МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО СРЕДНЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по предмету

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ»

Для бакалавров

| Область знаний | 300 000 | – | Производственно-техническая сфера |
| --- | --- | --- | --- |
| Область образования | 310 000 | – | Инженерное дело |
| Направление образования | 5310900 | – | Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукта |

НАВОИ – 2018

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО СРЕДНЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе:

____________Н.А.Абдуазизов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по предмету

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ»

Рабочая учебная программа разработана в соответствии с учебным планом, типовой учебной программой.

Разработали: старший преподаватель и ассистент кафедры «Автоматизация и управление» Навоийского государственного горного института Кадыров Ё.Б, Бобоев А.А

Рабочая учебная программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры «Автоматизация и управление» «___» ___________ 2018 года и рекомендована для обсуждения на заседании факультета.

Составители:	ст.пред. Кадыров Ё.Б. каф.АУ НГГИ

ассист Бобоев А.А каф.АУ НГГИ

Рецезент:		к.т.н., доц. Эшмуродов З.О. – доц. каф. АУ НГГИ

Учебно-методический комплекс обсуждена на заседаниекафедры “Автоматизация и управление” (протокол № ___ от «__»_______ 2018 года) и рекомендован на совет энерго-механического факультета.

Зав. кафедрой: ________доц. Жумаев О.А.

Учебно-методический комплекс рассмотрен обсужден на заседание Энерго-механического факультета(протокол №11 от «___»______ 2018 года) и (сдан) рекомендован на утверждения учебно-методический Совет института

Председатель совета факультета: _____________ проф. Базарова С.Ж.

Учебно-методический комплекс рекомендован на внедрения в учебный процесс учебно-методическим советом Навоийского государственного горного института (протокол №11 от «16»июня 2018 года)

Секретарь учебно-методического Совета ____________Норматова М.Ж.

Согласованно:

Начальник учебно-методического отдела: _________Каримов И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	6

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие информации о электро измерений ……………………………………………………….

Типы и методы электро измерений ………………………………………………………………

Ошибки измерений и оценивать ………………………………………………….………………

Общая информация о электро измерительных приборах……………………………………….

Аналоговые электро измерительные приборы …………………………………………………..

Выпрямительные приборы ………………………………………………………………………..

Электронные приборы …………………………………………………………………………….

Измерение параметров электрических цепей …………………………………………………....

Измерение электрических величин компенсационном методом ……………………………….

Числовые измерительные приборы и измерение разных величин……………………………...

Электронные осциллографы ………………………………………………………………………

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Изучение метрологические свойства элктро измерительных приборов………………………..

Вероятная оценка точности измерения. Изучения методов возмущения и вычисления погрешностей

Масштабные преобразователи, их использования, Решения задачи……………………………

Изучение методы регистрации: с помощью магнита, с помощью электронной излучений….

Основные части цифровых измерительных приборов, их работа и методы……………………

Появления разных дуг в экранах электронного осциллографа и их практические цели………

МАТЕРИАЛЫ ЛАБАРАТОРНЫХ РАБОТ

Проверить измерительные приборы разных системах, определения ошибки …………………

Обработка результатов измерения………………………………………………………………….

Измерения энергии в однофазных электрических цепях…………………………………………

Измерения с помощью мостовых схем. Измерения сопротивления с помощью постоянного моста………………………………………………………………………………………………….

Измерения методом компенсации разных величин и обработка результатов…………………..

Проверить статические характеристики автоматического моста………………………………..

Образовать и наблюдать кривую линии выпрямленного напряжения в экране электронного осциллографа………………………………………………………………………………………..

Измерения уголь сдвига фаз и частоты с помощью электронного осциллографа……………..

Типовая учебная программа…………………………………………………………………….….

Рабочая учебная программа………………………………………………………………………...

Критерии оценки…………………………………………………………………………………….

Календарный план…………………………………………………………………………………..

Тесты по дисциплине ………………………………………………………………………………

Темы рефератов …………………………………………………………………………………….

Варианты итоговая контрольная работа ………………………………………………………….

Вопросы для текущих,  промежуточных и итоговых контрольных……………………………..

Термины……………………………………………………………………………………………..

Раздаточные материалы…………………………………………………………………………….

Глоссарий ……………………………………………………………………………………………

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для выполнения лекционных занятий

по предмету

«Методы и средства измерения»

НАВОИ 201_

Лекция №1 - Основы электрического измерения

Измерение – познавательный процесс, заключающийся в сравнении измеряемой величины с некоторым ее значением, принятым за единицу.

Результат измерений показывает, сколько единиц измерения содержится в измеряемой величине. Для осуществления процесса измерения требуется наличие меры и измерительного прибора.

Мера – вещественное воспроизведение единицы измеряемой физической величины с определенной наперед заданной точностью.

Измерительный прибор – устройство, служащее для сравнения измеряемой величины с мерой.

В зависимости от способа получения результата, измерения делятся на прямые и косвенные.

Прямые измерения – измерения, которые дают искомые значения физических величин непосредственно из опыта. Примерами прямых измерений являются измерения массы на весах, измерение длины линейкой и т.д.

Косвенные измерения – измерения, при которых искомое значение физической величины определяется по результатам прямых измерений других величин, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью. Примерами косвенных измерений являются измерения сопротивления и мощности по показаниям амперметра и вольтметра.

В зависимости от применяемых средств измерения различают метод непосредственной оценки и метод сравнения.

Метод непосредственной оценки – метод, в котором измеряемая величина определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, заранее отградуированного в соответствующих единицах.

Метод сравнения – метод, в котором измеряемая величина сравнивается с мерой. Метод сравнения обладает большей точностью по сравнению с методом непосредственной оценки, однако достигается это за счет усложнения аппаратурного оформления процесса измерения.

Электроизмерительные приборы характеризуются диапазоном измерения, погрешностями, чувствительностью, мощностью, потребляемой от источника измеряемой величины, зависимостью показаний от влияющих величин. Диапазон измерения – разность между значениями измеряемой величины соответствующими конечной и начальной отметками шкалы. При осуществлении процесса измерения независимо от точности прибора и правильности методики измерения величина отличается от действительной.

Погрешность – отклонение результатов измерения от действительного значения измеряемой величины. За действительное значение измеряемой величины принимается экспериментально найденное ее значение с помощью образцового прибора. Погрешность измерения может выражаться в единицах измеряемой величины или в процентах.

Абсолютная погрешность (Δ) – погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины

Δ = Х - Ха, (1.1)

где Х – измеренное значение физической величины (показание прибора);

Ха– действительное значение физической величины (показание образцового прибора).

Относительная погрешность – погрешность, выраженная в процентах от действительного значения измеряемой величины

β= X-XaXa*100% (1.2)

Приведенная погрешность – погрешность, выраженная в процентах от нормирующего значения шкалы прибора

γ= X-XaXm(1.3)

где Хm– нормирующее значение шкалы прибора.

За нормирующее значение шкалы прибора, для приборов с равномерной или степенной шкалой, принимают значение, соответствующее конечной отметке шкалы.

Независимо от применяемого метода измерений возникающие погрешности подразделяются на случайные, субъективные и систематические.Случайные погрешности возникают в результате многих причин, которые отчетливо не проявляются, и учесть которые в единичном измерении невозможно. Влияние случайных погрешностей на результаты измерений можно учесть только при производстве ряда измерений одной и той же величины при статистической обработке результатов. Наиболее распространенным способом статистической обработки является метод наименьших квадратов.

Субъективные погрешности или промахи объясняются в основном ошибками экспериментатора. Результат измерения, содержащий субъективную погрешность, должен быть отброшен как недостоверный. Промахи легко выявляются статистической обработкой по методу наименьших квадратов.

Систематические погрешности остаются в процессе измерения постоянными и сохраняют свой знак и величину, или изменяются по определенному закону. К ним относятся погрешности аппаратурные – погрешность приборов. Систематические погрешности могут быть учтены и устранены. Наиболее общими приемами их устранения являются – компенсация погрешности по знаку и введение поправок.

Для того чтобы скомпенсировать систематическую погрешность по знаку, измерения проводятся два раза таким образом, чтобы один раз погрешность вошла в результат со знаком «-», а второй раз со знаком «+». Введение поправок возможно, когда источник погрешности известен.

В зависимости от причин возникновения погрешности прибора различают основную и дополнительную погрешности.

Основная погрешность обусловлена конструкцией прибора и характеризует его качество при нормированных условиях работы. Нормированные условия оговариваются заводом-изготовителем.

Основная погрешность складывается из погрешностей, определенных конструкцией механической части прибора Δмехи электроизмерительной цепи – Δэл.

Δосн= Δмех+ Δэл. (1.4)

Погрешность, обусловленная конструкцией механической части прибора Δмех, для данного прибора – есть величина постоянная.

Погрешность, обусловленная конструкцией электроизмерительной цепи, зависит от многих факторов и пропорциональна углу поворота подвижной части прибора т.е.

Δэл=kα,

тогда

Δосн= Δмех+kα. (1.5)

Измеряемая величина также пропорциональна углу поворота подвижной части прибора, т.е.

Ха= сα,

где kи с – константы;

α – угол отклонения подвижной части.

Тогда относительная погрешность

β= ∆оснXа= ∆мех-kαcα= ∆мехcα+ kc (1.6)

Из уравнения 1.6 видно, что при большом угле отклонения подвижной части прибора относительная погрешность стремится к постоянной величине k/c, а при уменьшении угла отклонения растет.

Как видно из рис. 1.1 наибольшая относительная погрешность имеет местопри малых углах отклонения подвижной части прибора. Измерения следует проводить при больших углах отклонения стрелки прибора, т.е. на последних 2/3 шкалы.

Рис 1.1. Зависимость относительной погрешности от угла отклонения подвижной части прибора

Если угол отклонения стрелки прибора мал, данный прибор не подходит для производства измерения, его следует заменить на прибор с меньшим диапазоном измерения.На шкале прибора указывается приведенное значение основной максимальной погрешности, называемое классом точности.

γ= ∆осн.мехXш(1.7)

В зависимости от величины основной приведенной погрешности, приборы делятся на 8 классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Приборы класса 0,05 и 0,1 – образцовые, они применяются для поверки лабораторных приборов. Приборы классов 0,2 и 0,5 – лабораторные, они служат для производства лабораторных измерений и для поверки технических приборов. Приборы классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 – технические, они служат для производства технических измерений.

Дополнительная погрешность обусловлена отклонением условий эксплуатации прибора от нормированных условий работы. Например, внешние магнитные поля, накладываясь на собственные поля приборов, могут усиливать или наоборот ослаблять их, вызывая изменение погрешности. Для устранения влияния внешних полей на показания приборов применяют специальные методы защиты.

Изменение температуры окружающей среды приводит к изменению сопротивлений элементов электроизмерительной цепи, что также вызывает изменение погрешности прибора. Для устранения температурного влияния приборы высоких классов снабжаются схемами температурной компенсации.

Контрольные вопросы:

- Ознакомиться с классификацией, назначением, устройством, принципом действия и характеристиками основных типов измерительных приборов.

- К чему равна абсолютная погрешность?

- Как описывается метод непосредственной оценки?

Лекция №2 - Общие сведения об электрических измерениях

Задачей электрических измерений является нахождение значений физических величин опытным путем с помощью специальных электротехнических средств и выражение этих значений в принятых единицах.

Физическая величина (ФВ) — свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам или физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам.

Электрическое сопротивление тела, напряженность электрического поля, масса, время и др. — все это физические величины.

Размер единицы величины, вообще говоря, может быть любым. Однако измерения должны выполняться в общепринятых единицах. Такие единицы устанавливаются в каждой стране особым законодательством с учетом рекомендаций международных организаций.

В СССР с 1 января 1963 г. введена Международная система единиц (СИ), от начальных букв слов SystemeInternational - интернациональная система.

Основными единицами СИ являются:

| Величина |  |  | Обозначение единицы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование |  |  |
|  |  |  | Междуна-родное | Русское |
| Длина | L | метр | m | м |
| Масса | M | килограмм | kg | кг |
| Время | T | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | I | ампер | A | А |
| Термодинамическаятемпература | Θ | кельвин | K | К |
| Количествовещества | N | моль | mol | моль |
| Сила света | J | кандела | cd | кд |

Дополнительные единицы: радиан (рад) — единица плоского угла,стерадиан (ср) — единица телесного угла.

Производные единицы международной системы образуются из основных и дополнительных единиц при помощи определяющих уравнений в соответствии с принципами построения систем единиц. Внесистемные единицы, допускаемые к применению, устанавливаются стандартами на единицы по отдельным областям измерений.

Международная система единиц (СИ) является универсальной, так как охватывает все области измерений, и когерентной, т. е. такой системой, в которой производные единицы всех величин могут быть получены с помощью определяющих уравнений с численными коэффициентами, равными единице. Кроме того, как основные единицы, так и подавляющее большинство производных единиц системы СИ по своему размеру удобны для практического их применения. Значительное число единиц СИ: метр, килограмм, секунда, ампер, вольт и др. получили широкое распространение задолго до ее введения. Необходимость перехода к Международной системе единиц диктовалась требованиями повышения точности измерений, унификации и уточнения единиц физических величин.

## Виды средств электрических измерений

Средствами электрических измерений называют технические средства, используемые при электрических измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики. Различают следующие виды средств электрических измерений: меры и электроизмерительные приборы.

Мераминазывают средства измерений, предназначенные для воспроизведения физической величины заданного размера. Различают однозначные меры, многозначные меры и наборы мер.

Однозначная мера воспроизводит физическую величину одного размера; многозначная мера воспроизводит ряд одноименных величин разного размера. Примером многозначных мер может служить конденсатор переменной емкости, вариометр для плавного изменения индуктивности и др. Набор мер представляет собой специально подобранный комплект мер, применяемых не только по отдельности, но и в различных сочетаниях с целью воспроизведения ряда одноименных величин различного размера. Примерами набора мер являются магазины сопротивлений, емкостей и др.

Электроизмерительными приборами называют средства электрических измерений, предназначенные для выработки сигналов измерительной информации, т. е. сигналов, функционально связанных с измеряемыми физическими величинами, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Они весьма разнообразны по своему принципу действия и конструктивному оформлению вследствие различных требований, предъявляемых к ним.

Классификация электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы могут быть классифицированы по различным признакам.

Электроизмерительные приборы, показания которых являются непрерывными функциями изменений измеряемых величин, называются аналоговыми приборами.

Электроизмерительные приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представлены в цифровой форме, называются цифровыми приборами.

В зависимости от того, допускает ли электроизмерительный прибор только считывание показаний или допускает считывание и регистрацию показаний в той или иной форме или только регистрацию, все приборы могут быть разделены на две группы: показывающие приборы ирегистрирующие приборы.

По характеру применения различают следующие приборы:

1) стационарные, т. е. такие, корпуса которых приспособлены для жесткого крепления на месте установки;

2) переносные, т. е. такие, корпуса которых не предназначены для жесткого крепления на месте установки.

В зависимости от степени защищенности приборы бывают:

1. обыкновенными;

2. пыле-, водо-, брызгозащищенными;

3. герметическими идр.

По роду измеряемой величиныприборы делятся на:

1. амперметры— для измерения тока;

2. вольтметры — для измерения напряжения;

3. омметры — для измерения сопротивления и т. п.

Кроме указанных классификаций, существуют и другие, они будут рассмотрены при изучении курса электрических измерений.

Измерить какую-либовеличину – сравнить ее с другой однородной величиной, принятой за единицу измерения.

Устройство, предназначенное для сравнениякакой-либовеличины с единицей ееизмерения, называется измерительным прибором.

Основные части электроизмерительного прибора

Косновным частям электроизмерительного прибора (ИП) относятся:

- Корпус;

- Зажимы;

- Шкала;

- Указательная стрелка;

- Измерительный механизм;

- Винт корректора (для установки стрелки на нулевую отметку перед измерением, ограничители).

На корпусе некоторых приборов расположены:переключатель пределов измеренияиарретир.

Арретир служит для закрепления измерительного механизма при транспортировке. Измерительные механизмы любой системы имеют ряд общих механических частей: спиральные пружины, оси или полуоси с подпятниками, противовесы, корректор.

Спиральные пружины препятствуют отклонению стрелки, благодаря чему она останавливается против определенной отметки на шкале. Каждый измерительный механизм имеет в своем устройстве успокоитель, который гасит колебания стрелки после отклонения. Различают воздушные и магнитоиндукционные успокоители.

Классификация электроизмерительных приборов

Все электроизмерительные приборы (ЭИП) классифицируют по следующим основным признакам:

а) по роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры, счетчики и др.

б) по роду тока: приборы постоянного тока, переменного тока и приборы постоянного тока и переменного тока.

в) по принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, индукционные, тепловые и др.

г) по степени точности: различают приборы восьми классов точности – 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины называется абсолютной погрешностью прибора:

A = A− Aд(2.1)

А – показания рабочего прибора; Ад – действительное значение величины (показание образцового прибора). Выраженное в процентах отношение абсолютной погрешностью прибора к наибольшему значению, которое может быть измерено по шкале этого прибора, называется относительной приведенной погрешностью прибора γ.

γ= AAпр(2.2)

Апр – наибольшее значение величины, которое может быть измерено данным прибором (предел измерения прибора).

Наибольшую допустимую относительную приведенную погрешность прибора называют классом точности этого прибора.

Существует восемь классов точности этого прибора, наиболее точными приборами являются приборы 0,05 (первого класса точности). Приборы первых четырех классов точ-

ности применяют для точных лабораторных измерений.

Класс точности прибора наносят на шкалу ЭИП в виде числа из двух значащих цифр, иногда обведенных окружностью, иногда подчеркнутых. Шкала прибора служит для отсчета значения измеряемой величины.

Делением шкалы называется расстояние между двумя ближайшими друг к другу отметками на шкале.

Ценой деления С называется значение электрической величины, приходящееся на одно деление шкалы.

C= dxdl(2.3)

C= dφdl(2.4)

где dx, dφ - соответственно линейное или угловое перемещение указателя , а dl – изменение измеряемой величины.

Чувствительностью прибора (S) называется величина, обратная цене деления:

S= 1C(2.5)

Например, имеется прибор, который может измерить напряжение от 0 до 250В (250В - предел измерения). Шкала этого прибора разделена, на 50 делений. Тогда:

С=250:50=5В/дел, аS=50:250=0,2 дел/В.

Шкалы бывают равномерными и неравномерными. На шкале с помощью условных знаков дается подробная техническая характеристика прибора.

На шкале прибора указывают:

1) его наименование или буквенное обозначение.

Например, mA или μΑ и т.д. По наименованию единицы измеряемой величины дается наименование прибора.

2)Класс точности. Класс точности указывают в виде числа из одной или двух значащих цифр (например – 0,5 или 2,5).

3)Род тока -постоянный /— /или переменный / ~ /, постоянный и переменный - ~ .

4)Система измерительного механизма прибора. Она обозначается на шкале специальным знаком, представляющим собой схематическое изображение основного узла, от которого зависит принцип действия прибора.

Например:

магнитоэлектрическая система –

электромагнитная система–

5) Символ установки прибора при измерениях:

- вертикальное - ↑, ┴

- горизонтальное - →,┌┐

- или под углом –

6) Пробивное напряжение изоляции. На шкале указана величина напряжения, при которомбылаиспытанапрочность изоляции, обозначается она так:

2kV

7) Степень защищённости от внешних магнитных полей.

Степень защищенности от внешних магнитных полей обозначают римскими цифрами I, II, III, IV. Меньшая цифра означает лучшую защиту.

8)Условия работы прибора при соответствующей температуре и относительной влажности обозначаются на шкале буквами:

- А- нормально, работает при +10 до -35С° и ƒ до 80%,

- Б - Т от-20до +50С° и ƒ до 80%,

- В - Т от-40до +60 С° ƒ до 98%.

9) Абсолютная погрешность прибора:

Абсолютная погрешность, которую дает измерительный прибор при измерениях, рассчитывается по формуле:

U= γА100%(2.6)

10) На шкалу прибора наносят также марку завода-изготовителя, заводской номер, год выпуска и тип прибора.

Обозначения основных систем измерительных механизмов электроизмерительных приборов приведены в таблице.

Обозначения электроизмерительных механизмов приборов

| Наименование прибора | Условное обозначение | Наименование прибора | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор магнитоэлекческий с подвижной рамкой |  | Приборэлектродинамический |  |
| Логометр магнитоэлектрический |  | Прибор ферродинамический |  |
| Прибор магнитоэлектрический с подвижным магнитом |  | Логометр электродинамический |  |

Контрольные вопросы:

- Каким частям подразделяется электроизмерительные приборы.

- Система измерительного механизма предназначен для чего.

- Что такое физическая величина?

Лекция №3 - Методы и средства электрического измерения

Энергосбережение и энерго-эффективность промышленности невозможно представить без электрических измерений, так как невозможно экономить то, чему не знаешь счета.

Электрические измерения выполняются по одному из следующих видов: прямой, косвенный, совокупный и совместный. Название прямого вида говорит само за себя, значение нужной величины определяется непосредственно прибором. Примером таких измерений может служить определение мощности ваттметром, силы тока амперметром и т. д.

Косвенный вид заключается в нахождении величины на основании известной зависимости этой величины и величины, найденной прямым методом. Примером может служить определение мощности без ваттметра. Прямым методом находят I, U, фазу и по формуле вычисляют мощность.

Совокупный и совместный виды измерений заключаются в одновременном измерении нескольких одноименных (совокупный) или не одноимённых (совместный) величин. Нахождение искомых величин осуществляется решением систем уравнений с коэффициентами, полученными в результате прямых измерений. Число уравнений в такой системе должно равняться числу искомых величин.

Прямые измерения как самый распространенный вид измерений могут производиться двумя основными методами: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. Первый метод является самым простым, так как значение нужной величины определяют по шкале прибора. Таким методом определяется сила тока амперметром, напряжение вольтметров и т. д. Достоинством данного способа можно назвать простоту, а недостатком невысокую точность. Измерения сравнением с мерой выполняется по одной из следующих методик: замещения, противопоставления, совпадения, дифференциальной и нулевой. Мера является своего рода эталонным значением некоторой величины.

Дифференциальный и нулевой методы –заложены в основе работы измерительных мостов. При дифференциальном методе делают неуравновешенно-показывающие мосты, а при нулевом – уравновешенные или нулевые. В уравновешенных мостах сравнение происходит при помощи двух или более вспомогательных сопротивлений, подбираемых таким образом, чтобы со сравниваемыми сопротивлениями они составляли замкнутый контур (четырехполюсник), питаемый от одного источника и имеющий равнопотенциальные точки, обнаруживаемые индикатором равновесия. Отношение между вспомогательными сопротивлениями является мерой отношения между сравниваемыми величинами. Индикатором равновесия в цепях постоянного тока выступает гальванометр, а в цепях переменного тока милливольтметр.

Дифференциальный метод иначе называют разностным, так как на средство измерения воздействует именно разность известной и искомой величины тока. Нулевой метод является предельным случаем дифференциального метода. Так например, в указанной мостовой схеме гальванометр показывает ноль, если соблюдается равенство:

R1*R3 = R2*R4;(3.1)

Из этого выражения следует:

Rx=R1=R2*R4/R3.(3.2)

Таким образом, можно вычислить сопротивление любого неизвестного элемента, при условии, что остальные 3 являются образцовыми. Образцовым также должен быть и источник постоянного тока.

Метод противопоставления – иначе этот метод называют компенсационным и используют для непосредственного сравнения напряжения или ЭДС, тока и косвенно для измерений других величин, преобразуемых в электрические.

Две встречно направленные ЭДС, не связанные между собой включаются на прибор, по которому уравновешивают ветви схемы. На рисунке: требуется найти Ux. С помощью образцового регулируемого сопротивления Rk добиваются такого падения напряжения Uk, чтобы численно оно было равно Ux.

Судить об их равенстве можно по показаниям гальванометра. При равенстве Uк и Uх ток в цепи гальванометра протекать не будет, так как они противоположно направлены. Зная сопротивление и величину тока по формуле определяем Uх.

Метод замещения – метод, при котором искомую величину замещают или совмещают с известной образцовой величиной, по значению равной замещенной. Такой способ применяется для определения индуктивности или емкости неизвестной величины. Выражение, определяющее зависимость частоты от параметров цепи:

f о= 1/ (√LC).

Слева, частота  f0  задаваемая генератором ВЧ, в правой части значения индуктивности и емкости измеряемой цепи. Подбирая резонанс частоты можно определить неизвестные значения в правой части выражения.

Индикатором резонанса является электронный вольтметр с большим входным сопротивлением, показания которого в момент резонанса будут наибольшими. Если измеряемую катушку индуктивности включить параллельно образцовому конденсатору и измерять резонансную частоту, то значение Lx можно найти по вышеуказанному выражению. Аналогично находится неизвестная емкость.

Вначале резонансный контур, состоящий из индуктивности Lи образцового конденсатора емкости Co, настраивают в резонанс на частоту fo; при этом фиксируют значения f0 и емкости конденсатора Co1.

Затем, параллельно образцовому конденсатору Co подключают конденсатор Cх и изменением емкости образцового конденсатора добиваются резонанса при той же частоте fo; соответственно искомая величина равна Co2.

Метод совпадений – метод, при котором разность между искомой и известной величиной определяется по совпадению отметок шкал или периодических сигналов. Ярким примером применения этого способа в жизни является измерение угловой скорости вращения различных деталей.

Для этого на измеряемом объекте наносят метку, например мелком. При вращении детали с меткой, на нее направляют стробоскоп, частота мигания которого известна изначально. Регулированием частоты стробоскопа добиваются, чтобы метка стояла на месте. При этом частоту вращения детали принимают равной частоте мигания стробоскопа.

Контрольные вопросы:

- Метод противопоставления.

- Виды измерений и их особенность.

- Как определяется метод замещения.

Лекция №4 - Погрешности измерений и их оценка

Целью любых измерений является получение результата, т.е. оценки истинного значения физической величины. Однако какими бы точными и совершенными не были средства и методы измерения и как бы тщательно не выполнялись сами измерения, их результат всегда отличается от истинного значения измеряемой физической величины, т.е. находится с некоторой погрешностью. Источниками погрешности являются: несовершенство применяемых методов и средств измерений, непостоянство влияющих на результат измерения физических величин, а также индивидуальные особенности экспериментатора. Кроме того, на точность измерений влияют внешние и внутренние помехи, климатические условия и порог чувствительности измерительного прибора.

Говоря о погрешностях измерения, отметим, что уровень точности, к которому необходимо стремиться, должен определяться критериями технической и экономической целесообразности. В метрологии установлено, что увеличение точности измерения вдвое удорожает само измерение в два-три раза. В то же время снижение точности измерения в производстве ниже определенной нормы приводит к появлению брака изделий. При установлении точности измерений важно также учитывать их значимость. В одних случаях недостаточная точность получаемой измерительной информации имеет небольшое или локальное значение, в других - играет исключительно важную роль: от точности измерения может зависеть как здоровье и жизнь людей, так и научное открытие. Если прямое измерение проведено один раз - так называемое однократное, прямое измерение, то результатом измерения являются показания средства измерения (например, измерительного прибора). При этом за погрешность результата измерения часто принимается погрешность средства измерения. В случае многократных наблюдений результат измерения и его погрешность находятся методом статистической обработки всех выполненных наблюдений. Измерение можно считать законченным, если полностью определено не только значение измеряемой физической величины, но и возможная степень его отклонения от истинного значения. Введение понятия "погрешность" требует определения и четкого разграничения трех понятий: истинного и действительного значений измеряемой физической величины и результата измерений.

Истинное значение физической величины - это значение, идеальным образом отражающее свойство данного объекта, как в качественном, так и в количественном отношении. Оно не зависит от средств нашего познания и является той абсолютной истиной, к которой мы стремимся, пытаясь выразить ее в виде числовых значений. На практике это абстрактное понятие приходится заменять понятием "действительное значение".

Действительное значение физической величины - значение, найденное экспериментально и настолько приближающееся к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него. Результат измерения представляет собой приближенную оценку истинного значения величины, найденную путем измерения. Понятие "погрешность" - одно из центральных в метрологии, где используются понятия "погрешность результата измерения" и "погрешность средства измерения.

Погрешность результата измерения - это разница между результатом измерения и истинным (действительным) значением измеряемой величины.

Погрешность средства измерения - разность между показаниями средства измерения и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины. Она характеризует точность результатов измерений, проводимых данным средством.

Эти два понятия во многом близки друг к другу и классифицируются по одинаковым признакам.Как одна из основных характеристик результата измерения, погрешность должна быть обязательно оценена. Для различных видов измерений проблема оценки погрешности может решаться по-разному. Погрешность результата измерения можно оценить с разной точностью, на основании различной исходной информации. В соответствии с этим различают измерения с точной, приближенной и предварительной оценкой погрешностей. При измерениях с точной оценкой погрешности учитываются индивидуальные метрологические свойства и характеристики каждого из примененных средств измерения, анализируется метод измерений, контролируют условия измерений с целью учета их влияния на результат измерения. Если измерения ведутся с приближенной оценкой погрешности, то учитывают лишь нормативные, типовые метрологические характеристики средств измерения и оценивают влияние на их результат только отклонения условий измерения от нормальных.

Измерения с предварительной оценкой погрешности выполняются по типовым методикам, регламентированным нормативными документами, в которых указываются методы и условия измерений, типы и погрешности используемых средств измерений и на основе этих данных заранее оценена возможная погрешность результата.

Рассмотрим основные признаки, по которым классифицируют погрешности измерения.

В зависимости от формы выражения различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности.

Абсолютной погрешностью Δ, выражаемой в единицах измеряемой величины, называется отклонение результата измерения х от истинного значения хи:

Δ = х - хи	(4.1)

Абсолютная погрешность характеризует величину и знак полученной погрешности, но не определяет качество самого проведенного измерения.

Понятие погрешности характеризует как бы несовершенство измерения. Характеристикой качества измерения является используемое в метрологии понятие точности измерений, отражающее меру близости результатов измерений к истинному значению измеряемой физической величины. Иначе говоря, высокой точности измерений соответствует малая погрешность. Так, например, измерение силы тока в 10А и 100А может быть выполнено с идентичной абсолютной погрешностью Δ = +1А. Однако качество (точность) первого измерения ниже второго. Поэтому, чтобы иметь возможность сравнивать качество измерений, введено понятие относительной погрешности.

Относительной погрешностью δ называется отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины:

δ= ∆хи(4.2)

Мерой точности измерений служит показатель, обратный модулю относительной погрешности:

Кт= 1δ(4.3)

Относительную погрешность δ часто выражают в процентах:

δ= 100* ∆хи(%)(4.4)

Поскольку обычно Δ<<хи, то относительная погрешность может быть определена как:

δ≈∆х или δ≈100* ∆х(%)(4.5)

Если измерение выполнено однократно и за абсолютную погрешность результата измерения Δ принята разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины хи, то из формулы (4.2) следует, что значение относительной погрешности δ уменьшается с ростом величины хи (здесь предполагается независимость Δ от хи ). Поэтому для измерений целесообразно выбирать такой прибор, показания которого были бы в последней части его шкалы (диапазона измерений), а для сравнения различных приборов использовать понятие приведенной погрешности.

Приведенная погрешность γ - это отношение абсолютной погрешности Δ к некоторому нормирующему значению XN (например, к конечному значению шкалы прибора или сумме значений шкал при двусторонней шкале):

γ= 100* ∆ХN(%)(4.6)

По характеру (закономерности) проявления погрешности делятся на систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематическая погрешность Δс - составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.Величина систематической погрешности Δс характеризует один из показателей качества измерений - правильность полученного результата, чем меньше величина Δс, тем правильнее полученный результат. Такие погрешности могут быть выявлены путем детального анализа возможных их источников и уменьшены введением соответствующей поправки, применением более точных приборов, калибровкой приборов с помощью рабочих мер и пр. Однако полностью их устранить нельзя.

Случайная погрешность- составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом по знаку и значению при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях.Величина случайной погрешности характеризует другой показатель качества измерений - сходимость результатов при повторных измерениях одного и того же значения измеряемой физической величины. В появлении таких погрешностей нет какой-либо закономерности, они проявляются при повторных измерениях одной и той же величины в виде некоторого разброса получаемых результатов. Практически случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда имеют место в результате измерения. Описание случайных погрешностей возможно только на основе теории случайных процессов математической статистики. В отличие от систематических погрешностей случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений путем введения поправки, однако, их можно существенно уменьшить путем многократного измерения этой величины и последующей статистической обработкой полученных результатов.

Грубая погрешность (промах) - это случайная погрешность результата отдельного наблюдения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.Данные погрешности возникают из-за ошибок оператора или неучтенных внешних воздействий. В случае однократного измерения обнаружить промах нельзя. При этом целесообразно выполнить два-три измерения и за результат принять их среднее арифметическое значение. При многократных наблюдениях, если промахи обнаруживаются в процессе измерений, то результаты, их содержащие, отбрасывают. Однако, чаще всего промахи выявляют только при окончательной обработке результатов измерений и исключают из рассмотрения, пользуясь определенными правилами. Таким образом, без учета промахов абсолютная погрешность измерения Δ, определяемая выражением (6), в общем случае представляет собой сумму систематической Δс и случайной составляющих:

Δ = Δс + ∆(4.7)

Это означает, что абсолютная погрешность, как и результат измерения, является случайной величиной.

По причинам возникновения (по виду источника) погрешности измерения подразделяются на методические, инструментальные, внешние и субъективные.

Инструментальные погрешности возникают из-за несовершенства средств измерения, т.е. от погрешностей средств измерений. Иногда эту погрешность называют аппаратурной.Источниками инструментальных погрешностей могут быть, например, неточная градуировка прибора и смещение нуля, вариация показаний прибора в процессе эксплуатации и т.д. Уменьшают инструментальные погрешности применением более точного прибора.

Методическая погрешность обусловлена несовершенством метода измерений, влиянием выбранного средства измерений на измеряемые параметры сигналов, некорректностью алгоритмов или расчетных формул, по которым производят вычисления, округления результатов, отличием принятой модели объекта измерений от той, которая правильно описывает его свойство, определяемое путем измерения.

Отличительной особенностью методических погрешностей является то, что они не могут быть указаны в нормативно-технической документации на используемое средство измерений, поскольку от него не зависят, а должны определяться оператором в каждом конкретном случае. В связи с этим оператор должен четко различать фактически измеренную им величину и величину, подлежащую измерению.

Если, например, вольтметр имеет недостаточно высокое входное сопротивление, то его подключение к схеме способно изменить в ней распределение токов и напряжений. При этом результат измерения будет отличаться от действительного.

Пример 1

Рассмотрим появление методической погрешности при измерении сопротивления методом вольтметра-амперметра (рисунок).

Рисунок - К появлению методической погрешности

Для определения значения сопротивления Rx резистора необходимо измерить ток IR, протекающий через резистор и падение напряжения на нем UR. В приведенной схеме, реализующей этот метод, падение напряжения на резисторе измеряется вольтметром непосредственно, в то время как амперметр измеряет суммарный ток, часть которого протекает через резистор, часть через вольтметр. В результате измеренное значение сопротивления будет не Rx = UR / IR, а R' = UR / (IR + Iv) и появляется методическая погрешность измерения ΔR = R' + Rx . Методическая погрешность уменьшается и стремится к нулю при токе Iv → 0, т.е. при внутреннем сопротивлении вольтметра Rv → ∞.

Методическую погрешность можно уменьшить путем применения более точного метода измерения.

Внешняя погрешность - важная составляющая погрешности измерения, связанная с отклонением одной или нескольких влияющих величин от нормальных значений или выходом их за пределы нормальной области (например, влияние влажности, температуры, внешних электрических и магнитных полей, нестабильности источников питания, механических воздействий и т.д.).В большинстве случаев внешние погрешности являются систематическими и определяются дополнительными погрешностями применяемых средств измерений.

Субъективные (личные) погрешности вызываются ошибками оператора при отсчете показаний средств измерения (погрешности от небрежности и невнимания оператора, от параллакса, т.е. от неправильного направления взгляда при отсчете показаний стрелочного прибора и пр.).

Пример 2

Пусть цена деления равномерной шкалы равна ХД единиц измеряемой физической величины, длина деления равна LД мм. Определить наибольшее значение личной погрешности.При условии, что средний оператор может интерполировать в пределах деления шагами по 0,2 деления, т.е. по 0,2 LД, наибольшее значение личной погрешности:

∆лп= ХД* 0,2LДLД=0,2ХД(4.8)

Подобные погрешности устраняются применением современных цифровых приборов или автоматических методов измерения.

Примечания

- Интерполяция - нахождение промежуточного значения функции по некоторым известным ее значениям.

- Деление шкалы - промежуток между двумя соседними отметками шкалы средств измерений.

- Длина деления шкалы - расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких отметок шкалы.

В зависимости от влияния характера изменения измеряемых величин погрешности средств измерений делят на статические и динамические.

Статическая погрешность - это погрешность средств измерений применяемого для измерения физической величины, принимаемой за неизменную.

Динамической называют погрешность средств измерений, возникающая дополнительно при измерении переменной физической величины и обусловленная несоответствием его реакции на скорость (частоту) изменения измеряемого сигнала.

По условиям, в которых используются средства измерения, различают основную и дополнительную погрешности.

Основная погрешность измерений - та погрешность, которая имеет место при нормальных условиях его эксплуатации, оговоренных в регламентирующих документах (паспорте, технических условиях и пр.).

Дополнительная погрешность средства измерения возникает вследствие выхода какой-либо из влияющих величин (температуры, влажности и др.) за пределы нормальной области значений.

Пример 3

Вольтметр предназначен для измерения переменного тока с номинальным значением частоты (50 ± 5)Гц. Отклонение частоты за эти пределы приведет к дополнительной погрешности измерения.По зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины различают погрешности (рисунок):

- аддитивные Δа, не зависящие от измеряемой величины;

- мультипликативные Δм, которые прямо пропорциональны измеряемой величине;

- нелинейные Δн, имеющие нелинейную зависимость от измеряемой величины.

Рисунок - Аддитивная (а), мультипликативная (б), нелинейная (в) погрешности

Эти погрешности применяют в основном для описания метрологических характеристик средств измерений. Примеры аддитивных погрешностей - от постоянного груза на чашке весов, от неточной установки на нуль стрелки прибора перед измерением, от термо-ЭДС в цепях постоянного тока.

Причинами возникновения мультипликативных погрешностей могут быть: изменение коэффициента усиления усилителя, изменение жесткости мембраны или пружины прибора, изменение опорного напряжения в цифровом вольтметре.

Заканчивая анализ классификации погрешностей измерений, необходимо отметить, что она (как и любая другая классификация) носит досрочно условный (относительный) характер.

Ответы на вопросы, об отнесении погрешности конкретного измерения к тем или иным классам и о делении их на случайные и систематические, могут быть даны лишь при наличии полной информации о свойствах параметров характеристик измеряемого объекта, измерительных устройств, условий, в которых проводились измерения, а также, как правило, только после проведения многочисленных повторных измерений.Наглядным примером может служить климатическая погрешность измерительного прибора. Если возможен контроль температуры, при которой проводятся измерения, и имеется поправочная таблица, то такую погрешность следует рассматривать как систематическую. Однако при отсутствии контроля температур эта же погрешность учитывается как случайная.

Контрольные вопросы:

- Какие типы погрешностей вы знаете.

- Интерполяция – это ...

- Как определяется методическая погрешность.

Лекция №5 - Общие сведения об электрических средствах измерения

Электромеханический измерительный прибор прямого действия представляет собой прибор, в котором положение подвижной части зависит от значения измеряемой величины. В таком приборе происходит одно или несколько преобразований сигнала измерительной информации от входа к выходу без применения обратной связи. Независимо от назначения и принципа действия такие приборы состоят из измерительной цепи, измерительного механизма и отсчетного устройства (рисунок 1).

(рисунок 1)

Измерительная цепь– совокупность элементов измерительного прибора, образующих непрерывный путь прохождения измеряемого сигнала одной физической величины от входа к выходу. В измерительной цепи происходит одно из ряда преобразований измеряемой величиныхв функционально связанную с ней электрическую величину у.

Измерительный механизм– часть прибора, которая вызывает необходимое перемещение его указателя (стрелки, светового пятна и др.). В измерительном механизме магнитная энергия, пропорциональная измеряемой величине, преобразуется в механическую энергию, вызывающую перемещение подвижной части на угол.

Отсчетное устройство– часть прибора, показывающая значение измеряемой величины.

Общими элементами аналоговых электромеханических приборов являются: корпус (из металла или пластмассы), неподвижная и подвижная части (катушка, ферромагнитныймагнитопровод или алюминиевый вращающийся диск), противодействующее устройство (спиральная или ленточная пружина), успокоитель (жидкостный или магнитоиндукционный), корректор нулевого положения и отсчетное устройство (шкала и указатель).

При включении прибора на его подвижную часть действуют два момента:

вращающий (возникающий в результате взаимодействия электромагнитных полей, возбуждаемых подвижной и неподвижной частями)

МВР= dW∋dα  (5.1)

где dW∋dα - производная электромагнитной энергии W∋ по углу перемещения подвижной части α

противодействующий (обусловлен противодействием закручивающейся пружины)

МПР= αWПР(5.2)

где WПР – удельный момент пружины, зависящий от ее размеров и материала.

Под действием вращающего момента закручивается (или раскручивается) противодействующая пружина. В этом случае подвижная часть (и указатель) под действием разности моментов будет перемещаться в ту или иную сторону до их равенства.

Магнитоэлектрические приборы. Принцип действия магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и поля контура с током. Возникающий момент вызывает перемещение подвижной части (катушки с током или постоянного магнита) относительно неподвижной. Механизмы таких приборов выполняют с подвижной катушкой (рамкой) или подвижным магнитом. Большое распространение вследствие высокой точности и чувствительности получили магнитоэлектрические приборы с подвижной катушкой (с внешним постоянным магнитом). Механизм такого прибора состоит (рис. 2) из указателя (стрелки), подвижной катушки (рамки), в полости которой помещен неподвижный постоянный магнит. Катушка укреплена на полуосях, с которыми соединены две спиральные пружины, используемые для создания противодействующего момента.

При включении прибора по его подвижной катушке протекает ток, который, взаимодействуя с полем постоянного магнита, создает вращающий момент

(рисунок 2)						МВР= BswI(5.3)

где В – магнитная индукция в зазоре; s – площадь катушки;w – число витков катушки.

Установившееся состояние подвижной части механизма наступит при равенстве вращающего и противодействующего моментов. Поэтому угол отклонения (установившееся положение) указателя отсчетного устройства прибора пропорционален току

α= SI(5.4)

где S – чувствительность (конструктивный параметр) прибора.

Разновидностью магнитоэлектрических приборов является магнитоэлектрический логометр (рис. 3).Его подвижная часть представляет собой две катушки, укрепленные на одной оси и помещенные в поле постоянного магнита. Направления токов в катушкахI1 иI2 выбирают такими, чтобы создаваемые ими вращающие моментыМ1 иМ2были направлены в противоположные стороны. При включении прибора его подвижная часть перемещается в сторону действия большего момента до их равенства. Поэтому угол отклонения (установившееся положение) указателя пропорционален отношению токов в подвижных катушка

α= SЛI1I2(5.5)

где SЛ– чувствительность логометра.

Логометры широко применяют в приборах для измерения сопротивлений – омметрах и мегомметрах, а также для измерений и регистрации температуры, влажности, давлений, расходов жидкостей и др.

Другой разновидностью магнитоэлектрических приборов являются гальванометры – приборы высокой чувствительности. Повышенной чувствительности в гальванометрах по сравнению с ранее рассмотренной конструкцией механизма достигают за счет подвеса подвижной части или удлинения указателя (применения светового отсчета).

Для использования магнитоэлектрических приборов в цепях переменного тока их комплектуют различными преобразователями переменного тока в постоянный. В зависимости от вида преобразователя, используемого в приборе, различают тепловые и электронные приборы.

Схема теплового измерительного прибора представляет собой сочетание теплового преобразователя и магнитоэлектрического прибора. В качестве теплового преобразователя в таких приборах применяют термопары – соединение двух однородных металлов (в виде стержней или проводников), спаянных (или сваренных) одними концами и со свободными противоположными концами. При воздействии на соединенные концы термопары температуры проводника, нагретого вследствие протекания измеряемого тока, между свободными концами возникает термо-ЭДС. Значение этой термо-ЭДС пропорционально разности температур соединенных и свободных концов термопары. Перемещение подвижной части механизма магнитоэлектрического прибора, включенного между свободными концами термопары, пропорционально квадрату измеряемого тока.

α= kI2(5.6)

где k– коэффициент, зависящий от свойств термопары и измерительного механизма прибора.

Тепловые измерительные приборы имеют высокую точность измерений в большом частотном диапазоне. Их показания не зависят от формы измеряемого тока, однако чувствительность и перегрузочная способность невысока. Используют такие приборы в основном в качестве амперметров и (реже) вольтметров в цепях с несинусоидальной формой тока промышленной и повышенной частот.

Магнитоэлектрические приборы имеют высокую точность и чувствительность, большой вращающий момент при малых измеряемых величинах (токах), высокую стабильность элементов, что позволяют создавать приборы классов точности до 0,1.

(рисунок 4)

Магнитоэлектрические приборы широко применяют в качестве амперметров и вольтметровпостоянноготока. Так как приборы вибро- и ударопрочные, их устанавливают в распределительных щитах передвижных электростанций, приборных панелях автомобилей, сельскохозяйственных машин и тракторов.

Электромагнитные приборы. Действие электромагнитных приборов основано на взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки, создаваемого измеряемым током, с одним или несколькими подвижными ферромагнитнымимагнитопроводами. В конструкцию механизма таких приборов (рис. 4) входят круглая или плоская катушка неподвижная, ферромагнитныймагнитопровод, выполненный в виде тонкой пластины, эксцентрично укрепленной на оси, и пара противодействующих спиральных пружин. Указатель отсчетного устройства прибора – стрелка – жестко укреплена на оси вращения магнитопровода. Успокоение подвижной части механизма обычно жидкостное (успокоитель на рис. 4 не показан). Магнитоиндукционные успокоители в таких приборах не применяют. При включении прибора в цепь постоянного тока на подвижный магнитопровод действует сила, втягивающая его в полость катушки до тех пор, пока энергия магнитного поля станет наибольшей. Угол отклонения подвижной части прибора можно определить из условия равенства вращающего и противодействующего моментов

α= SI2(5.7)

Из (5.7) следует, что шкала электромагнитного прибора неравномерная, так как угол α пропорционален квадрату измеряемого тока. Для уменьшения неравномерности шкалы необходимо, чтобы чувствительность прибора тоже изменялась во всем диапазоне измерений прибора. Этого достигают выбором формы подвижного магнитопровода и его размещением по отношению к катушке. Таким образом, в электромагнитных приборах получают 80...85 % шкалы равномерными. Электромагнитные приборы можно использовать в цепях как постоянного, так и синусоидального тока. Из-за потерь энергии электромагнитного поля на перемагничивание показания прибора в цепи постоянного и синусоидального тока отличаются. Если эти отличия не превышают нормированного (для данного класса точности) значения, прибор может быть использован для измерений в цепях постоянного и переменного тока. В этом случае на его шкалу при изготовлении наносят обозначения переменного и постоянного токов. Электромагнитные приборы преимущественно используют в качестве щитовых амперметров и вольтметров в цепях постоянного и переменного токов. В цепях синусоидального тока их показания пропорциональны действующему значению измеряемых величин.

Индукционные приборы. Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии двух или более переменных магнитных потоков с индуктированными токами в подвижной части механизма.

Механизм прибора (рис. 5) состоит из двух неподвижных магнитопроводов 1 (с одной катушкой) и 2 (П-образного с двумя последовательно соединенными катушками) и алюминиевого диска, укрепленного на оси. При подключении катушек в цепь переменного тока токи I1и I2возбуждают переменные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Эти потоки, пронизывая диск, индуктируют в нем переменные ЭДС, под действием которых в диске возникают два контура вихревых токов Iд1и Iд2. В результате втягивания контура токаIд1потокомФ2 и выталкивания контура токаIд2потокомФ1 возникают два противоположно направленных момента, которые действуют на диск. Их направления определяются по правилу правой руки. Под действием разности этих моментов диск начинает вращаться.

Основными особенностями индукционных приборов являются большие вращающий момент и перегрузочная способность. Вместе с тем они пригодны только для цепейсинусоидального тока (промышленной частоты), имеют невысокую точность и большое собственное потребление мощности.

На основе индукционного механизма созданы счетчики электрической энергии. Однофазный счетчик электрической энергии представляет собой сочетание индукционного механизма с механическим счетчиком оборотов роликового типа (рис. 5). При включении катушки 1 параллельно источнику энергии, а катушки 2 – последовательно с приемником на диск прибора действует вращающий момент

(рисунок 5)				МВР=kВРU1I2cosφ= kВРP (5.8)

где kВР– коэффициент пропорциональности, учитывающий конструктивные особенности механизма;U1 – напряжение на катушке 1;I2– ток через катушку 2; φ – угол сдвига фаз между векторами напряжения и тока в цепи.

Так как энергия, израсходованная приемником за время t

W=Pt= CN (5.9)

где C –постоянная прибора; N – число оборотов диска механизма за время t, то она пропорциональна числу оборотов.

Трехфазный счетчик электрической энергии представляет собой двухэлементный (для трехпроводных систем) или трехэлементный (для четырехпроводных систем) индукционный прибор. Его подвижная часть выполнена в виде двух или трех дисков, укрепленных на одной оси. Вращающий момент, действующий на подвижную часть, равен алгебраической сумме моментов, создаваемых каждым элементом.

Условные обозначения некоторых аналоговых электромеханических приборов приведены в таблице 1.

| Название прибора | Условные обозначения |
| --- | --- |
| Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой |  |
| Магнитоэлектрический прибор-логометр с подвижными рамками |  |
| Электромагнитный прибор |  |
| Индукционный прибор |  |
| Электронный преобразователь в схеме прибора |  |
| Выпрямитель в схеме прибора |  |
| Шунт |  |
| Добавочный резистор |  |
| Зажим для заземления |  |
| Прибор применять при вертикальном положении шкалы |  |
| Прибор применять при горизонтальном положении шкалы |  |
| Прибор применять при наклонном положении шкалы (например, под углом 60о) относительно горизонтальной плоскости |  |
| Постоянный ток | — |
| Постоянный и переменный ток |  |
| Переменный (однофазный) ток |  |

Приборы сравнения. Измерительный прибор сравнения – это прибор, предназначенный для получения измерительной информации в результате непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно. Приборами сравнения можно выполнять измерения двумя способами – по показанию прибора при полном уравновешивании (компенсации) воздействия измеряемой величины ее мерой и по воздействию на прибор разности измеряемой величины и меры.

В зависимости от способа измерения приборы сравнения используют в равновесном и неравновесном режимах. Воздействие измеряемой величины хна прибор, работающий вравновесномрежиме (рис. 6а), полностью компенсируется воздействием меры.Значение меры (или ее части), необходимое для компенсации измеряемой величины, определяют по отсчетному устройству прибора. Момент компенсации в этом случае определяют при помощи указателя равновесия. В качестве указателя равновесия в приборах сравнения применяют электромеханические (наиболее часто магнитоэлектрические) или электронные приборы. На преобразователь прибора, работающий внеравновесномрежиме (рис. 6б), одновременно воздействуют измеряемая величина и ее мера. Разность этих воздействий преобразуется в показания прибора, отсчитываемые по его отсчетному устройству.

(рисунок 6)

(рисунок 7)

Наиболее распространенным прибором сравнения являетсяодинарный мост постоянного тока. Он представляет собой четырехполюсник, составленный из четырех резисторов (рис. 7). В ветвьВД, называемую диагональю питания, включен источник G. ВетвьАС– измерительная диагональ моста. В нее включают указатель равновесияР.Условие равновесия одинарного моста (равенство= 0) получается при следующем соотношении между сопротивлениями ветвей

R1R3= R2R4(5.10)

Таким образом, на условия равновесия одинарного моста постоянного тока оказывают одинаковое влияние сопротивления каждого из четырех резисторов и не влияют сопротивление указателя равновесия и напряжение источника питания.

Одинарные мосты постоянного тока получили широкое распространение для измерения сопротивлений и различных неэлектрических величин (механических напряжений, усилий, моментов, давлений, перемещений, температуры и др.).

Для автоматического контроля, регулирования и управления в различных отраслях агропромышленного производства применяют автоматический мост (рис. 8). В его измерительную диагональ включен измерительный усилитель (с большим входным сопротивлением). Нагрузкой усилителя является управляющая обмотка реверсивного двигателя, вал которого механически связан с указателем отсчетного устройства и с подвижным контактом переменного резистора R, включенного между ветвями моста с резисторами R3 и R4.

(рисунок 8)

В исходном состоянии мост находится в равновесии и напряжение на его измерительной диагонали отсутствует. Поэтому отсутствует и управляющий сигнал на выходе усилителя. При изменении сопротивления одной (или нескольких) ветвей при воздействии измеряемой величины равновесие моста нарушается и на входе усилителя возникает напряжение, пропорциональное измеряемой величине. После усиления напряжение поступает на управляющую обмотку двигателя, ротор которого поворачивается до тех пор, пока за счет перемещения подвижного контакта резистораRмост опять уравновесится и вращение ротора прекратится. Перемещение указателя прибора в этом случае пропорционально изменению сопротивления любой ветви моста, т.е. измеряемой величине.

Регистрирующие приборы. Регистрирующие измерительные приборы дают возможность не только определять фиксированные (мгновенные) значения измеряемых величин, но и регистрировать на носитель информации их изменения во времени. При помощи регистрирующих приборов можно установить связи между двумя или несколькими измеряемыми величинами.

Обобщенную структурную схему регистрирующего прибора (рис. 9) можно представить в виде ряда последовательно соединенных преобразователей – измерительной цепи,при помощи которой выбирают масштаб регистрации. Эта же цепь преобразит измеряемую величину в пропорциональное значение тока для действия измерительного механизма. Измерительный механизмпреобразует ток в пропорциональное перемещение указателяотсчетного устройстваи механически связанного с ним рабочего органарегистрирующего устройства.В зависимости от вида регистрирующего устройства и носителя информации, которые используются в приборе, а также частотного диапазона регистрирующие приборы разделяют на самопишущие приборы, светолучевые осциллографы и магнитографы (в книге не рассматриваются).

(рисунок 9)

Самопишущимназывают регистрирующий прибор, в котором запись формы измеряемых величин или их функциональной зависимости происходит в виде диаграммы на различные носители. В зависимости от вида регистрации самопишущие приборы разделяют на приборы с непрерывной и с точечной регистрацией, а по типу измерительного устройства – на приборы с измерительным механизмом и компенсационные. Несмотря на различные виды носителей информации и конструктивные различия самопишущих приборов, принцип их устройства одинаков (рис. 10). Измерительный механизм прибора преобразует измеряемую величину в перемещение указателя и механически связанного с ним регистрирующего устройства. Для перемещения носителя информации используются различные лентопротяжные механизмы. Информация регистрируется при помощи устройства, которое механически связано с указателем.

Способы регистрации информации,применяемые в самопишущих приборах, должны обеспечивать наглядность результатов, минимальные затраты на обслуживание и обработку и возможность длительного хранения результатов. Различают способы регистрации с нанесением слоя вещества на носитель информации, со снятием слоя вещества с носителя информации и с изменением состояния вещества носителя.

(рисунок 10)

Для регистрации информации способом нанесения слоя веществаприменяют карандаши, пасты, специальные чернила, копировальные бумаги и др.Способ регистрации со снятием слоя веществаносителя предусматривает использование иглы (или резца) из твердого материала, которая при перемещении по поверхности носителя срезает слой предварительно нанесенного парафина или металлического покрытия.В самопишущих приборах иногда применяют способ регистрации с изменением верхнего слоя состояния вещества. Он состоит в том, что на светочувствительный слой носителя информации воздействует световой луч.Современные самопишущие приборы бывают одноканальными и многоканальными – до восьми каналов при одном носителе информации.Классы точности самопишущих приборов устанавливают по основной приведенной погрешности от ширины поля записи носителя информации.Ограниченный диапазон рабочих частот самопишущих приборов затрудняет их использование для регистрации быстропротекающих процессов. Чтобы расширить возможности приборов в современных их модификациях применяют аналого-цифровые преобразователи и микропроцессоры.

Контрольные вопросы:

- Отсчетное устройство.

- Как обозначается индукционный прибор.

- Как определяется метод замещения.

Лекция №6 - Аналоговые электрические измерительные приборы

Аналоговые измерительные приборы (АИП) – это такие приборы, показания которых – являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины (могущей принимать бесконечное множество значений в определенном диапазоне). Группу АИП можно представить двумя подгруппами: приборы для статических измерений (вольтметры, амперметры, омметры и др.) и приборы для динамических измерений.

Приборы для динамических измерений, в свою очередь, делятся на показывающие АИП (например, электронно-лучевые осциллографы, анализаторы спектра) и регистрирующие приборы (например, самопишущие приборы, светолучевые осциллографы).

В данной лекции рассмотрим АИП, предназначенные для статических измерений: электромеханические и электронные ИП.

Электромеханические ИП основаны на преобразовании электрической энергии входного сигнала в механическую энергию углового (реже – линейного) перемещения подвижной части отсчетного устройства. Кроме самостоятельного применения, электромеханические ИП используются также в качестве выходных устройств большинства электронных АИП.

Электронные ИП – это такие АИП, в которых энергия для механического перемещения указателя отсчетного устройства поступает не от источника измеряемого сигнала (как в электромеханических приборах), а от вспомогательного источника энергии, например, от электрической сети, питающей прибор.

Электромеханические измерительные приборы

Большинство используемых сегодня в технологических процессах стационарных измерительных приборов – это классические аналоговые электромеханические приборы. Их метрологические и эксплуатационные характеристики вполне достаточны для решения основных задач технических измерений. Широко распространены электромеханические вольтметры, амперметры, омметры, фазометры, ваттметры, счетчики активной и реактивной энергии. В электромеханических измерительных приборах реализованы различные физические принципы, позволяющие преобразовать значение измеряемой величины в пропорциональное отклонение (видимое перемещение) указателя (например, стрелки прибора). Упрощенная классификация электромеханических измерительных приборов приведена на рис. 1.

Из всего разнообразия конструкций (систем) и схем электромеханических приборов рассмотрим некоторые наиболее распространенные. Эти устройства лежат в основе измерителей самых различных электрических и неэлектрических величин.

(рисунок 1. Классификация электромеханических измерительных приборов)

Приборы магнитоэлектрической системы

Одной из самых простых (и исторически, пожалуй, самых ранних) систем, используемых при построении электромеханических приборов является магнитоэлектрическая (МЭ).

Конструкция и принцип действия. На рис. 2 упрощенно показана конструкция механизма такой системы, которая содержит преобразователь электрической величины (входного измеряемого тока) в механическую (угол отклонения) и отсчетное устройство (указатель и шкалу).

Постоянный магнит 1, магнитопровод 2 и цилиндрический сердечник 3 из магнитомягкого материала создают равномерное радиальное магнитное поле в воздушном зазоре, в котором расположена и может поворачиваться рамка 4 с измеряемым током. Рамка (несколько десятков витков медного провода) жестко связана с осью 5, на которой закреплена стрелка 7. Эти элементы образуют подвижную часть механизма. Как известно, на проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила. При протекании измеряемого тока I в рамке, находящейся в магнитном поле зазора, возникает вращающий момент М, равный произведению индукции В магнитного поля в зазоре, активной (т.е. находящейся в магнитном поле) площади рамки S, числу витков w и току I в рамке:

M= BswI(6.1)

(рисунок 2. Конструкция магнитоэлектрического механизма)

1 – постоянный магнит; 2 – магнитопровод; 3 – цилиндрический сердечник из магнитомягкого материала; 4 – рамка с измеряемым током; 5 – ось; 6 – спиральная пружина; 7 – стрелка; 8 – шкала

Отсчетное устройство – стрелка 7 и шкала 8 – преобразует угол отклонения (поворота) рамки α в показания (отсчет). Спиральная пружина 6 служит для создания противодействующего момента Мпр:

МПР= αΩ(6.2)

где α – угол поворота подвижной части; Ω – удельный противодействующий момент.

Вращающий момент заставляет рамку поворачиваться. Противодействующий момент направлен навстречу вращающему. В процессе поворота рамки противодействующий момент Мпр пропорционально растет. Это происходит до тех пор, пока моменты не станут равными. При М= Мпр

BSwI = αΩ (6.3)

Следовательно, угол поворота а имеет вид

α = (BS wI) / Ω.

Таким образом, поскольку значения параметров В, S, w, Ω, практически постоянны, можно говорить о линейной зависимости угла поворота α (и, следовательно, показаний) МЭ приборов от значения измеряемой величины (в данном случае тока I).

Амперметры и вольтметры. Для измерения малых токов (до 100 мА) используются непосредственно магнитоэлектрические измерительные механизмы. Если требуется измерять токи, превосходящие ток полного отклонения механизма, то применяются шунты (точные резисторы с малым сопротивлением: десятые – тысячные доли ома) – рис.3.3,а. При этом через измерительный механизм (ИМ) течет ток Iм, представляющий собой только часть измеряемого тока I. Зная соотношение между сопротивлениями рамки ИМ и шунта Rш, можно переградуировать шкалу прибора или пересчитать показания в результат измерения.

Схема магнитоэлектрического вольтметра приведена на рис. 3б. Последовательно с ИМ включается резистор RV с достаточно большим сопротивлением. Добавочные резисторы RД1 и RД2 обеспечивают несколько диапазонов измерения напряжения UV

(рисунок 3. Амперметр (а) и вольтметр (б) магнитоэлектрической системы)

(UV3 > UV2 > UV1). Ток I через ИМ на любом диапазоне не должен превосходить номинального значения Iном для механизма.

Рассмотрим пример организации многопредельного вольтметра. Предположим, имеется МЭ механизм с сопротивлением RИM = 10 Ом и номинальным током Iном = 0,001 А. Тогда для организации на базе такого механизма вольтметра с диапазоном измерения U1 = 1 В необходимо включить последовательно с механизмом резистор RV с таким сопротивлением, которое обеспечит при измеряемом напряжении U1 = 1 В ток через механизм Iном =1,0 мА. Найдем значение этого сопротивления:

RV = (U1 / Iном) – RИМ = (1:0,001) – 10 = 990 Ом.

Если мы теперь имеем МЭ вольтметр с диапазоном измерения U1 = 1 В и с внутренним сопротивлением Rвн = RИM + RV = 1 кОм, то для расширения предела измерения до U2 = 10 В необходимо включить последовательно добавочный резистор сопротивлением RД1 = 9 кОм. Для расширения предела измерения до U3 = 100 В (т. е. организации еще одного диапазона) необходимо подключить последовательно с имеющимся резистором RД1 еще один добавочный резистор RД2= 90 кОм. Таким образом, получаем схему многопредельного вольтметра постоянного тока (см. рис. 3б).

Особенности магнитоэлектрических приборов. Приборы МЭ системы, по сравнению с другими электромеханическими приборами, имеют ряд преимуществ. Это более высокие точность и чувствительность; равномерная (линейная) шкала; сравнительно малое собственное потребление энергии от источника сигнала; практическое отсутствие влияния внешних магнитных полей (так как собственное поле в зазоре значительно). Есть и недостатки. Это возможность работы ИМ только на постоянном токе; сравнительная сложность реальной конструкции; заметная чувствительность к перегрузкам, механическим воздействиям, ударам, вибрации; изменение упругих свойств пружины со временем, а также зависимость показаний от изменения температуры окружающей среды.

Контрольные вопросы:

- Особенности магнитоэлектрических приборов.

- Электромеханические ИП.

- Какие АИП подразделяются по форме отчета

Лекция №7 - Выпрямительные приборы

Высокая чувствительность, точность и малое потребление энергии выгодно отличают магнитоэлектрические приборы от других электромеханических приборов. Ввиду этого стремятся использовать магнитоэлектрические приборы для измерений на переменном токе. Эта задача решается путем преобразования переменного тока в постоянный с последующим его измерением с помощью магнитоэлектрического измерительного механизма.

В качестве преобразователей переменного тока в постоянный используют выпрямительные и термоэлектрические преобразователи, а также преобразователи на электронных элементах (электронных лампах, транзисторах, интегральных микросхемах и т. п.). В соответствии с этим различают выпрямительные, термоэлектрические и электронные приборы. Выпрямительные приборы представляют собой соединение выпрямительного преобразователя и магнитоэлектрического измерительного механизма с отсчетным устройством. В выпрямительных приборах используют одно- и двухполупе-риодные диодные схемы выпрямления. При использовании схемы однопо-лупериодного выпрямления (рис.1а) через измерительный механизм проходит только одна полуволна переменного тока, а обратная — пропускается через диод Д2 и резистор R. Цепь из диода Д2 и резистора R = RH используют для выравнивания обеих полуволн тока в общей цепи, а также для защиты от пробоя диода Д1 при обратной полуволне напряжения.

(рисунок 1. Схемы однополупериодного (а) и двухполупериодного выпрямления)

При использовании схемы двухполупериодного выпрямления выпрямленный ток проходит через измерительный механизм в обе половины периода и, следовательно, чувствительность этих схем выше, чем однополупериодных. На рис. 1б показана наиболее распространенная двухполупериодная схема выпрямления — мостовая.

Выпрямительные свойства диодов характеризуют коэффициентом выпрямления

kв= IпрIобр= RобрRпр  (7.1)

где Iпр и Iобр — токи, протекающие через диод в прямом и обратном направлении; Rпр и Rобр — соответственно прямое и обратное сопротивление диода. Значение kв зависит от приложенного к диоду напряжения, частоты протекающего тока и температуры окружающей среды.

Если измеряется переменный ток i= Imsinωt, то мгновенный вращающий момент измерительного механизма при протекании по его катушке пульсирующего выпрямленного тока Mt=Bswi.

При использовании выпрямительного прибора в цепи переменного тока промышленной или более высокой частоты отклонение подвижной части измерительного механизма при однополупериодном выпрямлении определяется средним моментом

M= 1T0TMt dt=Bsw1T0T2i dt= 12 BswIср

(7.2)

а при двухполупериодном выпрямлении

M= 1T0TMt dt=Bsw2T0T2i dt= BswIср

(7.3)

где Т — период;Iср — средний измеряемый ток.

Угол поворота подвижной части измерительного механизма при одно- и двухполупериодном выпрямлении соответственно

α1=BswIср2kфW; α2= BswIсрkфW .

(7.4)

Из полученных выражений видно, что у выпрямительных приборов отклонение подвижной части пропорционально среднему измеряемому току.

При измерениях в цепях переменного тока обычно нужно знать действующий ток (напряжение). Учитывая, что действую­щий ток связан с равенством Iср= Ikф, где kф— коэффициент формы кривой тока,

α1=BswI2kфW; α2= BswIkфW .

(7.5)

Таким образом, выпрямительный прибор может быть градуирован в действующих значениях тока (напряжения) только для заданной формы кривой (для синусоиды kфс=1,11). Если же форма кривой измеряемого тока (напряжения) отлична от заданной, в показаниях прибора появляется погрешность.

Если коэффициент формы kф известен, то действующий ток несинусоидальной формы, измеренный прибором, градуированным по синусоидальному току, может быть определен по формуле:

I= Iпkф1,11

где Iп – показание прибора.

Зависимость коэффициента выпрямления диодов от температуры, приложенного напряжения и частоты протекающего тока, а также влияние формы кривой измеряемого тока приводит к значительным погрешностям выпрямительных амперметров и вольтметров. Снижение погрешностей обычно производится путем включения дополнительных элементов коррекции в цепи приборов.Сочетание магнитоэлектрического измерительного механизма, схемы выпрямления, шунта или добавочного резистора образует выпрямительный амперметр или вольтметр. Выпрямительные приборы в большинстве случаев выполняют многопредельными и комбинированными. Этими приборами путем переключений элементов прибора с помощью переключателей можно измерять как постоянные, так и переменные токи, и напряжения, а также измерять сопротивления по схеме омметра. Верхний предел измерений для выпрямительных приборов, выпускаемых отечественной промышленностью, составляет: тока — от 3 мА до 10 А, напряжения — от 75 мВ до 600 В (предел 75 мВ—только для постоянного напряжения), сопротивления — от 0,5 кОм до 5 МОм.Из-за нелинейности вольт-амперных характеристик диодов при малых значениях переменных токов (напряжений) шкала в начальной части (0—15 %) неравномерная.

Выпрямительными приборами без частотной компенсации можно пользоваться для измерения токов и напряжений до частот 5000 – 10 000 Гц, в приборах с частотной компенсацией рабочий диапазон частот расширяется до 50 кГц. Точность выпрямительных приборов относительно невысока — класс точности обычно 1,5; 2,5.

Контрольные вопросы:

- Опишите схему двухполупериодного выпрямления.

- Как определяется выпрямление при кривом токе.

Лекция №8 - Электронные приборы

Классификация

Электронным прибором (ЭП) называют устройство, в котором в результате взаимодействия свободных или связанных носителей заряда с электрическим, магнитным и переменным электромагнитным полем обеспечивается преобразование информационного сигнала или преобразование вида энергии.

Основными признаками классификации разнообразных по принципу действия, назначению, технологии изготовления, свойствам и параметрам можно считать: вид преобразования сигнала; вид рабочей среды и тип носителей заряда; структуру (устройство) и число электродов; способ управления.

По виду преобразования сигнала все ЭП можно разбить на две большие группы. К первой группе относятся ЭП, в которых используется преобразование одного вида энергии в другой. В эту группу входят электросветовые ЭП (преобразование типа электрический сигнал в световой), фотоэлектронные приборы (световой сигнал в электрический), электромеханические (электрический сигнал в механический), механоэлектрические ЭП (механический сигнал в электрический), оптопары (электрический сигнал в световой и затем снова в электрический)и др.

Ко второй группе обычно относятся электропреобразовательные приборы, в которых изменяются параметры электрического сигнала (например, амплитуда, фаза, частота и др.).

По виду рабочей среды и типу носителей заряда различают следующие классы электронных приборов: электровакуумные (вакуум, электроны), газоразрядные (разреженный газ, электроны и ионы), полупроводниковые (полупроводник, электроны и дырки), хемотронные (жидкость, ионы и электроны).

Электроды электронного прибора – это элементы его конструкции, которые служат для формирования рабочего пространства прибора и связи его с внешними цепями. Число электродов и их потенциалы определяют физические процессы в приборе. Наиболее наглядно это в электронных лампах: двухэлектродные (диоды), трехэлектродные (триоды), четырехэлектродные (тетроды) и пятиэлектродные (пентоды).

Режимы, характеристики и параметры электронных приборов

Совокупность условий, определяющих состояние или работу электронного прибора, принято называть режимом электронного прибора, а любую величину, характеризующую этот режим (к примеру, ток или напряжение), – параметрами режима. Говорят, об усилительных, импульсных, частотных, шумовых, температурных и механических свойствах, о надежности и т.п. Количественные сведения об этих свойствах называют параметрами прибора. К ним, например, относят коэффициенты передачи токов, характеристические частоты, коэффициент шума, интенсивность отказов, ударную стойкость и др.

Вначале остановимся на понятиях статического и динамического режимов приборов. Статическим называют режим, когда прибор работает при постоянных («статических») напряжениях на электродах. В этом режиме токи в цепях электродов не изменяются во времени и распределения зарядов и токов в приборе также постоянны во времени. Другими словами, в статическом режиме все параметры режима не изменяются во времени. Однако, если хотя бы один из параметров режима, например, напряжение на каком-то электроде, изменяется во времени, режим называется динамическим.

В динамическом режиме поведение прибора существенно зависит от скорости или частоты изменения воздействия (например, напряжения).

У большинства приборов эта зависимость объясняется инерционностью физических процессов в приборе, например, конечным временем пролета носителей заряда через рабочее пространство или конечным временем жизни носителей. Конечность времени пролета приводит к тому, что мгновенное значение тока электрода, к которому движутся носители, в выбранный момент времени будет определяться не только значением напряжения на электроде в этот момент, но, естественно, и предысторией, т.е. всеми значениями напряжения от момента начала движения в приборе до прихода носителя заряда к рассматриваемому электроду. Следовательно, связь мгновенных значений тока и напряжения в динамическом режиме должна отличаться от связи постоянных значений тока и напряжения в статическом режиме. Однако если время пролета значительно меньше периода изменения переменного напряжения, то это.отличие во взаимосвязи будет несущественным, т.е. связь мгновенных значений будет практически такой же, как постоянных величин в статическом режиме. Указанная разновидность динамического режима называется квазистатическим режимом («квази» – означает «как бы» или «как будто»).

Обычно динамический режим получается в результате внешнего воздействия, например, входного сигнала. Входной сигнал может быть синусоидальным или импульсным. Малым называют такой сигнал, при котором наблюдается линейная связь (прямая пропорциональность) между амплитудами выходного и входного сигналов.

Модели электронных приборов

Как в статическом, так и динамическом режиме анализ основан на использовании системы дифференциальных уравнений, описывающих физические процессы: уравнения непрерывности, закон Пуассона, уравнения для плотностей токов, кинетическое уравнение Больцмана, учитывающее функцию распределения частиц по координатам и импульсам. Систему этих уравнений принято называть математической моделью приборов.

Для анализа радиоэлектронных схем, содержащих электронные приборы, в большинстве случаев удобнее использовать электрические модели (эквивалентные схемы, схемы замещения), составленные из элементов электрической цепи.

Электрические модели, называемые также эквивалентными схемами, появились на основе анализа математических моделей. Поэтому каждый электрический элемент эквивалентной схемы приближенно описывается (представляется) соответствующими математическими выражениями.

Удобство электрических моделей состоит в том, что анализ динамических свойств (например, транзистора), особенно при малом сигнале, можно проводить по законам теории электрических цепей.Эквивалентные схемы для малого сигнала обычно называют линейными или малосигнальными, а для большего – нелинейными эквивалентными схемами или нелинейными электрическими моделями.

Электрофизические свойства полупроводников

Полупроводниками, как правило, являются твердые тела с регулярной кристаллической структурой. В твердом теле концентрация (объемная плотность) атомов велика, поэтому внешние электронные оболочки соседних атомов сильно взаимодействуют, и вместо системы дискретных энергетических уровней, характерной для одного изолированного атома, появляется система зон энергетических уровней. Эти зоны уровней называют разрешенными, а области между ними – запрещенными зонами. Верхняя разрешенная зона называется зоной проводимости, а первая под ней – валентной зоной.

В физике принята классификация твердых тел на металлы, полупроводники и диэлектрики по ширине запрещенной зоны, от значения которой зависят концентрация свободных носителей, удельное электрическое сопротивление и ток.

Ширина запрещенной зоны при абсолютной температуре Т=300 К у германия 0,66 эВ, кремния 1,12эВ и арсенида галлия 1,4 эВ.

Беспримесный (чистый) полупроводник без дефектов кристаллической структуры называют собственным полупроводником и обозначают буквой i. При температуре абсолютного нуля (T=0 К) в таком полупроводнике все энергетические уровни валентной зоны заполнены валентными электронами, а в зоне проводимости нет электронов. По мере увеличения температуры растет энергия колебательного движения атомов кристаллической решетки и увеличивается вероятность разрыва ковалентных (парных) связей атомов, приводящего к образованию свободных электронов, энергия которых соответствует уровням зоны проводимости. Отсутствие одного электрона в ковалентной связи двух соседних атомов, или «вакансия», эквивалентно образованию единичного положительного заряда, называемого дыркой.

появление одного свободного электрона сопровождается образованием одной дырки. Говорят, что идет образование (генерация) пар электрон – дырка с противоположными знаками заряда.

Если в собственный четырехвалентный кремний (или германий) ввести атом пятивалентного элемента, например, фосфора (Р), то четыре из пяти валентных электронов введенного атома примеси вступят в связь с четырьмя соседними атомами Si (или Ge) и образуют устойчивую оболочку из восьми электронов, а пятый электрон оказывается слабо связанным с ядром атома примеси. Этот «лишний» электрон движется по орбите значительно большего размера и легко (при небольшой затрате энергии) отрывается от примесного атома, т.е. становится свободным. При этом неподвижный атом превращается в положительный ион. Свободные электроны «примесного» происхождения добавляются к свободным электронам исходного собственного полупроводника, поэтому электрическая проводимость полупроводника при большой концентрации примеси становится преимущественно электронной. Такие примесные полупроводники называются электронными или п-типа (от слова negative - отрицательный). Примеси, обусловливающие электронную проводимость, называют донорными.

Если в собственный полупроводник, например, кремний, ввести примесный атом трехвалентного элемента, например, бора (В), галлия (Ga) или алюминия (Аl), то все валентные электроны атома примеси включатся в ковалентные связи с тремя из четырех соседних атомов собственного полупроводника. Для образования устойчивой восьмиэлектронной оболочки (четыре парные связи) примесному атому не хватает одного электрона. Им может оказаться один из валентных электронов, который переходит от ближайших атомов кремния. В результате у такого атома кремния появится «вакансия», т.е. дырка, а неподвижный атом примеси превратится в ион с единичным отрицательным зарядом. Примеси, обеспечивающие получение большой концентрации дырок, называют акцепторными («захватывающие» электроны).

Отрыв электрона от донорного атома и валентного электрона от атомов исходного (собственного) полупроводника для «передачи» его акцепторному атому требует затраты некоторой энергии, называемой энергией ионизации или активизации примеси. При температуре абсолютного нуля ионизации нет, но в рабочем диапазоне температуры, включающем комнатную температуру, примесные атомы практически полностью ионизированы. Энергия ионизации доноров ∆εД и акцепторов∆εА составляет несколько сотых долей электронвольта (эВ), что значительно меньше ширины запрещенной зоны∆ε0. Энергетические уровни электронов донорных атомов («примесные уровни») располагаются в запрещенной зоне вблизи нижней границы («дна») зоны проводимости на расстоянии, равном энергии ионизации∆εД. Примесный уровень акцепторов находится в запрещенной зоне на небольшом расстоянии∆εАот верхней границы («потолка») валентной зоны.

В собственном полупроводнике концентрации электронов и дырок одинаковы. В примесных полупроводниках они отличаются на много порядков. Носители заряда с большей концентрацией называют основными, а с меньшей – неосновными. В полупроводнике n-типа основные носители – электроны, а в полупроводнике p-типа – дырки. Значения концентраций свободных электронов и дырок устанавливаются (состояние равновесия) в результате действия двух противоположных процессов: процесса генерации носителей (прямой процесс) и процесса рекомбинации электронов и дырок (обратный процесс).Рекомбинация означает, что свободный электрон восстанавливает ковалентную связь (устраняет вакансию). В состоянии равновесия скорость генерации носителей заряда равна скорости рекомбинации.

Лекция №9 - Измерение параметров электрических цепей

К параметрам электрических цепей относятся сопротивление, индуктивность, взаимная индуктивность и емкость.

Сопротивление постоянному току измеряется как приборами непосредственной оценки—омметрами, так и мостами. Используются и косвенные измерения.

Омметры выполняют на основе магнитоэлектрического механизма или логометра. В зависимости от схемы они предназначены для измерения либо больших (от единиц ом до десятков или сотен мегаом), либо малых (от десятитысячных долей ома до нескольких ом). Многопредельные омметры могут объединять эти две схемы в одном приборе. Логометрические омметры имеют достоинства, вытекающие из независимости его показаний от напряжения питания. Погрешность омметров рассматриваемых типов обычно лежит в диапазоне от одного до нескольких процентов, причем она неодинакова на разных участках шкалы и резко возрастает на обоих ее концах, Большие сопротивления (до 1010—1017Ом) измеряются электронными мегаомметрами и тераомметрами, которые обычно включают в себя операционные усилители, обеспечивающие высокое сопротивление прибора.

Одинарные мосты постоянного токи. Одинарные мосты постоянного токашироко применяются для измерения сопротивлений средних размеров (от 1 до 1010 Ом). Встречаются также одинарные мосты, диапазон измерений которых расширен либо в сторону меньших (до 10-4Ом), либо в сторону больших (до 1015Ом) значений сопротивления. Конструктивно мост представляет собой стационарный или переносный прибор с набором магазинов сопротивления, соединенных в мостовую схему. Индикатором нуля обычно служит гальванометр магнитоэлектрической системы. Он может быть встроенным в прибор или наружным, так же, как и батарея или блок питания.

Измеряемое сопротивление определяется по формуле

Rx= R2R3R4 (9.1)

поэтому погрешности в изготовлении резисторов R2, RЗ и R4 вносят вклад в погрешность измерения. Значительная погрешность, особенно при малых значениях измеряемых сопротивлений, может быть обусловлена влиянием сопротивления соединительных проводников, при помощи которых измеряемое сопротивление подключается к соответствующим зажимам.

Измерение больших сопротивлений затруднено малой чувствительностью схемы и влиянием паразитных проводимостей.

Типичные значения приведенной погрешности при измерении сопротивлений одинарным мостом составляют 0,005 — 1,0%. Однако при измерении больших сопротивлений погрешность может достигать 5 — 10 %.

Двойной мост. Для измерения малых сопротивлений применяют двойной мост, схема которого приведена на рис. 1. Двойной мост содержит четыре резистора R1, R2, RЗ и R4, гальванометр РG, образцовый резистор R0, а также источник постоянного напряжения G, амперметр и переменный резистор для установки рабочего тока. РезисторRx, сопротивление которого надо измерять, подключается последовательно с образцовым сопротивлением R0. Условие равновесия двойного моста можно получить, записывая и разрешая относительно RXуравнения Кирхгофа для замкнутых контуров при условии, что ток через гальванометрРG равен нулю:

RX= R0R1R3+[rR2+R4+r](R4R3-R2R1)

(9.2)

Если выполнить соотношение

R4R3= R2R1

(9.3)

то второй член в уравнении (9.2) будет равен нулю, а это означает, что r —сопротивление проводника и контактов, значение которого меняется от измерения к измерению, не будет влиять на результат измерения. Чтобы обеспечить выполнение соотношения (9.3), сопротивления R3 и R4 выбирают равными, а магазины резисторов R1 и R2 имеют механически скрепленные рукоятки, что также обеспечивает равенство сопротивлений R1 и R2.

Неизвестное сопротивление определяется по формуле

RX= R0R1R3

(9.4)

где R0—образцовое сопротивление.

При измерении двойным мостом малых сопротивлений особое внимание следует обращать на способ присоединения измеряемого сопротивления. Нужно также считаться с возможным влиянием ЭДС, возникающей в контактах RXи R0. Эту погрешность можно исключить, производя измерение 2 раза с переменной направления тока при помощи переключателя SА, показанного на рис. 1. За значение измеряемого сопротивления принимается среднее арифметическое из результатов этих измерений. Пределы измерений двойного моста охватывают область сопротивлений от 10-8 Ом до 100 0 Ом, погрешность измерения составляет 0,1—2 %.

Косвенные измерения сопротивленияпроводятся по методу амперметра и вольтметра с применением закона Ома. Метод позволяет так организовать измерение, что по испытуемому объекту будет протекать такой же ток, как и в рабочих условиях. Это является достоинством метода. Недостаток же его заключается в необходимости производить два отсчета одновременно. При измерениях необходимо иметь в виду наличие методической погрешности, вызванной влиянием сопротивления амперметра или проводимости вольтметра (в зависимости от схемы) .

Для точных косвенных измерений используется компенсатор постоянного тока. Схема измерения содержит два последовательно включенных резистора—образцовый R0и испытуемыйRx. Компенсатором измеряются падения напряжения на этих резисторахU0 иUx. Значение измеряемого сопротивления вычисляется по формуле:

(рисунок 1)						RX= R0UXU0 (9.5)

Измерение индуктивности и емкости. Измерение индуктивности и емкости производится в основном при помощи мостов переменного тока. Они обеспечивают высокую точность и чувствительность при относительной простоте.

Мосты для измерения индуктивности. Для измерения индуктивности и добротности катушек применяются схемы, показанные на рис. 2. Первая из них предпочтительнее при малых добротностях (Q>30), а вторая—при больших Q>30). Измеряемая катушка с индуктивностью LX и сопротивлением RX включается в первое плечо моста, образцовый конденсатор С4 и переменный резистор R4—в противоположное плечо. Еще одним переменным элементом является резисторRЗ. Резистор R4 может быть включен либо параллельно (рис. 2а), либо последовательно (рис.2б) с образцовым конденсатором С4. Питание осуществляется от источника переменного тока G.

(RX+jωLX)11R4+jωC4= R2R3 (9.6)			(рисунок 2)

где  —частота напряжения питания.

Разделение действительных и мнимых составляющих уравнения приводит к соотношениям

RX= R2R3R4 (9.7)  и LX= C4R2R3 (9.8)

В (9.7) и (9.8) не входит частота, следовательно, мост может быть уравновешен, даже если форма кривой питающего напряжения не чисто синусоидальная. Добротность катушки определяется по формуле

QX= ωLXRX= ωR4C4 (9.9)

При фиксированной частоте напряжения питания  и постоянной емкости С4шкалу переменного резистораR4можно проградуировать в значениях добротностиQX.

Схеме моста, представленной на рис. 2б, соответствует следующее условие равновесия;

(RX+jωLX)(R4+ 1jωC4)R2R3 (9.10)

которое соответствует системе уравнений

RXR4+ LxC4= R2R3;ωLX+ R4= R4ωC4, (9.11)

решение которой относительно RXи LX дает

RX= ω2C42R2R3R4[1+(ωC4R4)2] (9.12)

LX= R2R3C4[1+(ωC4R4)2] (9.13)

и

QX= ωLXRX= 1ωC4R4 (9.14)

т.е. шкала переменного резистора R4 снова может быть отградуирована в значениях добротности QX.

В отношения (9.12) и (9.13) для RX иLX входит частота, поэтому мост является частотно-зависимым, Равновесие имеет место только при некоторой частоте  питающего напряжения. Если ее изменить, то равновесие нарушится.

Мосты для измерения емкости. При измерении емкости используется схема с образцовым конденсатором С3 и переменными резисторами R2 и R4(рис. 3). Исследуемый конденсатор представлен (замещен) в этой схеме последовательным соединением емкости СX и активного сопротивления RX. Необходимость введения RX обусловлена потерями в конденсаторе. Условие равновесия имеет вид

(рисунок 3)				RX= R2R3R4 (9.15) и CX= C3R4R2 (9.16)

Принято характеризовать потери в конденсаторе значением тангенса угла потерь tanδ ,который в случае последовательной схемы замещения связан с RX соотношением

tanδ= ωCXRX (9.17)

с учетом условий (9.15) и (9.16) это соотношение принимает вид

tanδ= ωC3R3 (9.18)

Переменные резисторы R4 и RЗ можно отградуировать в единицах емкости CX значениях tanδ. Наиболее употребительные частоты напряжения питания мостов переменного тока 100 и 1000Гц. При более высоких частотах сильно сказываются различные паразитные связи. Следует заметить, что мосты для измерения сопротивлений, индуктивности и емкостей часто совмещаются в одном приборе. Такие приборы называются универсальными измерительными мостами. Они позволяют измерять индуктивность от долей микрогенри до тысяч генри, емкость — от сотых долей пикофарад до тысяч микрофарад. Относительная погрешность измерения может не превышать сотых долей процента.

Лекция №10 - Измерение электрических величин на основе компенсации

Все рассмотренные ранее приборы электромеханической группы являются приборами непосредственной оценки и потребляют мощность из измерительной цепи, что приводит к методическим погрешностям. Для сведения к минимуму влияния измерительного прибора на процесс измерения используется компенсационный метод измерения.

Компенсаторы – приборы, в которых измерение производится нулевым методом, метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия на прибор сравнения доводят до нуля.

Существуют компенсаторы переменного и постоянного тока. Компенсационный метод измерения широко используется в цифровых измерительных приборах.

Упрощенная схема компенсатора постоянного тока для измерения напряжения UX показана на рис.1.

(рисунок 1. Схема нулевого (компенсационного) метода измерения напряжения)

В этой схеме вольтметр VО служит для измерения разностного напряжения U между измеряемым UX и известным компенсационным напряжением Uк, то есть выполняет функции прибора сравнения. Вольтметр V1 используется для регистрации напряжения UК. После уравновешивания схемы резистором R1 до достижения ∆U ≈ 0, измеряемое напряжение UX определяется как

UX= UK+ ∆U, т.е. UX= UK(10.1)

Если внутреннее сопротивление вольтметра V1 достаточно велико и можно считать что, потенциометр R1 не шунтирует ЕX, то можно записать

EX= UK+∆U (10.2)

Схема нулевого метода измерения тока показана на рис.2.

(рисунок 2. Схема нулевого метода измерения тока)

В схеме осуществляется компенсация измеряемого тока IX компенсирующим током IK, который создается опорным источником ЭДС EОП. Индикатором компенсации тока (прибором сравнения) служит вольтметрVo. Значение измеряемого тока IX после уравновешивания схемы резистором R1 до достижения показания вольтметра, близкого к нулю UV ≈ 0 , IX ≈ IKопределяют по показаниям амперметра:

IX= IK+ UVRV (10.3)

где RV – внутреннее сопротивлении вольтметра

Мостовой метод измерения параметров элементов

Очень широкое распространение при измерении параметров элементов цепей получили приборы, в которых применяются мостовые методы измерений. Мостовые схемы обладают высокой чувствительностью, большой точностью, широким диапазоном измеряемых величин. Подобные схемы дают возможность создать приборы, предназначенные как для измерения одной какой-либо величины, так и универсальные приборы, измеряющие многие параметры электрических цепей. Такие приборы используют и ручное уравновешивание (например, универсальный мост типа Е7-11) и автоматическое с цифровым отсчётом (Е7-12). Для измерения сопротивлений применяются как мосты постоянного тока, так и мосты переменного тока, а для измерения ёмкости и индуктивности только мосты переменного тока.

В самом общем случае мостовая схема (рис. 3а) может быть представлена в виде 4-х последовательно включённых комплексных сопротивлений – Z1, Z2, Z3, Z4которые образуют четырёхполюсник, к двум зажимам которого подключается источник питания (это диагональ питания), а к двум другим – индикатор равновесия (это диагональ измерения). Ветви, включающие в себя эти сопротивления, называются плечами моста. Мост приведенный на рис. 3а называется одинарный четырехплечный мост. Мост считается в равновесии, когда напряжение на измерительной диагонали равно нулю UИ=0. Условие равновесия моста записываются в комплексной форме, как равенство произведений сопротивлений противоположных плеч.

Z1 X Z4= Z2 X Z3 (10.4)

Условия равновесия моста определяются двумя уравнениями:

Z1* Z4= Z2* Z3 (10.5)

φ1+ φ2 = φ3 + φ4

Если в одном плече моста включено неизвестное сопротивление (например, Z1= Zx), то можно записать выражение

ZX= Z1= Z1 X Z3Z4 (10.6)

- (б)

(рисунок 3. Схема одинарного четырёхплечего моста)

В качестве индикатора равновесия используются магнитоэлектрические приборы (в мостах постоянного, непосредственно, и переменного, с детектором, тока) и осциллографические индикаторы (в мостах переменного тока).

Мосты постоянного тока. Они применяются для измерения величины активных (резистивных) сопротивлений. В таком мосте комплексные сопротивления можно заменить активными сопротивлениями R1, R2, R3 и R4 соответственно (рис. 3б). Условие равновесия моста в этом случае примет вид

R1R2= R3R4 (10.7)

При включении измеряемого сопротивления RX= R1 в первое плечо моста, его величина определяется выражением

RX= R1= R2R3R4 (10.8)

Это выражение называется рабочей формулой моста.

Таким образом, неизвестное сопротивление определяется методом сравнения с образцовыми сопротивлениями R2, R3 и R4, из которых одно или несколько должны быть переменными.

Плечо R2 называется плечом сравнения, а отношение сопротивлений плеч R3/R4 называется плечами отношений. Это означает, что в качестве регулятора уравновешивания моста используют резистор R2, отградуированный в значениях сопротивления, а отношение R3/R4 используется как множитель.

Обычно применяются уравновешенные мосты, при этом измеряемая величина определяется при значении тока измерительной диагонали Iи= 0.

Погрешность измерения сопротивления зависит от подбора отношения R3/R4 и точности градуировки R2.

Одинарные четырёхплечевые мосты применяются для измерения сопротивлений величиной от десятков Ом до единиц МОм. При измерении малых сопротивлений возникают погрешности, обусловленные сопротивлениями соединительных проводов и переходными сопротивлениями контактов, а при больших – сопротивления утечки.

Мосты переменного тока. Для измерения ёмкости, индуктивности, тангенса диэлектрических потерь tanδ и добротности элементов используются мосты переменного тока. Наиболее часто применяются одинарные четырёхплечие мосты, условие равновесия которых было приведено выше (1.4).

Сопротивления плеч представляют собой комплексные сопротивления

Zi= Ri+jXi=Zejφ (10.9)

гдеZ= R2+ X2, aφ=arctan(XR).

Учитывая это можно записать уравнение равновесия моста

Z1ejφ1* Z4ejφ4= Z2ejφ2* Z3ejφ3 (10.10)

Это равенство разделяется на два, которые должны выполняться одновременно

Z1Z4= Z2Z3  и  φ1+ φ4= φ2+ φ4

Таким образом, равновесие моста достигается при равенстве произведений модулей и равенстве сумм аргументов плеч (то есть их фазовых углов) сопротивлений плеч.

Если сопротивления трёх плеч моста известны, то легко найти сопротивление четвёртого плеча моста. В большинстве мостов переменного тока два плеча представляют собой образцовые резисторы. А два остальные – комплексные сопротивления, одно из которых образцовое. По месту расположения неизвестного ZX и образцового Z сопротивлений мосты делятся на две группы – мосты отношения плеч и мосты произведения плеч:

1. Если Zx и R0 расположены в смежных плечах, то условие равновесия моста будет иметь вид

ZX*R4= Z0* R2,или ZX = Z0R2R4

Такой мост носит название моста отношения плеч.

2. Если же Zx  и Z0 расположены в противоположных плечах, то условие равновесия моста будет иметь вид

ZX*Z0= R2* R3,отсюда ZX = R2R3Z0

Такой мост называется мостом произведения плеч.

Из этих выражений видно, что в мостах отношения плеч реактивные составляющие ZX и Z0 должны иметь одинаковый знак, то есть это либо две индуктивности, либо две ёмкости. В мостах же произведения плеч ZX и Z0 должны иметь противоположные знаки, то есть если ZX ёмкость, то Z0 – индуктивность и наоборот.

(рисунок 4. Схема моста для измерения параметров конденсаторов)

Следовательно, схема моста для измерения параметров ёмкостей будет иметь вид, приведённый на рис. 4 (в случае применения эталонной ёмкости С0).

Условие равновесия моста будет иметь вид

RX+ 1jωCXR4=R0+ 1jωC0R0

или

RXR4+ R4jωCX= R0R2+ R2jωC0

Приравняв отдельно вещественные и мнимые слагаемые, получим два условия равновесия

RXR4= R2R0, или RX= R0R2R4

NXR2= N0RX, или N*NX= N0R4R2

Тангенс угла потерь для конденсаторов с последовательной схемой замещения определяется следующим выражением

tanδX= R0ωN0

Для параллельной схемы замещения

tanδX= 1ωR0N0

(рисунок 5. Схема моста для измерения параметров индуктивностей)

Мост для измерения параметров индуктивностей (рис. 5) содержит переменный конденсатор N0, с помощью которого достигается его уравновешивание. Условия равновесия моста:

R0+jωL0= R2R3(1+jωC0R0)R0

Отсюда

RXR0+jωLXR0= R2R3+jωC0R0R2R3

В результате преобразований получим:

LX=C0R2R3; RX= R2R3R0; QX= ωLXRX= ωR0C0

Параллельное соединение R0 и C0 в эталонном плече мостовой схеме для измерения параметров индуктивностей используется для измерения параметров катушек с низкой добротностью (Q< 30). Для катушек с высокой добротностью (Q > 30) используется последовательное соединение R0 и C0 в эталонном плече.

Лекция №11 - Цифровые измерительные приборы и измерение разных величин с их помощью

Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме

По другим признакам:

По роду измеряемой величины:

для измерения характеристик электрического тока (амперметр, вольтметр, мультиметр)

- измеряющие давление;

- измеряющие температуру;

- для измерения расхода, количества, состава, уровня, состояния вещества

- для измерения геометрических величин;

- для измерения механических величин;

- для физико-химических измерений;

- для измерения времени и частоты;

- для радиотехнических измерений;

- для магнитных измерений;

- для акустических измерений;

- для измерения ионизирующих излучений.

По способу получения данных приборы измерения делятся на:

- Показывающие - демонстрируют значение измерения величины в данный момент времени (тестер, частотомер);

- Регистрирующие - предназначены для автоматической записи измеряемой величины за время работы прибора;

- Сигнализирующие - снабжены световой или звуковой сигнализацией, срабатывающей в случае достижения измеряемой величиной заданного значения (тестер определения напряжения);

- Регулирующие - предназначены для автоматического поддержания конкретного значения измеряемой величины;

- Измерительные автоматы - это устройства, которые по результатам проведенных измерений выполняют некоторую последовательность действий, согласно заложенной программе.

Современные средства контроля и измерений размеров изделий для машиностроения. Важнейшую роль в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции практически всех отраслей промышленности играет контрольно-измерительная техника, в которой особое место занимают средства измерения и контроля геометрических параметров ответственных деталей, узлов машин и механизмов.

В последние годы были созданы и выпускаются универсальные приборы и инструменты с цифровым электронным отсчетом, уникальные средства контроля прецизионных зубчатых колес и передач, приборы активного контроля и подналадчики для всех видов финишного станочного оборудования, комплекс приборов для контроля ответственных деталей колесных пар железнодорожного транспорта, приборы для контроля резьб и параметров труб нефтяного сортамента, средства контроля деталей компрессоров, подшипников, ряд специализированных приборов для различных отраслей машиностроения.

В основу создания нового поколения средств контроля и измерений геометрических параметров изделий положены следующие исходные принципы:

- использование перспективной элементной базы для автоматической обработки результатов контроля;

- цифровое представление измерительной информации;

- возможность выдачи цифровой информации на внешние устройства обработки, управления и регистрации;

- паспортизация результатов измерений;

- возможность встройки в автоматизированные технологические комплексы.

На базе различных измерительных систем разработана гамма современных цифровых универсальных приборов контроля геометрических параметров прецизионных деталей (индуктивные пробки для контроля диаметров, толщиномеры, глубиномеры, штангенрейсмасы). Разработана и поставляется портативная измерительная система с индуктивным преобразователем и автономным питанием, имеющая переключаемые диапазоны измерений от 0,04 до 4 мм и дискретность отсчета 0,01; 0,1 и 1 мкм.

Универсальные приборы применяются во многих отраслях машиностроения.

1. Глубиномер с цифровым отсчетом 	БВ-6389- предназначен для измерения глубины уступов, проточек, выточек и пазов в деталях машин в условиях любых машиностроительных предприятий.Диапазон измерений - до 200 мм. Дискретность отсчета - 1 мкм

2. Толщиномер с цифровым отсчетом БВ-6392- предназначен для измерения наружных размеров и толщин деталей.

3. Пробка индуктивная с электронным модулем цифровой измерительный прибор контроль машиностроение

БВ-3348-предназначена для Контроля внутреннего диаметра (10 ÷ 120 мм) и формы отверстия с диапазоном измерений до ±250 мкм. Дискретность отсчета - 1 мкм

Серьезное внимание уделяет проблеме метрологического обеспечения производства ответственных резьбовых деталей. В рамках работ по этому направлению разработан комплекс индикаторных приборов для контроля параметров резьбы (шага, высоты и угла профиля, среднего диаметра и конусности резьбы), а также электронные цифровые приборы для контроля диаметров и прямолинейности отверстий труб, пригодные в том числе и для контроля труб погружных штанговых насосов. Созданы также электронные цифровые приборы для контроля конусности калибров-колец (ручной) и для контроля конусности и шага резьбы конических калибров-колец. Допускаемая погрешность приборов не превышает нескольких микрон. Указанные средства контроля обеспечивают измерение всех нормируемых параметров резьбы, включая калибры, образцовые детали, а также важнейших параметров гладкой части резьбовых деталей. Широко внедрены на ряде трубных, машиностроительных заводов и заводов по производству нефтегазового оборудования. Результаты контроля обрабатываются, запоминаются, выводятся на табло электронного блока и на печатающее устройство. Модули контролируемых зубчатых колес 7-12мм, диаметры 126-1000мм. Разработаны также две модификации цифровых нормалемеров, предназначенных для определения отклонения и колебания длины общей нормали цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления. Предел измерения длины общей нормали 0…120 или 50-320мм. В последние годы создано новое поколение приборов активного контроля, предназначенных для управления процессом обработки валов, отверстий и плоских поверхностей с непрерывной и прерывистой поверхностью на кругло- и внутришлифовальных станках-автоматах, полуавтоматах и станках с ЧПУ, отличающееся от ранее выпускавшихся существенно более высоким техническим уровнем (повышение в 1,5-2раза быстродействия и точности, уменьшение в 2-3раза габаритов, массы, энергопотребления, расширение технологических возможностей, использование единого для всей гаммы приборов активного контроля одной и той же модели малогабаритного электронного отсчетно-командного устройства на микропроцессорной базе). Гамма включает 7 основных моделей приборов с различными исполнениями и закрывает контроль деталей при всех видах шлифования, кроме бесцентрового. Диапазон размеров контролируемых валов и отверстий -2,5…200мм, дискретность цифрового отсчета -0,1 -1 мкм.

Разработаны также подналадчики для круглошлифовальных бесцентровых, токарных, сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, гибких модулей и систем, унифицированные по механической и электронной части с приборами активного контроля.Подналадчики обеспечивают контроль внутренних и наружных размеров при изготовлении деталей и выдачу в систему управления станками информации о необходимой подналадке оборудования.

Для контроля диаметра колес по кругу катания колес после их обточки на токарном станке создан специализированный прибор, позволяющий контролировать колеса диаметром 800…1200мм. В приборе используется угловой фотоэлектрический преобразователь. Результаты измерений обрабатываются, запоминаются и выводятся на табло электронного блока.

К особой группе следует отнести специализированные электронные цифровые приборы, созданные по заявкам отдельных предприятий различных отраслей промышленности. К этой группе относятся приборы для контроля углов хвостовиков лопаток рабочих компрессорных двигателей, рабочей поверхности профиля поршневых колец, для контроля и сортировки поршня по внутреннему диаметру. Измерительная система для контроля деталей типа тел вращения, позволяющая контролировать отклонения формы (круглость, овальность, огранка, волнистость) и расположения поверхностей (отклонения от перпендикулярности, соосность, радиальное биение).

Параметры контролируемых деталей: диаметры валов 1…250 мм, отверстий — 7…250 мм, длина до 250 мм, масса до 10 кг. Погрешность измерений: отклонений формы — 2 мкм, расположения поверхностей -4мкм. Эта система может использоваться на любых машиностроительных производствах. Несколько модификаций электронных цифровых приборов для контроля радиального и осевого зазоров большой номенклатуры подшипников (внутренние диаметры от 17 до 260 мм, внешние — от 32 до 360 мм). Погрешность при контроле радиального зазора — 0,010 — 0,065 мкм, осевого зазора — 0,05-0,397 мкм для подшипников разных размеров. Эти приборы оснащены встроенными электронными блоками. В основном они поставляются авиационным предприятиям.

1. Прибор для контроля радиальных зазоров подшипников мод. БВ 7660.

2. Прибор для контроля осевых зазоров подшипников мод. БВ-7661.

Электронный профилометр портативный для измерения параметров шероховатости методом ощупывания плоских и цилиндрических (наружных и внутренних) поверхностей ответственных деталей.

Измеряемые параметры -Ra/Rq/Rz/Rmax/Sm. Основная относительная погрешность измерения - не более 2,5%.

Цифровой измеритель нелинейных искажений СК6-13

Рис. 5 Внешний вид цифрового измерителя нелинейных искажений СК6-13

Автоматизированный цифровой прибор СК6-13 предназначен для измерения коэффициента гармоник при работе со встроенным генератором и среднеквадратического значения напряжения. Измеритель СК6-13 состоит из измерителянелинейных искажений и перестраиваемого синхронно с ним генератора, чтопозволяет повысить производительность измерений при сокращении необходимых измерительных средств. Прибор СК6-13 обеспечивает автоматическое иручное переключение пределов измерения, возможность запоминания значенийчастоты и напряжения генератора, вывод результата измерения на печать.

Основные технические характеристики прибора СК6-13

- Диапазон рабочих частот: при измерениях коэффициента гармоник –10 Гц – 120 кГц; при измерении напряжения – 10 Гц – 600 кГц;

- Диапазон измерения коэффициента гармоник (для входных напряжений0.1... 100 В) 0,003-100% на пределах 0.01, 0.1, 1, 10, 100%;

- Диапазон измерения среднеквадратического значения напряжения синусоидальной и искаженной формы (с КГ не более 30%) — 100 мкВ ...100 В на пределах 1, 10, 100 мВ;

- 1, 10, 100 Вв частотном диапазоне10 Гц . . . 600 кГц;

- Входное сопротивление прибора 15 кОм в режиме измерения КГ и неменее 500 кОм в режиме измерения напряжения;

- Диапазон установки напряжения встроенного генератора –1 мВ…9.99В, выходное сопротивление Rвых=600 Ом.Для напряжений 1…99.9 мВ (со встроенным делителем) Rвых не более 10 Ом.

Метрологические параметры прибора

- Основная относительная погрешность измерения коэффициентагармоник [%];

- Основная погрешность измерения напряжения [В];

- Погрешность установки частоты встроенного генератора ±0.01f, напряжения [В];

- Коэффициент гармоник встроенного генератора составляет 0.002…0.004% в диапазоне частот 100 Гц…20 кГц и не хуже 0.02% в диапазоне 20…120 кГц.

Прибор позволяет вывести результат измерения в двоично-десятичном коде 8-4-2-1 на разъем принтера.Прибор состоит из трех блоков – измерителя, генератора и микропроцессорной системы (рис. 6).

Рис. 6Структурная схема измерителя нелинейных искаженийСК6-13

В режиме измерения коэффициента гармоник «»сигнал со входа измерителя поступает на масштабный усилитель-компрессор. Он ограничивает динамический диапазон сигнала с 60 до 6 дБ – то есть при изменении уровня входного сигнала от 0,1 до 100 В уровень выходного сигнала усилителя поддерживается в пределах 0,85...2,25 В. Это упрощает работу блоков фильтрации и цифрового вольтметра и снижает искажения, вносимые самим прибором.

Далее сигнал поступает на вход режекторного фильтра, построенного на основе трех RC-звеньев с коммутацией резистивных и емкостных матриц.

Этот фильтр удаляет (вычитает) из сигнала первую гармонику, оставляя высшие гармоники без изменения. Настройка режекторного фильтра производится микропроцессором тем же кодом, что и перестройка генератора. Тем самым обеспечивается точная настройка фильтра на частоту входного сигнала.

С выхода фильтра сигнал, представляющий собой сумму высших гармоник, подается на цифровой вольтметр. В его составе находится переключатель диапазонов измерения, преобразователь (детектор) среднеквадратического значения и аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В приборе использован квадратичный детектор на сборке полевых транзисторов. Постоянное напряжение после детектора преобразуется АЦП двойного интегрирования в цифровой код.

Для вычисления коэффициента гармоник, согласно формуле

требуется сигнал суммы высших гармоник нормировать к уровню первой гармоники. Для этого в приборе предусмотрен блок выделения сигнала первой гармоники. Это полосовой фильтр и линейный детектор- выпрямитель. Постоянное напряжение, пропорциональное уровню первой гармоники, подается в качестве опорного на АЦП цифрового вольтметра. При этом АЦП вырабатывает код, равный отношению среднеквадратической суммы высших гармоник к уровню первой гармоники, как и полагается по формуле.

В режиме измерения напряжения «V» входной сигнал подается непосредственно на вольтметр. В качестве опорного в АЦП используется его собственный образцовый источник постоянного напряжения.

Генератор прибора представляет собой функциональный генератор с цифровым управлением. Он содержит два интегратора и суммирующий усилитель. Частота генератора регулируется переключением матрицы конденсаторов и резистивной матрицы делителя напряжения. Уровень выходного напряжения стабилизирован по амплитуде. К выходу функционального генератора подключен дискретный аттенюатор с цифровым управлением. Для получения малых значений выходного напряжения (до 100 мВ) предусмотрен дополнительный делитель напряжения 1:100, включаемый вручную тумблером на передней панели.

Управляющая часть прибора представляет собой цифровой блок, реализующий:

- прием и обработку команд с клавиш управления прибором;

- управление работой цифрового вольтметра;

- перестройку частоты генератора и режектроного фильтра;

- запоминание 9 значений частоты и уровня сигнала генератора (режим ПАМЯТЬ);

- переключение пределов измерения в ручном или автоматическом режимах;

- индикацию результатов измерения на цифровом табло.

Лекция №12 - Электронные осциллографы

Электронные осциллографы предназначены для:

- визуального наблюдения формы электрических сигналов,

- измерения параметров электрических сигналов.

Возможность наблюдения формы изменяющихся во времени электрических сигналов делает осциллограф удобным при определении различных параметров электрических сигналов и одним из самых универсальных измерительных приборов. Следующие достоинства осциллографов обусловили их широкое применение:

- широкий частотный диапазон;

- высокая чувствительность;

- большой динамический диапазон исследуемых сигналов;

- высокое входное сопротивление и малая входная емкость.

В настоящее время выпускается множество осциллографов, различающихся назначением и характеристиками. Промышленность выпускает:

- аналоговые и цифровые электронные осциллографы;

- электронные осциллографы для наблюдения и измерения непрерывных и импульсных сигналов;

- универсальные электронные осциллографы, низкочастотные и высокочастотные электронные осциллографы;

- многофункциональные осциллографы со сменными блоками;

- запоминающие осциллографы для регистрации одиночных импульсов;

- одноканальные и многоканальные (в основном - двухканальные) и т.д.

В основе работы любого электронного осциллографа лежит преобразование исследуемого электрического сигнала в осциллограмму, формируемую на экране электронно-лучевой трубки или матричной индикаторной панели.

Электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением

В современных электронных осциллографах визуализация сформированной осциллограммы осуществляется с помощью электронно-лучевой трубки или матричной индикаторной панели. В настоящее время в осциллографах широкого применения преимущественно используются электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) с электростатическим управлением. Простейшая однолучевая ЭЛТ с электростатическим управлением представляет собой стеклянный баллон, из которого откачан воздух. Внутри баллона располагаются (см. рис. 1):

- подогревной катод - К;

- модулятор (сетка) – М;

- фокусирующий анод – А1;

- ускоряющий анод – А2;

- две пары взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин - ОПХ (горизонтальные) и ОПУ (вертикальные);

- внутренняя поверхность дна баллона покрыта слоем люминофора, способного светиться в месте бомбардировки его электронами, образующего экран трубки Э.

(рисунок 1. Устройство электронно-лучевой трубки с электростатическим управлением)

Совокупность электродов К, М, А1, А2 называют электронной пушкой. Конструктивно электроды пушки выполняются в виде цилиндров, расположенных на оси трубки. Электронная пушка излучает узкий пучок электронов – электронный луч. Интенсивность электронного луча регулируется изменением отрицательного потенциала М относительно К, что приводит к изменению яркости свечения люминофора. Положительное напряжение на А1 (относительно К) фокусирует поток электронов в узкий луч, позволяющий получать на экране ЭЛТ светящееся пятно малого диаметра. Для ускорения электронов луча до скорости, обеспечивающей свечение люминофора, на анод А2 подается высокое положительное напряжение. Сформированный луч проходит между двумя парами отклоняющих пластин ОПх и ОПу и под действием напряжений, приложенных к этим пластинам, отклоняется соответственно по осям Х и У, вызывая смещение светящегося пятна на экране ЭЛТ.

При исследовании быстро протекающих процессов с малой частотой повторения или одиночных импульсов электронный луч не успевает приобрести достаточную кинетическую энергию и в достаточной мере возбудить люминофор. Поэтому свечение экрана может быть недостаточным. В современных ЭЛТ дополнительно ускоряют электроны луча при помощи третьего анода А3, подавая на него высокое положительное напряжение.

В современных ЭЛО применяются и более сложные ЭЛТ, в частности, многолучевые трубки для одновременного наблюдения 2-х и более сигналов.

Структурная схема ЭЛО

Упрощенная структурная схема однолучевого ЭЛО представлена на рис. 2. Исследуемый сигнал Uc, осциллограмму которого надо получить на экране ЭЛТ, подается на «Вход У». Через «Входной делитель» и «Усилитель канала У» он поступает на пластины ОПУ и управляет перемещением луча в вертикальном направлении. Делитель необходим для работы с сигналами большой амплитуды.

(рисунок 2. Структурная схема ЭЛО)

Для управления перемещением луча в горизонтальном направлении служит «Генератор развертки», выходное напряжение которого поступает на ОПХ через «Усилитель канала Х» (режим линейной развертки). При необходимости «Генератор развертки» можно отключить, установив переключатель П2 в нижнее положение, и подать на ОПХ внешний сигнал со «Входа Х» через «Усилитель канала Х» (режим синусоидальной развертки, т.к. чаще всего подается гармонический сигнал).

Принцип получения осциллограммы на экране ЭЛТ

Для получения осциллограммы исследуемого сигнала Uc(t) необходимо управлять движением светового пятна на экране ЭЛТ в горизонтальном и вертикальном направлениях. Управление в вертикальном направлении осуществляется исследуемым сигналом Uc(t), а в горизонтальном направлении – выходным напряжением генератора развертки. Генератор развертки вырабатывает колебания пилообразной формы UР(t) (рис. 3).

(рисунок 3. Осциллограмма пилообразного выходного напряжения генератора развертки ЭЛО)

На участке прямого хода развертки напряжение UР(t) линейно изменяется от минимального до максимального значения. Если подать UР(t) на ОПХ , отключив сигнал от ОПУ, то луч будет отклоняться только в горизонтальном направлении. При нарастании UР(t) от минимального до максимального значения, пятно на экране ЭЛТ будет перемещаться от одного крайнего горизонтального положения (пусть слева) в другое (пусть правое) – рис. 4. При достижении второго крайнего положения пятно начинает перемещаться в обратном направлении. Поскольку Тобр <<Тпр, скорость движения пятна в обратном направлении значительно выше.

(рис. 4)

Для получения осциллограммы существенно следующее:

- минимальное значение Тобр (в схеме ЭЛО это реализуется без проблем);

- линейность напряжения UР(t) на участке прямого хода; при этом смещение пятна на экране ЭЛТ будет происходить с постоянной скоростью; форма UР(t) на участке обратного хода принципиального значения не имеет (на время обратного хода трубка принудительно запирается).

Таким образом, при подаче UР(t) на ОПХ ось Х является одновременно и осью времени. Причем при постоянной скорости перемещения пятна вдоль оси Х масштаб вдоль оси времени t будет постоянным. Нелинейность напряжения развертки на участке прямого хода приводит к неравномерности скорости перемещения пятна по экрану, неравномерности масштаба вдоль оси времени t и искажению осциллограммы.Изображение на экране ЭЛТ образуется при одновременном воздействии двух напряжений: напряжения развертки UР(t) на ОПХ и исследуемого сигнала Uc(t) на ОПУ . Если сигнал Uc(t) периодический и его период ТС равен периоду напряжения развертки ТР , то отдельные осциллограммы, образующиеся на каждом цикле работы генератора развертки, накладываются друг на друга, совпадают и получается изображение (осциллограмма), сформированное в результате наложения на одни и те же места экрана целой серии осциллограмм, т.е. образуется единое неподвижное изображение (осциллограмма) – рис. 5.

(рисунок 5. Формирование осциллограммы периодического сигнала)

Аналогично образуется неподвижное изображение осциллограммы при условии, что ТР=п·ТС , где п=1, 2, 3 и т.д. (целое). В этом случае формируется осциллограмма в виде п периодов сигнала.

Синхронизация в ЭЛО

Для получения неподвижной осциллограммы необходимо подобрать период (частоту) генератора развертки так, чтобы выполнялось условие ТР=п·ТС, где п – целое число. В принципе в схеме любого ЭЛО предусмотрена возможность регулировки частоты развертки (дискретно и плавно, изменяя коэффициент развертки КГ). Однако простого подбора частоты развертки недостаточно, т.к. из-за нестабильности генератора развертки или периода исследуемого сигнала ТС установленное равенство может быть нарушено. Задача обеспечения неподвижности осциллограммы решается путем синхронизации генератора развертки ЭЛО исследуемым сигналом или специально сформированным сигналом, частота которого равна или кратна частоте сигнала Uc(t). На структурной схеме ЭЛО (рис. 2) показаны цепи подачи сигнала синхронизации на «Устройство запуска развертки – УЗР» с одного из выходов «Усилителя канала У» (внутренняя синхронизация) и со внешнего входа «Вход синхронизации» (внешняя синхронизация). На схеме не показано соединение генератора развертки с модулятором ЭЛТ для запирания трубки на время обратного хода развертки, т.е. гашение обратного хода луча с помощью специальных гасящих импульсов.

Дополнительные сведения

Исследование импульсных и, особенно, непериодических сигналов с помощью ЭЛО имеет ряд особенностей. Одна из них состоит в том, что генератор развертки ЭЛО вследствие своей инерционности вырабатывает пилообразное напряжение развертки с некоторым запаздыванием по отношению к запускающему импульсу (импульсу синхронизации). Это может привести к тому, что начальная часть исследуемого импульса не будет развернута на экране. Для устранения таких искажений в канале вертикального отклонения имеется линия задержки, осуществляющая временной сдвиг (задержку) на некоторое время сигнала, подаваемого на ОПУ. Такая задержка позволяет получить изображение всего импульса, включая и его начальную часть. В низкочастотных ЭЛО, предназначенных для исследования периодических процессов, линия задержки может отсутствовать.

Для расширения функциональных возможностей ЭЛО может иметь дополнительные входы, позволяющие осуществлять управление лучом. Так, во многих ЭЛО предусмотрена возможность управления отклонением луча по оси Х внешним сигналом (режим синусоидальной развертки). Для этого у ЭЛО есть «Вход Х», на который подается внешнее управляющее напряжение (обычно синусоидальное) – переключатель П2 в этом случае ставится в нижнее положение (рис. 2).Часто в ЭЛО имеются зажимы «Пластины Х» и «Пластины У», позволяющие подавать внешнее управляющее напряжение непосредственно на пластины ЭЛТ.В некоторых ЭЛО имеется «Вход Z», который через конденсатор или специальный усилитель соединен с модулятором ЭЛТ. Подавая импульсы напряжения на этот вход можно изменять (модулировать) яркость свечения точек осциллограммы в нужные моменты времени.

Для повышения точности измерения амплитудных и временных параметров исследуемых сигналов ЭЛО имеет калибратор амплитуды (КА) и калибратор длительности (КД), позволяющие контролировать и устанавливать номинальные значения коэффициента отклонения mu и коэффициента развертки КГ . Обычно калибратор представляет собой генератор прямоугольных импульсов с известным и стабильным значением амплитуды и частоты (длительности) импульсов. В положении «Калибровка», меняя усиление УВО, можно добиться требуемого отклонения луча по вертикали и установить нормированное значения коэффициента отклонения mu . По периоду калибровочного сигнала можно проверить и установить нормированное значение коэффициента развертки КГ.

Цифровые осциллографы

В цифровых осциллографах исследуемый аналоговый сигнал сразу же во входном блоке подвергается квантованию и дискретизации, т.е. преобразуется в цифровую форму (код), и запоминается в дискретной памяти. Этот код, зафиксированный в памяти, может быть использован для отображения его на экране электронно-лучевой трубки, на плоском матричном экране или другим способом. Структурная схема простейшего цифрового осциллографа показана на рисунке 6.

(рисунок 6. Структурная схема простейшего цифрового осциллографа)

На рисунке: ВУ - входной усилитель, АЦП - аналого-цифровой преобразователь, Р – регистр памяти, Г – тактовый генератор, Сч – счетчик, УО – устройство отображения (электронно-лучевая трубка, плоский матричный экран, …).

Входной исследуемый сигнал х(t) усиливается входным усилителем ВУ до необходимого значения хн(t) и поступает на вход АЦП. Мгновенные значения этого сигнала в моменты времени tk, задаваемые тактовым генератором Г, преобразуются в АЦП в цифровые коды N(tk), которые запоминаются в регистре памяти Р. Импульсы генератора Г в моменты времени tk синхронно с формированием кодов N(tk) подаются на вход счетчика импульсов Сч. В счетчике формируется равномерно нарастающий во времени код М(tk). В отображающем устройстве УО цифровые коды N(tk) преобразуются с помощью ЦАП в електрические сигналы N, управляющие вертикальным перемещением светящейся точки на экране УО, а коды М(tk) преобразуются в управляющий сигнал М, вызывающий горизонтальное перемещение светящейся точки на экране УО. При полном заполнении счетчик обнуляется, возвращаясь в исходное состояние, а светящаяся точка возвращается в исходное положение на экране УО, подготавливая новый цикл формирования изображения осциллограммы. Таким образом, процесс равномерного набора счетчиком кода М(tk) и его возвращения в исходное состояние при полном заполнении имитирует временную развертку, аналогично линейно изменяющемуся развертывающему напряжению в аналоговом ЭЛО.

При использовании в отображающем устройстве УО электронно-лучевой трубки коды N(tk) преобразуются с помощью ЦАПа в напряжение, поступающее на вертикальные отклоняющие пластины ЭЛТ. А коды М(tk) через ЦАП подаются на горизонтальные отклоняющие пластины ЭЛТ.Если УО построено на матричной индикаторной панели, то коды вертикального и горизонтального управления преобразуются в позиционную форму и выбирают одну из строк и один столбец матричной панели, на пересечении которых появляется светящаяся точка.Достоинства цифровых осциллографов: повышенная точность осциллографирования; возможность полностью автоматизировать процесс измерения; возможность дистанционного управления режимами работы; возможность производить математическую и логическую обработку сигнала; меньшие габариты и масса, устраняется необходимость применения высоковольтных источников питания.

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Что такое класс точности средств измерений?

2. Какими видами погрешностей нормируется класс точности?

3 Как и когда выбирается класс точности?

4. Как обозначается класс точности на средствах измерений и в документации?

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для выполнения практичеких  работ

по предмету

«Методы и средства измерения»

НАВОИ 201_

Кадыров Ё.Б  Бобоев А.А.  Методическое указание для выполнения практических работ по предмету «Методы и средства измерения».

Навои, НГГИ, 201_, - ___стр.

В методическом указания приведены темы практических занятий, теоретические материалы по темам, схемы исполнительных механизмов, принципы работы, конструкции. Примеры построение характеристик, определение усилие действующие на исполнительные механизмы, контрольные вопросы по темам. Практические  занятия по дисциплине «Методы и средства измерения», изучаемой студентами направления «метрология, стандартизация и     менеджмент качества продукта» имеют целью повысить навыки решения типовых задач.

Кафедра «Автоматизация и управление»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:		ЖумаевО.А., к.т.н., доц., каф. «АУ» НГГИ

Введение

Этот предмет «методы и средств измерение»  охватывает часть программы «Приборы и методы измерения электричество», его основание, история тенденции прогрессивного расцветание, перспективы и результаты социально-экономических реформ в Республике и проблемы в измерениях электричество и средств и инженерство и работа инженерство, средство измерения электричество, ошибки, оценки и задач используемые в направлениях отрасли метрология, стандартизации и сертификации.

Предмет «Измерения в теплотехнике» охватывает средств измерения, единицы измерения и от них пользоваться и разные задачи в тепловой технике и в других отраслях производственного процесса.

Предмет «линейно-угольные и акустические измерения» имеет информации как, линейно-угольные измерения, механические методы и приборы, электрические методы и приборы, акустические измерения, условия выполнение основные акустические измерения, анализ измеряемых сигналов.

Часть «физико-химическое измерение» охватывает информации про измерительные приборы, методы и основные показатели качеств  в контроле и управление технологических процессов. В том числе особое внимание выделяется важность физико-химических измерений, определение показатели качеств продукта в производстве и повысить качество производимого продукта, внедрение систему качества.

Этот предмет охватывает задачи как, современное управление систему качеств, внедрение информационно технологии  и развивать перспективу, решение проблемы возникающих в Республике как, повысить качество и конкурентоспособность производство продукта и услуги сервиса.

Предмет «Методы и средств измерения» является основным специальном  предметом при подготовке бакалавров направлении – 5310900 «метрология, стандартизация и менеджмент качества продукта», и проводятся 3,4,5,6,7 семестрах. Для выполнение программы требуется иметь достаточное знания и навыков планированных математических и естественных (высшая математика, физика, электроника, информатика, теоретическое механика), специализированных (теоретическая и практическая метрология) предметов.

Практическая работа № 1

Изучение метрологические свойства электро измерительных приборов.

Ошибки измерения. Изучения закономерности распределения случайных ошибок. Посредственное обработка и вычисление результатов измерения.

Общие сведения.

Автоматизация производственных процессов, автоматическое управление сложными системами, автоматические измерения и контроль невозможны  без использования измерительных приборов.

Измерительнымприбором называется  элемент контрольно-измерительного устройства,    предназначенный для снятия измерительной информации. Прибор обычно устанавливается в измерительной системе после датчика, воспринимающего измеряемую информацию и преобразующего ее в электрический сигнал, и промежуточного преобразователя (например, усилителя, который этот сигнал усиливает). Схема измерительной системы показана на рис. 1.

1

2

3

4

Рис. 1. Схема измерительной системы.

1-  Объект измерения; 2- датчик; 3- усилитель; 4- измерительный прибор.

Классификация электроизмерительных приборов

- Показывающие электроизмерительные приборы непосредственной оценки снабжены шкалой и стрелкой, что позволяет измерить аналоговый сигнал и непосредственно визуально оценить значение контролируемого параметра; В настоящей лабораторной работе изучаются именно показывающие измерительные приборы.

- Цифровые измерительные приборы автоматически осуществляют преобразование измеряемой величины в дискретную форму и выдают результат измерения в виде числа, появляющегося на отсчетном устройстве.

- Светолучевые и электронно-лучевые осциллографы позволяют записывать (регистрировать) различные контролируемые или диагностируемые параметры, что обеспечивает высокую степень наглядности и возможность изучения процессов во времени (например, при исследовании переходных процессов).

- Магнитографы обеспечивают регистрацию результатов контроля или диагностики на магнитную ленту обычно в условиях эксплуатации сложных технических объектов с последующей обработкой результатов в лабораторных условиях (например, «черный ящик»

- Цифропечатающие устройства устанавливаются на кодовом выходе цифровых приборов и служат для регистрации и хранения информации в документальной форме.

- Перфорирующие устройства предназначены для автоматического нанесения информации в виде пробивок по определенному коду на каком либо носителе информации (перфокарте, перфоленте).

Метрологические характеристики приборов

- Чувствительность  – это отношение изменения выходного сигнала к изменению входного сигнала. Определяется из соотношения

S = ΔY/ΔX,

где ΔY – изменение выходного сигнала;	ΔX – изменение входного сигнала.

2) Порог чувствительности (порог реагирования) – наименьшее значение входной величины, которое способен зафиксировать прибор. Величина, обратная порогу чувствительности, называется разрешающей способностью.

3) Функция преобразования (статистическая характеристика) – функциональная зависимость (графическая, табличная, аналитическая) выходного сигнала прибора У от входного Х в установившемся режиме

У= f (X).

Идеальной функцией преобразования для измерительных приборов является линейная зависимость выходного сигнала У от входного Х вида

У = к Х,

где к – коэффициент преобразования.

Линейная функция преобразования, однако, встречается довольно редко.  В большинстве случаев характеристики приборов  нелинейны.

4) Абсолютная погрешность – разность между действительным (истинным) и замеренным значением контролируемой величины

ΔX = XД – XЗ,

где XД – действительное значение измеряемой величины;

XЗ – замеренное значение измеряемой величины.

5) Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действительному значению

γ = (ΔX / XД) 100%

6) Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы

γ = (ΔХ/Хш ) 100 %,

где Хш – нормирующее значение шкалы прибора, которое принимают равным

- Конечному значению шкалы, если «0» находится в начале шкалы,

- Сумме конечных значений шкалы, если «0» – в середине шкалы,

- Номинальному значению измеряемой величины, если оно задано.

7) Диапазон показаний – отношение максимального значения   Xmax   измеряемой величины к минимальному значению  Xmin

Dп   = Xmax / Xmin

8)  Диапазон измерений – часть диапазона показаний, в которой установлены нормы на погрешности.

9)  Класс прибора – характеристика, условно отражающая его точность. Класс прибора численно равен значению приведенной относительной погрешности прибора в процентах. Обычно на производстве применяются приборы классов 0.5; 1.0; 1.5 и 2.5.

Показывающие электроизмерительные приборы

Показывающие приборы непосредственной оценки подразделяют по роду измеряемых величин; виду тока; принципу действия; степени точности; характеру защищенности от внешних воздействий; габаритным размерам. Устройство этих приборов разнообразно, но ряд деталей и узлов большинства из них имеет много общего. Это относится к деталям для установки подвижной части, для создания противодействующего момента, для успокоения колебаний и пр.

На рис. 2 показано устройство подвижной части измерительного механизма приборов. Ось 1 установлена в подпятниках 2, а противодействующий момент создается спиральными пружинами 6 и 7 из специальной бронзы. На оси закреплена стрелка 3, которая указывает на шкале 4 значение измеряемой величины. Для уравновешивания подвижной части служит противовес 10, для установки стрелки на ноль – корректор, состоящий из винта 11, эксцентрично насаженного пальца 9, вилки 8 с поводком 5.

Для уменьшения времени колебаний подвижной части приборы снабжаются успокоителями. В воздушных успокоителях  (Рис. 3а) используется сопротивление воздуха движению поршня (крыла) 1 в закрытой камере 2. В магнитоиндукционных успокоителях колебания тормозятся за счет взаимодействия вихревых токов с полем постоянных магнитов 3 (Рис. 3б).

Для повышения точности отсчета приборы класса 0.5 и выше снабжают ножевидной стрелкой и зеркальной шкалой. Отсчет в этом случае производится при том положении глаза, когда стрелка закрывает свое изображение в зеркале.

В точных приборах и приборах с относительно малым отклонением подвижной части  для повышения чувствительности применяют световой указатель. На рис. 4   показаны основные элементы такого прибора:    1 – катушка подвижной части,  2 – зеркальце, закрепленное на подвижной части,     3 – шкала, 4 – источник света.

Конструкции и принцип действия приборов

Приборы магнитоэлектрической системы

Магнитоэлектрическая система – это электрическая система приборов постоянного тока, в которой перемещение подвижной части (катушки или постоянного магнита) создается взаимодействием между полем постоянного магнита и проводника с током.

Работа: При прохождении тока через катушку 2 (Рис. 5), она поворачивается в воздушном промежутке 3 между полюсами постоянного магнита 1 и стальным сердечником 4. Ток в катушку подводится через пружины. Успокоителем колебаний служит каркас катушки из алюминия, образующий короткозамкнутый виток. Прибор широко распространен.

Достоинства – малое потребление энергии, высокая чувствительность и точность, малое влияние внешних магнитных полей.

Приборы электромагнитной системы

Электромагнитная система– это электрическая система измерительных приборов постоянного и переменного тока, в которой сердечник подвижной части из мягкого ферромагнитного материала перемещается силами магнитного поля неподвижной катушки, обтекаемой измеряемым током.

Работа: в приборах с плоской катушкой сердечник 2 (Рис. 6), установленный на оси 3, под действием магнитного поля втягивается в узкую щель катушки 1. Колебания гасит успокоитель 4. Прибор применяется обычно для измерения переменного тока промышленной частоты (обычно в логометрах переменного тока).

Достоинства – Простота конструкции, дешевизна, устойчивость к перегрузкам ( до ста раз по току), высокая точность (класс прибора до 0.5, иногда – до 0.2).

По конструкции и принципу действия прибор сходен с электромагнитным реле.

Приборы электродинамической системы

Электродинамическая система – это электрическая система измерительных приборов постоянного и переменного тока, в которой перемещение подвижной части осуществляется силами магнитного поля, возникающего при прохождении токапо обмоткам неподвижной 2 и подвижной 3 катушек, а ток в подвижную катушку подводится через пружины 5 (Рис. 7). Используется в амперметрах, вольтметрах, ваттметрах. Создается в виде логометров.

Работа: Главное поле, создаваемое неподвижной катушкой 2, взаимодействует с полем подвижной катушки 1, заставляя ее поворачиваться на величину, пропорциональную величине измеряемого тока.

Достоинства – очень высокая точность (класс прибора до 0.1).

Недостатки – сложность конструкции, дороговизна, большое потребление энергии, влияние внешних полей (необходимо экранировать).

Пределы измерения данных приборов меняют с помощью добавочных сопротивлений, при измерении переменных токов включают обычно через измерительный трансформатор.

Приборы индукционной системы

Индукционная система – это электрическая система измерительных приборов переменного тока, в которой вращающий момент создается при взаимодействии токов, индуктируемых в диске, с магнитным полем неподвижных электромагнитов, по обмоткам которых проходит измеряемый ток.

Работа: магнитные потоки неподвижных электромагнитов 1 и 4 (Рис. 8) смещены по фазе, поэтому они создают вращающееся магнитное поле, создающее в диске 2 из немагнитного материала вихревые токи и увлекающее его за собой. При этом скорость вращения диска будет пропорциональна величине измеряемого тока. В конструкции используется магнитный успокоитель 3.

Приборы применяются в основном для создания счетчиков электроэнергии переменного тока, а также ваттметров.

Достоинства – большой крутящий момент, простота, дешевизна, устойчивость к перегрузкам и внешним магнитным полям.

Измерительные трансформаторы напряжения.

Используются для расширения пределов измерения приборов, а также для обеспечения безопасности измерения в цепях переменного тока высокого напряжения.К зажимам первичной обмотки W1 подводится измеряемое высокое напряжение Uизм, а обмотка W1 включается параллельно нагрузке (как вольтметр).

Низкое напряжение U2 снимается с зажимов вторичной обмотки W2 и подается на прибор.

Коэффициент трансформации

Для защиты один зажим вторичной обмотки заземляетс

Условные обозначения

электроизмерительных приборов

(указываются на шкале)

| Прибор магнитоэлектрической системы |  |
| --- | --- |
| Прибор электромагнитной системы |  |
| Прибор электродинамической системы |  |
| Прибор индукционной системы |  |
| Класс точности прибора | 1,5 |
| Постоянный ток |  |
| Переменный ток |  |
| Постоянный и переменный ток |  |
| Трёх фазный ток |  |
| Прибор устанавливается горизонтально |  |
| Прибор устанавливается вертикально |  |
| Изоляция прибора испытана при напряжении 2 кВ | 2 |

Задание для самостоятельного выполнения работы

1.     Ознакомиться с классификацией, назначением, устройством,   принципом  действия и характеристиками основных типов измерительных приборов.

2.     По представленным наглядным образцам и макетам уяснить принципы работы приборов и варианты их конструктивного исполнения, отразив в отчете их основные технические характеристики.

3.     На основании самостоятельного изучения различных типов  приборов составить отчет по лабораторной работе.

4.     В отчете по практической  работе отразить:

-     название лабораторной работы;

-     цель проведения работы;

-     порядок проведения работы;

-     описание устройства, принципа действия и характеристик изучаемых приборов, их достоинств, недостатков и особенностей использования;

Практическая работа № 2

Вероятная оценка точности измерения. Изучения методов умещения и вычисления ошибок

Примеры объединения результатов прямых измерений

В трех различных условиях измерено сопротивление одного и того же проводника. Результаты измерений представлены в виде:

R1 = 11 ± 2 Ом;	R2 = 12 ± 2 Ом;	R3 = 10 ± 3 Ом.

Необходимо объединить эти измерения.

- Находим статистический вес (вклад) каждого измерения:

- Находим новую оценку сопротивления:

- Находим новую оценку погрешности:

; принимаем ∆R = 1.

- Результат совместной оценки сопротивления:

R = 11 ± 1 Ом.

5.3. Примеры обработки результатов косвенных измерений

Прямыми измерениями найдены значения массы m, радиуса R и линейной скорости v равномерного вращения по окружности материальной точки. Необходимо оценить значение центробежной силы F, действующей на материальную точку:

M = 310 ± 6 г;	R = 104 ± 5 мм;   v = 30 ± 1 м/с;	.

В расчете принимаем величины, согласно системе единиц физических величин СИ.

Рассмотрим три способа расчета погрешности косвенных измерений.

- Алгоритм, использующий вычисление производных измеряемой величины по её аргументам.

- Вычисляем среднее значение силы:

.

- Находим частные производные и вычисляем их значения при средних значениях аргументов:

,

,

- Вычисляем составляющие погрешности от каждого аргумента:

,

,

.

- Вычисляем полную погрешность абсолютную:

,

относительную:

.

- После округления записываем результат косвенных измерений:

F = 2,7 ± 0,2 кН,	δF = 7 %.

  - Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины по её аргументам.

- Вычисляем среднее значение силы:

.

- Вычисляем приращение функции по её аргументам:

,

,

.

- Вычисляем полную погрешность абсолютную:

,

относительную:

.

- После округления записываем результат косвенных измерений:

F = 2,7 ± 0,2 кН,	δF = 7 %.

- Алгоритм, использующий сложение абсолютных величин погрешностей:

- Вычисляем среднее значение силы:

.

- Вычисляем относительную погрешность аргументов:

- Вычисляем относительную погрешность функции по формулам прил. 2:

δF = δm + δR + 2 δv = 2 + 5 + 2  3 = 13%.

- Вычисляем абсолютную погрешность функции:

.

- После округления записываем результат косвенных измерений:

F = 2,7 ± 0,3 кН,	δF =13 %.

В следующем примере сравним трудоемкость вычисления погрешностей косвенных измерений по двум алгоритмам. Рассмотрим случай сложной функциональной зависимости измеряемой величины от аргументов.

Пусть прямыми измерениями найдены значения элементов последовательного колебательного контура: активного сопротивления R = 10 ± 1 Ом; индуктивности L = 30,0 ± 1,5 мГ;емкости          С = 100 ±  2 мкФ. В контуре возбуждены вынужденные колебания на частоте  = 1000 рад/с. Амплитуда источника ЭДС Е = 10 В. Связь между амплитудой тока и параметрами элементов контура определяется соотношением:

.

Амплитуда ЭДС Е и частота  измерены с большой точностью и могут рассматриваться как константы.

- Алгоритм, использующий вычисление приращений измеряемой величины по её аргументам:

- Вычисляем среднее значение тока:

- Вычисляем приращение функции:

- Вычисляем полную погрешность абсолютную:

,

относительную:

- После округления записываем результат косвенных измерений:

I = 450 ± 30 мА,	δF = 7 %.

Решение практических задач

Задача 1. Как изменяется абсолютная погрешность результат измерения напряжения при замене вольтметра класса точности 0,5 на аналогичный прибор с классом точности 0,5 на отметке шкалы U=150 B при диапазоне измерения обоих приборов 0–150 В.

Задача 2. Найти объем жидкости V, поступившей в приемный бак за время t=15 мин, если показания расходомера класса точности 2,0 были 13,8 л/мин. Погрешность секундомера ± 1 с.

Задача 3. Найти относительную погрешность вольтметра класса точности 1,0 с диапазоном измерений от 0 до 120 В, в точке шкалы 40 В.

Задача 4. Показание вольтметра с диапазоном измерений от 0 до 200 В равно 161,5 В. Показание образцового вольтметра, подключенного параллельно равно 160 В. Определите относительную и приведенную погрешности рабочего вольтметра.

Задача 5. Определить пригодность к дальнейшему применению рабочего вольтметра класса точности 1,0 с диапазоном измерений от 0 В до 300 В, если при непосредственном сравнении его показаний с показаниями образцового вольтметра были получены следующие данные:

| Рабочий вольтметр, В | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образцовый вольтметр, В | 60,5 | 119,7 | 183,5 | 238,7 | 298,8 |

Задача 6. Для измерения напряжения от 80 В до 120 В с относительной погрешностью, не превышающей 4 %, был заказан вольтметр, имеющий класс точности 0,5 и верхний предел измерений 150 В. Удовлетворяет ли от поставленным условиям?

Задача 7. В лаборатории имеются три манометра класса точности 0,5 с различными значениями верхнего предела измерения: 0,5; 1,5 и 5 МПа. Нижний предел измерения у всех манометров – 0. Необходимо измерить давление, изменяющиеся в диапазоне 0,8–1 МПа с относительной погрешностью ≤ 2%. Какие из перечисленных манометров пригодны для этой цели?

Задача 8. Определить пригодность к дальнейшему применению рабочего вольтметра класса точности 1,5 с диапазоном измерений от 0 В до 250 В, если при непосредственном сличении его показании с показаниями образцового вольтметра были получены следующие результаты:

Рабочий вольтметр, В          50        100        150        200        250

Образцовый вольтметр, В   49,8     101,8     152,9     203,2     249,1

При этом известно, что образцовый вольтметр имеет систематическую погрешность 0,6 В на всем диапазоне измерений.

Задача 9. При поверке дистанционного парогазового термометра класса точности 2,5 с пределом измерений 100°С были получены следующие показания образцовых ртутных термометров в оцифрованных точках поверяемого.

Поверяемые точки, °С     20     40     60     80     100

При повышении t, °С      21     40     59     76     98

При понижении t, °С      22     41     60     77     98

Оцените годность прибора; в случае брака укажите точку, из-за которой принято данное решение.

Задача 10. Отсчет по шкале прибора с равномерной шкалой и с пределами измерений от 0 В до 50 В равен 25 В. Оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности этого отсчёта для приборов следующих классов точности: а) 0,02/0,01; б) 0,5; в)

Задача 11. Указатель отсчетного устройства вольтметра класса точности 0,5 шкала которого приведена на рисунке 2 показывает 124 В. Чему равно измеряемое напряжение?

Рисунок 2 - Лицевая панель вольтметра

класса точности 0,5 с равномерной шкалой

Задача 12. Указатель отсчетного устройства амперметра класса точности 1,5 шкала которого видна на рисунке 3, показывает 4 А. Чему равна измеряемая сила тока?

Рисунок 3 - Лицевая панель амперметра класса точности 1,5 с равномерной шкалой

Задача 13. Цифровой частотомер класса точности 2,0 с номинальной частотой 50 Гц, цифровое табло которого показано на рисунке 4, показывает 47 Гц. Чему равна измеряемая частота?

Рисунок 4 - Лицевая панель частотомера класса точности 2,0 с номинальной частотой 50 Гц и равномерной шкалой

Задача 14. Указатель отсчетного устройства мега омметра   класса   точности  , с   неравномерной   шкалой, представленной на рисунке 5, показывает 40 МОм. Чему равно измеряемое сопротивление?

Рисунок 5 - Лицевая панель мега омметра класса точности с неравномерной шкалой

Задача 15. Указатель отсчетного устройства ампервольтметра класса точности 0,02/0,01 со шкалой, показанной на рисунке 6„ показывает — 26 А. Чему равна измеряемая сила тока?

Рисунок 6 - Лицевая панель ампервольтметра класса точности 0,02/0,01 с равномерной шкалой

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Что такое класс точности средств измерений?

2. Какими видами погрешностей нормируется класс точности?

3 Как и когда выбирается класс точности?

4. Как обозначается класс точности на средствах измерений и в документации?

Домашнее задание: Система обеспечение единства измерений: лекционный материал, ТПК8.000-2012, Закон РБ «Об обеспечении единства измерений»

Практическая работа № 3

Масштабные преобразователи, их использования

Характерными особенностями электрорадиоизмерений являются многообразие измеряемых величин, большие пределы измеряемых величин (от микровольта до сотен киловольт), широкий диапазон частот от постоянного тока до десятков гигагерц, многообразие форм измеряемых сигналов.Применение электроизмерительных приборов в схемах измерения неэлектрических величин, а также электрических величин, очень малых или очень больших позначению, стало возможным благодаря применению электроизмерительных преобразователей (ЭПр).По виду измеряемых сигналов ЭПр можно разделить на три основные группы: преобразователи электрических величин, магнитных величин и неэлектрических величин.

Электроизмерительные преобразователи электрических величин условно разделяют на две основные группы: масштабные и электромеханические преобразователи.

Масштабными называют преобразователи, служащие для усиления или ослабления входного сигнала. К масштабным ЭПр относят: шунты;
 делители напряжения; усилители;измерительные трансформаторы тока;
- измерительные трансформаторы напряжения.

Шунты. Шунтирование это давно известный способ изменения проводимости параллельных ветвей одной цепи. Из электротехники мы знаем, что при параллельном соединении двух сопротивлений, ток распределяется по ветвям обратно пропорционально сопротивлению ветвей.

Если к токовой катушке амперметра параллельно включить резистор с известным сопротивлением, то ток в катушке амперметра можно уменьшить до нужного значения.Требование к измерительным шунтам очень высоки, в плане воспроизведения заданного сопротивления. Изготавливают такие шунты из манганина, это сплав меди марганца и никеля. Манганин обладает стабильным сопротивлением в области комнатных температур, поэтому температурная погрешность такого преобразователь очень незначительна.Исходя из уровня измеряемых величин, шунты могут располагаться внутри измерительного прибора, а могут и представлять собой отдельное устройство, включающее в себя магазин сопротивлений и переключатель.На измерительных приборах, с несколькими диапазонами измерений, присутствует переключатель пределов, который как раз и включает в цепь шунт нужной величины. Шунтирование, как правило, применяется в приборах с магнитоэлектрической измерительной системой.Дело в том, что такая система является наиболее чувствительной, и для измерений небольших величин, требуются небольшие по размеру шунты. Для приборов других систем шунты должны быть более громоздкими, что не всегда удобно.Делители напряжения. Физически представляют собой те же самые резисторы из манганиновой проволоки, что и резисторы, применяемые для шунтирования. Только подключаются к прибору они последовательно, а значит напряжение, приложенное ко всей схеме, делится между всеми последовательно включенными элементами, пропорционально их сопротивлению. Отсюда и название делитель напряжения. ДН применяются для расширения диапазона измерения вольтметров.В зависимости от рода тока измеряемой цепи, в качестве элементов ДН применяются чисто активные, емкостные или индуктивные сопротивления. Дело в том, что частота переменного тока по-разному влияет на изменения сопротивления материала катушки прибора и манганина.Погрешность преобразователей в случае возрастания частоты изменяется в большую сторону, это касается и шунтов.В высоковольтных сетях (более 35 кВ) делители напряжения, как правило, собирают из емкостных элементов. Во-первых, такой ДН имеет более компактные размеры, во-вторых, используют свойство конденсаторов, не пропускать в оборудование ВЧ-связи, токи промышленной частоты.

Усилители. Для расширения диапазона измерения в сторону малых значений применяют усилители. Измерительные усилители применяют в цепях переменного и постоянного тока. Усилители переменного тока разделяют на низкочастотные (20 Гц- 200кГц), высокочастотные (200 кГц – 250 МГц) и селективные, работающие в заданном диапазоне частот.

Для измерения сигналов величиной от 0,1 мВ и 0,3 мкА применяют электронные усилители. Для сигналов меньшей величины используют фотогальванометрические усилители. Для усиления сигнала, источников с большим внутренним сопротивлением применяют электрометрические усилители, также имеющие большое входное сопротивление. На выходе усилителя стандартные сигналы 10 В или 5мА.

Измерительные трансформаторы тока. Представляют собой магнитоэлектрическую систему, состоящую из первичной и вторичной обмотки и замкнутого магнитопровода. С помощью ТТ первичный сигнал преобразуется в стандартный сигнал величиной 1,2 или 5А, удобный для обработки электроизмерительным прибором.

При описании ТТ называют его номинальный коэффициент трансформации, который находят как отношение номинального первичного тока ко вторичному, например: 100/5, 200/5, 600/5 и т.д. На самом деле ток в цепи не всегда равен номинальному 100, 200 или 600 А, поэтому и вторичный ток тоже не равен 5А.

Реальный коэффициент трансформации отличается от номинального, и сильно зависит от характера нагрузки (активная или реактивная), от величины первичного тока, загрузки вторичных цепей. Для более точных измерений рекомендуется выбирать номинал ТТ ближайшие к расчетному первичному току.

Измерительные ТТ помимо токовой погрешности, обладают угловой погрешностью, которая появляется, вследствие неточной передачи фазы тока от первичной обмотки вторичной. При возрастании индуктивной составляющей нагрузки, угловая погрешность ТТ уменьшается, однако токовая погрешность при этом увеличивается.

Современный требования к учету регламентируют использование измерительных ТТ с классом точности не выше 0,2. В цепях измерений и УРЗА применяют ТТ с классом точности 5р и 10р.Измерительные трансформаторы напряжения. Конструктивно представляют собой магнитопровод и две обмотки. В отличие от ТТ, ТН подключается параллельно измеряемой цепи. Стандартный выходной сигнал ТН: фазный 100/√3 В и линейный 100В.Количество витков первичной обмотки ТН значительно превосходит количество витков вторичной обмотки. Так как назначение измерительного ТН состоит в том, чтобы поддерживать постоянное напряжение выходного сигнала на уровне 100 В, категорически не рекомендуется перегружать его вторичную обмотку, включением большого количества измерительных приборов во вторичной обмотке.ТН должен работать в режиме холостого хода. ТН характеризуется погрешностью напряжения и угловой погрешностью, которые зависят от тока во вторичной цепи, и конструктивных особенностей самого трансформатора.Электромеханическими преобразователями называют устройства, преобразующие входной электрический сигнал в механическую энергию. Как правило, такие преобразователи являются измерительным устройством электроизмерительных приборов, которые были рассмотрены в статье

Вольтметр В7-16

1. Диапазон частот напряжения переменного тока: 20Гц – 100кГц

2. Предел допускаемой основной погрешности измеряемого напряжения переменного тока:

от 70 Гц до 20 кГц %

от 20 кГц до 50 кГц %

от 50 кГц до 100кГц %

3. Напряжения переменного тока, В

Вольтметр В3-56

1. Диапазон напряжений: 0.1 мВ – 300 В

2. Диапазон частот напряжений: 10 Гц – 15 Мгц

3.Диапазоны частот:

а) 45 Гц – 1 МГц

б) 20 Гц – 45 Гц и 1 МГц – 5 МГц

в) 10 Гц – 20 Гц и 5 МГц – 10 МГц

г) 10 МГц – 15 МГц

4. Активное входное сопротивление на 45 Гц: 4 Мом

5. Входная емкость:

а)  30 пФ (1 – 300 мВ)

б)  15 пФ (1 – 300 В)

6. Вариация показаний: 1.5%

7. Погрешность: 2.5%

| Погрешности, % |  |  |  | Изменение показаний,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | б) | в) | г) | а) | б) | в) | г) |

Вольтметр В3-38

1. Диапазон напряжений: 1 мВ – 300 В

2. Диапазон частот напряжений: 20 Гц – 5 Мгц

3.Диапазоны частот:

а) 45 Гц – 1 МГц

б) 20 Гц – 45 Гц

в) 1 МГц – 3 МГц

г) 3 МГц – 5 МГц

4. Активное входное сопротивление:

а) 1 – 300 мВ: 5 Мом

б) 1 – 300 В: 4 МОм

5. Входная емкость:

а) 25 пФ (1 – 300 мВ)

б) 15 пФ (1 – 300 В)

6. Вариация показаний: не превышает половины значения коэффициента гармоник в процессе

7. Пределы допустимой погрешности, %:

| Диапазоны напряжений | а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 300 мВ |  |  |  |  |
| 1 – 300 В |  |  |  |  |

Структурные схемы используемых вольтметров:В3-38А

В3-56

В7-16

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ:

Исследуемое напряжение: гармоника

|  | 200 | 1000 | 10000 | 200000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,5/1.1 | 4,55/1.09 | 4,4/1.11 | 4.54/1.09 |
|  | 4,95/1.41 | 4,96/1.41 | 4,89/1.43 | 4,95/1.41 |

Исследуемое напряжение: последовательность прямоугольных импульсов

|  | 200 | 1000 | 10000 | 200000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | 3,5 | 3,5 | 3,47 | 3,47 |
|  | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | 3,33 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |

ВЫВОД:

, где u(t) – мгновенное значение напряжения

в результате измерений и расчётов можно сделать вывод о том, что полученные соотношения близки к теоретическим, т.к. теоретические - , а практические соответственно 1.415 и 1.0975. Это показывает, что показания сняты достаточно точно, а погрешность является незначительной.

Контрольные вопросы

1.  Как классифицируются электроизмерительные приборы?

2.  Что называют абсолютной и относительной погрешностью измерения?

Как они рассчитываются?

3.  Что называют классом точности электроизмерительного прибора?

4.  Что называют чувствительностью прибора? Как она рассчитывается?

Практическая работа № 4

Изучение методы регистрации: с помощью магнита, с помощью электронной излучений

Цель работы: ознакомиться с полюсами постоянного магнита и продемонстрировать, какие линии образуют магнитные поля вокруг магнитов различной формы.

Оборудование: магниты разной формы (полосовые, подковообразные и круглые), железные опилки, листок бумаги.

Ход работы:

1. Насыпьте железные опилки на листок бумаги.

2. Погрузите магнит в железные опилки.

3. Вынув магнит, обратите внимание, как притягиваются железные опилки к разным местам магнита.

4. Отметьте места, где оказалось наибольшее количество железных опилок, и сделайте рисунок.

5. Возьмите два полосовых магнита и поднесите их друг к другу разными концами. Опишите наблюдения.

6. Магниты, находящиеся на столе, накройте листом бумаги.

7. Насыпьте на бумагу тонкий слой железных опилок.

8. Рассмотрите получившиеся магнитные линии и зарисуйте их.

9. Сделайте вывод и запишите в тетрадях.

Эту лабораторную работу можно сопровождать с использованием компьютерной программы «Физика в картинках».

Для этого открываем программу и выбираем нужный раздел и тему «Магнитное поле».

Так как наша лабораторная работа называется «Изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей» выбираем ключевое слово «Магнит».

После открывается демонстрационный эксперимент на тему «Изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей».

В этом эксперименте можно получить силовые линии магнита и изображение магнитных полей с помощью железных опилок.

Значительное число компьютерных моделей и демонстрационных экспериментов, охватывающих почти весь школьный курс физики, содержится в учебных электронных изданиях: «Физика в картинках», «Открытая физика», «Живая физика». Разумеется, компьютерная лаборатория не может полностью заменить настоящую физическую, но этого и не требуется. Не секрет, что учащиеся с огромным удовольствием и старанием выполняют практические, экспериментальные и лабораторные работы, где идёт непосредственное соприкосновение с приборами, механизмами.

Контрольные вопросы

1.  Как классифицируются электроизмерительные приборы?

2.  Что называют абсолютной и относительной погрешностью измерения?

Как они рассчитываются?

3.  Что называют классом точности электроизмерительного прибора?

4.  Что называют чувствительностью прибора? Как она рассчитывается?

Практическая работа №5 Основные части цифровых измерительных приборов, их работа и методы.

Цифровой измерительный прибор (ЦИП) — средство измерений, автоматически вырабатывающее сигналы измерительной информации в цифровой форме. Цифровой измерительный прибор имеет ряд преимуществ перед аналоговыми приборами: удобство отсчитывания значений измеряемой величины, возможность полной автоматизации процесса измерений, регистрация результатов измерения с помощью циф- ропечатающих устройств и перфораторов. Поскольку результат измерения в ЦИП выражен в цифровом коде, измерительную информацию можно вводить в цифровую ЭВМ.

В ЦИП происходит преобразование непрерывной измеряемой величины в цифровой код. Осуществляется этот процесс с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), в котором сигнал измерительной информации подвергается дискретизации, квантованию и кодированию.

Дискретизация, т. е. процесс преобразования непрерывного сигнала измерительной информации в дискретный, может осуществляться как по времени, так и по уровню. Дискретизация по времени выполняется путем взятия отсчетов сигнала X(t) в определенные детерминированные моменты времени. Таким образом, от сигнала измерительной информации сохраняется только совокупность отдельных значений. Промежуток времени между двумя моментами дискретизации называют шагом дискретизации. Обычно моменты отсчетов на оси времени выбираются равномерно, т. е. шаг дискретизации постоянен.

Дискретизация значений измерительного сигнала по уровню носит название квантования. Операция квантования сводится к тому, что непрерывная по времени и амплитуде величина заменяется ближайшим фиксированным значением по установленной шкале дискретных уровней. Эти дискретные (разрешенные) уровни образованы по определенному закону с помощью мер. Разность  между двумя разрешенными уровнями называют интервалом (шагом или ступенью) квантования. Интервал квантования может быть как постоянным, так и переменным. Временная дискретизация измерительного сигнала имеет смысл, когда его величина изменяется во времени. Если измерительный сигнал постоянен, достаточно осуществить квантование. Особым случаем является измерение времени (временного интервала).Процесс дискретизации здесь теряет смысл, и осуществляется квантование самого времени.

Следующим преобразованием измерительного сигнала, является кодирование. Цифровым кодом называется последовательность цифр или сигналов, подчиняющаяся определенному закону, с помощью которой осуществляется условное представление численного значения величины. Графически описанные преобразования поясняются на рис. 1.1. Исходный измерительный сигнал X(t) (рис. 4.1, а) представляет собой непрерывную функцию времени. Дискретизация выполняется с интервалом . Моменты дискретизации отмечены на рис. 1.1,а цифрами 1…9. Практически такую дискретизацию можно осуществить путем амплитудной модуляции исходным сигналом X(t) последовательности коротких импульсов с периодом . Как видно из рис. 1.1,б, значения сигнала  полученные после дискретизации, точно соответствуют мгновенным значениям функции X(t). Если на том же рисунке отметить уровни квантования, расположенные друг от друга на расстоянии , то часть дискретных значений сигнала окажется в промежутках между ними. Процесс квантования по уровню сводится к округлению дискретных значений сигнала до значений, соответствующих ближайшим разрешенным уровням. Так, в момент 1 мгновенное значение сигнала превышает уровень Х3 на величину, несколько меньшую  (рис. 1.1, б). Округление производится в сторону уменьшения, и квантованное значение выбирается равным Х3 . В момент 2 значение сигнала превышает уровень Х4 на величину, большую чем . Квантованное значение принимается равным Х5 (рис. 1.1, в). Последний этап заключается в преобразовании квантованного сигнала  в цифровой код. На рис. 1.1, г представлен для примера цифровойунитарный код , соответствующий значениям квантованного сигнала. При таком способе кодирования число импульсов в кодовой группе прямо пропорционально уровню квантованного сигнала. Например, отсчету 7 соответствует уровень квантования Х6 , и в кодовой группе n7 содержится шесть импульсов.

Рис. 1.1.

Из рис. 1.1 ясно, что при дискретизации и квантовании сигнала возникает погрешность преобразования. Непрерывная функция X(t) анализируется только в моменты дискретизации. На интервале между двумя отсчетными точками сигнал предполагается неизменным. Уменьшением интервала , т. е. сближением отсчетных точек можно добиться снижения погрешности до допустимой величины. При измерении постоянных величин погрешность преобразования, связанная с дискретизацией, равна нулю. Погрешность, возникающая при квантовании непрерывной измеряемой величины, обусловлена конечным числом уровней квантования. Эта погрешность характерна для всех ЦИП, она носит название погрешности дискретности . При равномерном квантовании погрешность  находится в пределах .

Следующий этап преобразований в ЦИП заключается в превращении цифрового кода в показания цифрового отсчетного устройства. Для этого необходим дешифратор, который превращает кодовые группы в соответствующие напряжения, управляющие работой цифрового индикатора.

Рассмотренная последовательность преобразований, осуществляемая в аналого-цифровом преобразователе (АЦП), дешифраторе и цифровом индикаторе, конечно дает упрощенное представление о работе ЦИП. Примером может служить случай измерения постоянной величины. Для этого достаточно одного цикла преобразований, в результате которого получится кодовая группа. Но кодовая группа это «пакет» импульсов, передаваемый в течение короткого интервала времени. Результат измерений должен сохраняться на экране достаточно долго, например до следующего цикла. Поэтому в состав ЦИП должно входить запоминающее устройство (ЗУ).

Перечислим возможные режимы работы ЦИП и их характеристики.

Режим однократного измерения. Этот режим удобен, когда измеряемый параметр постоянен. Команда на проведение измерения подается оператором, результат измерения хранится в запоминающем устройстве и воспроизводится на цифровом индикаторе. В ЦИП осуществляется квантование измерительного сигнала и его кодирование.

Режим периодического измерения. Процесс измерения повторяется периодически через интервал , установленный оператором. В ЦИП осуществляются операции дискретизации, квантования и кодирования. После каждого цикла измерения результат на экране цифрового индикатора обновляется.

Следящий режим измерения. Цикл измерения повторяется, после того как изменение измеряемой величины превысит ступень квантования.

Помимо погрешности измерения, к числу важных характеристик ЦИП относится его быстродействие, время измерения и помехоустойчивость. Под быстродействием ЦИП понимается максимальное число измерений, выполняемых в единицу времени с нормированной погрешностью. Время измерения — интервал от начала цикла преобразования измеряемой величины до получения результата. Под помехоустойчивостью понимают способность ЦИП с нормированной погрешностью производить измерения при наличии помех. Быстродействие ЦИП очень высокое. Современная элементная база позволяет строить ЦИП, обеспечивающие до 107 преобразований в секунду. Это, однако, оказывается излишним, поскольку регистри¬рующие устройства обеспечивают фиксацию не более 100 результатов измерений в секунду. При визуальном наблюдении требования к быстродействию резко снижаются, поскольку оператор способен оценить не более 2—3 результатов измерений в секунду.

Основные технические характеристики ЦИП:

1) номинальная статическая характеристика преобразования;

2) диапазон измерений;

3) вид кода, применяемого в АЦП, количество разрядов, вес единицы младшего разряда кода;

4) разрешающая способность, характеризующаяся количеством уровней квантования;

5) входное сопротивление;

6) быстродействие;

7) помехоустойчивость – способность ЦИП выполнять свои функции в условиях воздействия помех, численно характеризуется коэффициентом подавления помех на входе ИП;

8) время измерения – интервал времени от момента начала цикла преобразования измеряемой физической величины до момента высвечивания показания на табло;

9) погрешности. Нормируются 4 основных составляющих погрешности:

- погрешность дискретизации;

- погрешность реализации уровней квантования;

- погрешность сравнения;

- погрешность от воздействия помех.

Первая относится к методическим погрешностям, остальные – к инструментальным и обусловлены технической реализацией ИП;

10) класс точности. Обычно в ЦИП для установления класса точности нормируется относительная погрешность, рассчитываемая по так называемой «двухчленной формуле»:

,

где   - относительная погрешность;

- числа, выбираемые из того же ряда, что и класс точности;

- конечное значение установленного предела излучения;

- измеряемое значение ФВ.

Класс точности обозначается  .

Сравнительная характеристика аналоговых и цифровых приборов

Не следует считать, что ЦИП в будущем полностью вытесняет аналоговые приборы. Аналоговые приборы просты и надежны. В тех случаях, когда оператору необходимо следить за уровнями изменяющихся во времени сигналов, стрелочные указатели более удобны из-за наглядности представления об изменениях величины, о ее минимальном значении, приближении к порогу и т. п.

По результатам, полученным на основе опыта производства и эксплуатации аналоговых и цифровых приборов, можно обобщенно сравнить аналоговые и цифровые приборы в координатах «точность» и «быстродействие», «стоимость» и «сложность».

Каждый аналоговый и цифровой прибор можно изобразить одной точкой на плоскости в координатах «точность» и «быстродействие», а затем полосы, заполненные точками, сжать в обобщенные кривые, представленные на рис. 2.1

.

Рис. 2.1. Сравнение аналоговых и цифровых измерительных устройств

На основе полученных зависимостей можно сделать следующие выводы. В области средней и высокой точности цифровые приборы имеют значительно более высокое быстродействие, чем аналоговые, а в области наиболее высокого быстродействия более высокую точность имеют аналоговые приборы (рис. 2.1, а). Большая часть цифровых приборов имеет высокое быстродействие, но их возможная точность в этой области резко уменьшается, так как дальнейшее увеличение быстродействия после использования самых быстродействующих ключей возможно путем уменьшения числа ступеней квантования по значению, т.е. снижением точности. Точность аналоговых приборов с повышением быстродействия также уменьшается, но с определенного значения более медленно, чем у цифровых. Это объясняется использованием в аналоговых приборах с наиболее высоким быстродействием в качестве выходной величины перемещения почти безынерционного луча.

Если аналогичное изображение совокупности всех цифровых и аналоговых измерительных приборов представить в координатах стоимости прибора и сложности решаемой измерительной задачи, то получим кривые, представленные на рис. 2.1, б. Анализируя их можно прийти к следующим выводам:1) менее сложные измерительные задачи с меньшими затратами решаются аналоговыми приборами;2) более сложные измерительные задачи, например задачи измерительно-информационных систем, обрабатывающих результаты измерения по сложной программе, с меньшими затратами решаются автоматически цифровыми измерительными устройствами3) при повышении быстродействия элементов цифровых приборов точка пересечения кривых в координатах «точность» и «быстродействие» сдвигается вправо, расширяя зону, в которой более совершенны цифровые приборы;4) применение микропроцессоров, позволяющее уменьшить число корпусов микросхем в ЦИП, снижает их стоимость. Это приводит к сдвигу точки пересечения кривых в координатах «стоимость» и «сложность» влево, что еще в большей степени расширяет зону, в которой более экономичны цифровые измерительные приборы.

Построение цивровых электронных вольтметров, частотомеров и фазометров. Применение метода дискретного счета

Преобразовать значение измеряемой величины во временной интервал можно с помощью вспомогательного пилообразного напряжения. На рис. 3.1,а показана постоянная измеряемая величина и вспомогательное линейно нарастающее напряжение. В момент значение пилообразного напряжения оказывается равным нулю, что служит командой для формирователя стробирующих импульсов, который начинает вырабатывать импульс прямоугольной формы (рис. 3.1,б). В моментлинейно нарастающее напряжение достигает значения. В этотмомент вырабатывается команда на окончание импульса, и напряжение на выходе генераторауменьшается до нуля. Сигналы команд вырабатываются в сравнивающем устройстве, которое имеет два входа(и ). Когдана выходе сравнивающего Устройствапоявляетсяимпульс

Рис. 3.1.

Таким образом, измеряемая величина их преобразуется во временной интервал ТХ1 при этом сохраняется линейная зависимость между Тх и их . Нетрудно убедиться из рис. 4.2, а, что если изменить значение их , например, в сторону уменьшения, становится меньше и длительность сформированного импульса.

Следующий этап преобразования заключается в превращении временного интервала в код. Для этого служат счетные импульсы исч (рис. 3.1, б), следующие с периодом Тсч . Этими импульсами заполняется временной интервал Тх . Выполнить эту операцию можно с помощью стробирующего устройства, пропускающего счетные импульсы на свой вход, когда на один из его входов поступает разрешающий сигнал. В качестве разрешающего (стробирующего) сигнала используется прямоугольный импульс длительностью Тх . На выходе стробирующего устройства получаем группу из N счетных импульсов. Число импульсов N=Тх /Тсч , т.е. имеется линейная связь между числом импульсов и временным интервалом Тх . Сигнал икод (рис. 3.1,г) является унитарным кодом измеряемой величины.

Действительно, как следует из рис. 3.1, а,. Значение  есть скорость нарастания напряжения, В/с. Следовательно . Так как, имеем:

Из последней формулы видно, что при постоянных значениях Тсч иv число импульсов N пропорционально измеряемой величине их и, следовательно, сигнал, показанный на рис. 3.1, г, является ее унитарным кодом. Так как унитарный код имеет недостатки, следующим этапом преобразований является перекодирование, т. е. превращение унитарного кода в другой код, например двоично-десятичный. Перекодирование можно осуществить достаточно просто с помощью счетчика импульсов.

Структурная схема АЦП с времяимпульсным преобразованием изображена на рис. 3.2. Генератор счетных импульсов является мерой. Стабильность частоты  обеспечивается кварцевым генератором. Счетные импульсы поступают на сравнивающее устройство. Сравнивающее устройство вырабатывает команды в моменты  и , на основе которых в формирователе стробирующих импульсов вырабатывается сигнал, управляющий стробирующей схемой. С выхода стробирующей схемы импульсы поступают на счетчик. Устройство управления вырабатывает сигналы, управляющие генератором пилообразного напряжения  и счетчиком.

Рис. 3.2. Структурная схема АЦП с времяимпульсным преобразованием

Построение цифровых электронных вольтметров

По рассмотренному методу строятся вольтметры с времяимпульсным преобразованием. Принцип действия таких вольтметров основан на том, что измеряемое напряжение преобразуется в интервал времени, длительность которого измеряется методом дискретного счёта.

Рис. 3.3. Структурная схема вольтметра с времяимпульсным преобразованием

УС – устройство сравнения; ФИ – формирователь импульсов; ВС – временной селектор; СИ – счётчик импульсов; ЦОУ – цифровое отсчётное устройство; ГПН – генератор пилообразного напряжения.

Измерения происходят циклами, задаваемыми узлом управления.

Источники основных погрешностей:

1) нелинейность пилообразного напряжения и нестабильность скорости его нарастания;

2) нестабильность частоты следования счётных импульсов;

3) нестабильность порогов срабатывания компаратора;

4) конечное быстродействие формирователя импульсов;

5) наличие методической погрешности дискретности.

Основным достоинством таких вольтметров является простота реализации, а недостатками то, что вольтметры реагируют на мгновенное значение напряжения, поэтому у них низкая помехоустойчивость. На входе ставят пассивные помехоподавляющие фильтры. Однако из-за этого снижается быстродействие.

От указанных недостатков свободны интегрирующие ЦЭВ. Еще их называют вольтметрами с интегрированием «вверх-вниз», вольтметры с двойным времяимпульсным преобразованием.

Рис. 3.4. Структурная схема вольтметра с двойным времяимпульсным преобразованием

ИОН – источник опорного напряжения; И – интегратор.

Рис. 3.5. Принцип действия вольтметра с двойным времяимпульсным преобразованием

Устройство управления вырабатывает тактовые импульсы с неизменной  и обеспечивает нужное состояние компаратора, коммутатора и счётчика импульсов. При этом в течение длительности тактового импульса на первый вход коммутатора поступает постоянное измеряемое напряжение. Через коммутатор напряжение поступает на интегратор, напряжение на выходе которого определяется как .

Рис. 3.6.

На выходе интегратора напряжение нарастает. Этот участок называется интегрирование «вверх». В момент окончания тактового импульса состояние коммутатора изменяется на противоположное, а на вход интегратора поступает опорное напряжение, имеющее противоположную полярность. Этот участок называется интегрирование «вниз».

Простейший способ реализации источника опорного напряжения:

Рис. 3.7.

1) в конце интервала времени :

;

2) в конце интервала времени :

;

3) в момент времени :

;

;

.

Измеряемое напряжение, с точностью до константы, равно количеству счётных импульсов.

Основные погрешности:

1) погрешность дискретности;

2) погрешность преобразования, которая обусловлена нестабильностью тактовых импульсов и напряжения источника опорного напряжения;

3) погрешность сравнения, обусловленная нестабильностью порога срабатывания компаратора;

Основными достоинствами таких вольтметров являются высокая помехоустойчивость и высокая чувствительность (0.1 мкВ).

Основные недостатки – сложность схемной реализации и обеспечения заданной стабильности заданного напряжения, длительности импульса.

Для уменьшения погрешности дискретности тактовые импульсы формируют из счётных путём деления частоты.

Построение цифровых частотомеров

В измерительной технике наиболее точно измеряется частота. На сегодняшний день наиболее распространённым методом измерения частоты является метод дискретного счёта. При этом измеряемая частота сигнала  сравнивается с дискретным значением образцовой частоты , которая воспроизводится мерой.

Рис. 3.8.

Результат сравнения – число  или кратность сравниваемых частот:

;

.

Необходимые узлы для аппаратурной реализации:

1) формирователь импульсов;

2) устройство, вырабатывающее сигнал образцовой частоты (задающий генератор);

3) устройство, формирующее импульсы длительностью  (строб-импульсы или «временные ворота»);

4) устройство, сравнивающее строб-импульсы с периодом следования сигнала измеряемой частоты.

Рис. 3.9.

ВхУ – входное устройство, ФИ – формирователь импульсов, ВС – временной селектор, СИ – счётчик импульсов, ЦОУ – цифровое отсчётное устройство, ЗГ – задающий генератор, ДЧ – делитель частоты, ГМВ – генератор меток времени, УУ – устройство управления.

ВхУ преобразует сигнал по уровню, обеспечивая нормальное функционирование ФИ, который преобразует входной сигнал произвольной формы в последовательность коротких однополярных импульсов одинаковой амплитуды, следующих с частотой . С выхода ФИ сигнал поступает на один из входов ВС, на другой вход которого подаётся строб-импульс образцовой частоты длительностью . Строб-импульс формируется из сигнала, вырабатываемого ЗГ, который представляет собой кварцевый генератор опорной частоты, с помощью делителя частоты. ДЧ представляет собой набор делителей частоты, на выходе которых обычно формируются сигналы с частотами 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц и т.д., которые определяют соответствующие длительности строб-импульсов («временных ворот»). ЗГ вместе с ДЧ принято называть генератором меток времени (ГМВ), а длительность «временных ворот» – временем измерения.

Рис. 3.10.

СИ подсчитывает количество импульсов с частотой, равной измеряемой, которые прошли через ВС за интервал времени .

Основными источниками погрешности при измерении частоты электронно-счётным частотомером являются:

- погрешность меры, где функцию меры выполняет ЗГ. Под погрешностью меры понимают нестабильность частоты ЗГ. С целью уменьшения этой погрешности, ЗГ выполняется в виде кварцевых генераторов импульсов, кроме того, ЗГ размещают в

термостате. Такие меры позволяют иметь суточную погрешность (нестабильность частоты) до .

- погрешность дискретности, которая обусловлена несинхронностью двух сигналов: измеряемого и вырабатываемого ЗГ. Наличие этой несинхронности приводит к

тому, что в отрезке длительностью укладывается нецелое число периодов измеряемой частоты .

В соответствии с принципом действия:

;

.

Из этих соотношений следует, что:

,

где  - количество импульсов на выходе ВС или кратность частот.

Обычно метки времени формируют из сигнала, вырабатываемого ЗГ, путём деления частоты. Тогда с учётом коэффициента деления частоты  имеем:

,

где  - частота сигнала, вырабатываемого ЗГ.

Таким образом, с точностью до константы  измеряемая частота равна частоте ЗГ.

Из вышесказанного следует, что максимальная абсолютная погрешность дискретности:

,

а наибольшая относительная погрешность дискретности:

.

Из этих формул следует:

- чем меньше , тем больше относительная погрешность дискретности;

- чем больше частота ЗГ, тем больше относительная погрешность дискретности.

Существует несколько путей уменьшения погрешности дискретности:

1) увеличение кратности частот , т.е. уменьшение  с помощью умножителя частоты измеряемого сигнала. Это приводит к аппаратурному усложнению частотомера, т.к. необходимо увеличение количества разрядов СИ;

2) увеличение длительности , что тоже неудобно, т.к.  определяет время измерения частотомера.

Поэтому на НЧ измеряют не частоту, а период колебаний сигнала.

Электронно-счётный частотомер представляет собой многофункциональный прибор, позволяющий измерять частоту, период, длительность импульса, кратность частот.

Построение цифровых фазометров

Приборы для измерения фазового сдвига называются фазометрами.

Фазовый сдвиг – модуль разности начальных фаз гармонических сигналов одинаковой частоты.

Широкое распространение получили фазометры, построенные на основе метода дискретного счёта, в связи с чем, рассмотрим метод преобразования фазового сдвига в интервал времени.

Исследуемые сигналы преобразуются в последовательность коротких импульсов, например, эти импульсы формируются в моменты перехода напряжения сигнала через «нуль» (когда производные имеют одинаковый знак). Интервалы времени

между двумя ближайшими короткими импульсами пропорциональны фазовому сдвигу:

;

.

Рис. 3.11.

Для уменьшения влияния помех на результат измерения, измеряют не мгновенное, а среднее значение фазового сдвига, для чего необходим формирователь длительности времени измерения , т.е. «временных ворот».

Рис. 3.12.

Рис. 3.13. Аппаратурная реализация электронно-счётного фазометра

ВхУ – входное устройство, ФИ – формирователь импульсов, УУ – устройство управления, ВС – временной селектор, ГСИ – генератор счётных импульсов, СИ – счётчик импульсов, ЦОУ – цифровое отсчётное устройство.

Исследуемые сигналы в виде напряжений  и  (одинаковой частоты) через входные устройства ВхУ1 и ВхУ2 поступают на формирователи импульсов ФИ, назначение которых – преобразовать входные сигналы в последовательности коротких импульсов в определённые моменты времени. Сформированные импульсы поступают на вход УУ, на выходе которого формируются импульсы длительностью , по форме близкие к прямоугольным; эти импульсы поступают на один вход временного селектора ВС, на другой вход поступает сигнал с выхода генератора счётных импульсов ГСИ; счётчик СИ подсчитывает количество импульсов, прошедших через ВС за время .

Такая аппаратурная реализация используется для измерения мгновенных значений сдвига фаз.

Основным недостатком таких устройств является подверженность влиянию помех, в результате чего фазовые сдвиги изменяются случайным образом, поэтому чаще используются фазометры, измеряющие средние значения фазовых сдвигов за определённый интервал времени.

Рис. 3.13. Структурная схема фазометров, измеряющих средние значения фазовых сдвигов за определённый интервал времени.

ВхУ – входное устройство, ФИ – формирователь импульсов, УУ – устройство управления, ВС – временной селектор, ГСИ – генератор счётных импульсов, ДЧ – делитель частоты, СИ – счётчик импульсов, ЦОУ – цифровое отсчётное устройство.

Для построения таких фазометров добавляют ВС2, на один вход которого подаётся строб-импульс. Длительность интервала времени измерений задают так, чтобы , где  - период исследуемого сигнала,  - количество пачек счётных импульсов. СИ подсчитывает количество импульсов , поступивших на его вход за интервал времени .

;

;

,

где , .

Тогда с точностью до константы .Основные источники погрешностей:1) несинхронность во времени исследуемых сигналов и счётных импульсов, что приводит к появлению погрешности дискретности, для уменьшения которой вэлектронно-счётных фазометрах счётные импульсы формируют из одного из исследуемых сигналов  или  путём умножения частоты;

2) погрешность, обусловленная неточным определением момента перехода сигналов через нуль. В связи с этим, большое значение имеет отсутствие искажений формы исследуемых сигналов.

Пример современного цифрового измерительного прибора. Цифровой измеритель нелинейных искажений ск6-13

Рис. 4.1. Внешний вид цифрового измерителя нелинейных искажений СК6-13

Автоматизированный цифровой прибор СК6-13 предназначен для измерения коэффициента гармоник при работе со встроенным генератором и

среднеквадратического значения напряжения. Измеритель СК6-13 состоит из измерителянелинейных искажений и перестраиваемого синхронно с ним генератора,

чтопозволяет повысить производительность измерений при сокращении необходимых измерительных средств. Прибор СК6-13 обеспечивает автоматическое

иручное переключение пределов измерения, возможность запоминания значенийчастоты и напряжения генератора, вывод результата измерения на печать.

Основные технические характеристики прибора СК6-13

1. Диапазон рабочих частот: при измерений коэффициента гармоник –10 Гц – 120 кГц; при измерении напряжения – 10 Гц – 600 кГц;

2. Диапазон измерения коэффициента гармоник (для входных напряжений0.1... 100 В) 0,003-100% на пределах 0.01, 0.1, 1, 10, 100%;

3. Диапазон измерения среднеквадратического значения напряжения синусоидальной и искаженной формы (с КГ не более 30%) — 100 мкВ ...100 В на пределах 1, 10, 100 мВ;

1, 10, 100 В в частотном диапазоне10 Гц . . . 600 кГц;

4. Входное сопротивление прибора 15 кОм в режиме измерения КГ и неменее 500 кОм в режиме измерения напряжения;

5. Диапазон установки напряжения встроенного генератора – 1 мВ…9.99В, выходное сопротивление Rвых=600 Ом. Для напряжений 1…99.9 мВ (со встроенным делителем) Rвых не более 10 Ом.

Метрологические параметры прибора

1. Основная относительная погрешность измерения коэффициентагармоник [%];

2. Основная погрешность измерения напряжения [В];

3. Погрешность установки частоты встроенного генератора ±0.01f, напряжения [В];

4. Коэффициент гармоник встроенного генератора составляет 0.002…0.004% в диапазоне частот 100 Гц…20 кГц и не хуже 0.02% в диапазоне 20…120 кГц.

Прибор позволяет вывести результат измерения в двоично-десятичном коде 8-4-2-1 на разъем принтера.Прибор состоит из трех блоков – измерителя, генератора и микропроцессорной системы (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Структурная схема измерителя нелинейных искаженийСК6-13

В режиме измерения коэффициента гармоник « »сигнал со входа измерителя поступает на масштабный усилитель-компрессор. Он ограничивает динамический диапазон сигнала с 60 до 6 дБ – то есть при изменении уровня входного сигнала от 0,1 до 100 В уровень выходного сигнала усилителя поддерживается в пределах 0,85...2,25 В. Это упрощает работу блоков фильтрации и цифрового вольтметра и снижает искажения, вносимые самим прибором.

Далее сигнал поступает на вход режекторного фильтра, построенного на основе трех RC-звеньев с коммутацией резистивных и емкостных матриц.

Этот фильтр удаляет (вычитает) из сигнала первую гармонику, оставляя высшие гармоники без изменения. Настройка режекторного фильтра производится микропроцессором тем же кодом, что и перестройка генератора. Тем самым обеспечивается точная настройка фильтра на частоту входного сигнала.

С выхода фильтра сигнал, представляющий собой сумму высших гармоник, подается на цифровой вольтметр. В его составе находится переключатель диапазонов измерения, преобразователь (детектор) среднеквадратического значения и аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В приборе использован квадратичный детектор на сборке полевых транзисторов. Постоянное напряжение после детектора преобразуется АЦП двойного интегрирования в цифровой код.

Для вычисления коэффициента гармоник, согласно формуле:

требуется сигнал суммы высших гармоник нормировать к уровню первой гармоники. Для этого в приборе предусмотрен блок выделения сигнала первой гармоники. Это полосовой фильтр и линейный детектор- выпрямитель. Постоянное напряжение, пропорциональное уровню первой гармоники, подается в качестве опорного на АЦП цифрового вольтметра. При этом АЦП вырабатывает код, равный отношению среднеквадратической суммы высших гармоник к уровню первой гармоники, как и полагается по формуле.

В режиме измерения напряжения «V» входной сигнал подается непосредственно на вольтметр. В качестве опорного в АЦП используется его собственный образцовый источник постоянного напряжения.

Генератор прибора представляет собой функциональный генератор с цифровым управлением. Он содержит два интегратора и суммирующий усилитель. Частота генератора регулируется переключением матрицы конденсаторов и резистивной матрицы делителя напряжения. Уровень выходного напряжения стабилизирован по амплитуде. К выходу функционального генератора подключен дискретный аттенюатор с цифровым управлением. Для получения малых значений выходного напряжения (до 100 мВ) предусмотрен дополнительный делитель напряжения 1:100, включаемый вручную тумблером на передней панели.

Управляющая часть прибора представляет собой цифровой блок, реализующий:

· прием и обработку команд с клавиш управления прибором;

· управление работой цифрового вольтметра;

· перестройку частоты генератора и режектроного фильтра;

· запоминание 9 значений частоты и уровня сигнала генератора (режим ПАМЯТЬ);

· переключение пределов измерения в ручном или автоматическом режимах;

· индикацию результатов измерения на цифровом табло.

Список литературы

1. Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин. М.: Высш. шк., 1986.

2. Б.П. Хромой, Ю.Г. Моисеев. Электрорадиоизмерения: Учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 1985 – 288 с.

3. Измерения на звуковых и ультразвуковых частотах. Курс лекций для студентов специальностей 7.091201 ”Акустические средства и системы”, 7.091202 ”Медицинские акустические и биоакустические приборы и аппараты”/ Сост. А. И. Бахин, И. С. Бачинская. – К.: НТУУ “КПИ”, 2008 – 124с

Практическая работа № 6

Появления разных дуг в экранах электронного осциллографа и их практические цели

Электронно-лучевой осциллограф - прибор для визуального наблюдения электрических сигналов и измерения их параметров. Электрическая структурная схема универсального осциллографа изображена на рис. 9. Основными блоками (узлами) осциллографа являются электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), генератор развертки (ГР), усилитель вертикального отклонения луча Ус. "У", усилитель горизонтального отклонения луча Ус. "X" и блок питания (БП). Электронно-лучевая трубка определяет принцип действия прибора, и от ее характеристики в значительной мере зависят параметры и возможности применения осциллографа в целом. В осциллографах используются главным образом ЭЛТ с электростатическим управлением луча. Лаборатории физического практикума оснащены универсальными осциллографами: C1-77 (двухлучевой), C1-68 (однолучевой).

Устройство и принцип действия ЭЛТ. Схематически устройство ЭЛТ показано на рис.10. В торце узкой части стеклянного баллона расположен катод К в виде небольшого цилиндра, внутри которого помещена спираль для подогрева. Дно цилиндра с внешней стороны покрыто оксидным слоем. С его поверхности при подогреве испускаются электроны. Вблизи катода расположен полый цилиндр, называемый управляющим электродом (или модулятором М ), который служит для изменения плотности тока электронного луча. К модулятору подводится отрицательный потенциал, регулируемый обычно от нуля до нескольких десятков вольт, Электронный поток формируется только из электронов, прошедших диафрагму модулятора. Небольшой отрицательный потенциал, подводимый к модулятору, способствует предварительной фокусировке электронного потока. Далее по оси трубки располагаются еще два цилиндра аноды - A1 и А2. Анод A1 находится под положительным потенциалом в несколько сотен вольт. К аноду А2 подводится напряжение, достигающее в некоторых ЭЛТ несколько киловольт. Оба анода ускоряют и фокусируют поток электронов. Сформированный пучок электронов проходит между вертикально и горизонтально отклоняющими пластинами "У" и "X", попадая на экран Э, покрытый люминофором. Под воздействием электронного пучка начинает светиться экран.

Важной характеристикой ЭЛТ является чувствительность пластин к напряжению. Чувствительностью пластин к напряжению называется отношение, характеризующее смещение h пятна на экране при изменении на 1 В постоянного напряжения, приложенного к пластинам, т.е. æ=h/U.

Чувствительность пластин, зависит от их геометрии, расположения относительно друг друга и экрана, скорости электронов, пролетающих между пластинами.

Величина, обратная чувствительности, называется коэффициентом отклонения b=1/æ и измеряется в вольтах на метр. Принцип отображения формы исследуемого сигнала на экране ЭЛT в общих чертах можно представить следующим образом. Исследуемый электрический сигнал y=f(x) является функцией времени. Поэтому для наблюдения на экране ЭЛT исследуемого сигнала необходимо, чтобы луч на горизонтали отклонялся пропорционально времени, а по вертикали – пропорционально исследуемому сигналу. С этой целью к пластинам X от генератора развертки подводят пилообразное напряжение (рис. 11), обеспечивающее равномерное движение луча по горизонтали, а к пластинам У – исследуемый сигнал. При минимальном отрицательном напряжении (точка С ) луч находится на экране в крайнем левом положении. По мере роста пилообразного напряжения луч перемещается слева направо с постоянной скоростью в течение tn (прямой ход), достигая правого крайнего положения на экране. Когда напряжение спадает от А до В, луч совершает обратный ход за время t0, быстро возвращаясь в исходное положение, чтобы в следующий период повторить цикл; при этом всегда t0 << tn

рис.11

Для неподвижности изображения необходимо, чтобы период TP развертывающего напряжения был равен или кратен периоду исследуемого сигнала TП, т.е. ТP=nTП, где n = 1, 2, 3,.Это достигается синхронизацией напряжения развертки исследуемым или внешним сигналом.Часто максимальная абсолютная ошибка, даваемая данным прибором, указывается с помощью класса точности прибора, который изображается на шкале прибора соответствующим числом, чаще всего взятым в кружок.

Число, обозначающее класс точности, показывает максимальную абсолютную ошибку прибора, выраженную в процентах от наибольшего значения измеряемой величины на верхнем пределе шкалы.

Пусть в измерениях использован вольтметр, имеющий шкалу от 0 до 250 В, класс точности его – 1. Это значит, что максимальная абсолютная ошибка, которая может быть допущена при измерении этим вольтметром, будет не больше 1% от наибольшего значения напряжения, которое можно измерить на этой шкале прибора, иначе говоря:

δ = ±0.01·250В = ±2.5В.

Класс точности электроизмерительных приборов определяет максимальную погрешность, величина которой не меняется при переходе от начала к концу шкалы. Относительная ошибка при этом резко меняется, потому приборы обеспечивают хорошую точность при отклонении стрелки почти на всю шкалу и не дают ее при измерениях в начале шкалы. Отсюда следует рекомендация: выбрать прибор (или шкалу многопредельного прибора) так, чтобы стрелка прибора при измерениях заходила за середину шкалы.

Если класс точности прибора не указан и нет паспортных данных, то в качестве максимальной ошибки прибора берется половина цены наименьшего деления шкалы прибора.

Выпрямители используются в блоках питания радиоэлектронных устройств для преобразования переменного напряжения в постоянное. Схема любого выпрямителя содержит 3 основных элемента:

- Силовой трансформатор – устройство для понижения или повышения напряжения питающей сети и гальванической развязки сети с аппаратурой.

- Выпрямительный элемент (вентиль), имеющий одностороннюю проводимость – для преобразования переменного напряжения в пульсирующее.

- Фильтр – для сглаживания пульсирующего напряжения.

Вольтметр

Прибор для измерения напряжения называют вольтметром.

Он состоит из стрелочного прибора - гальванометра с внутренним сопротивлением Rв и последовательно подключенного к нему добавочного сопротивления Rд. Собственное (внутреннее) сопротивление Rв вольтметра должно быть как можно больше, чтобы при измерении напряжения на данном участке цепи ток через прибор был минимальным. Добавочное сопротивление в вольтметре нужно для расширения диапазона измерений.

Для увеличения диапазона измерений в n раз требуется добавочное сопротивление:

Rд = Rв(n-1).

Вольтметр всегда подключается параллельно тому участку цепи, на котором измеряют падение напряжения.

Амперметр

Амперметр служит для измерения силы тока в электрической цепи. Он состоит из стрелочного прибора - гальванометра с внутренним сопротивлением Rа и параллельно подключенного к нему шунтирующего сопротивления Rш. Собственное (внутреннее) сопротивление Rагальванометра должно быть как можно меньше, чтобы при измерении силы тока в данном участке цепи падение напряжения на приборе было минимальным. Шунт в амперметре нужен для расширения диапазона измерений силы тока.

Для увеличения диапазона измерений в n раз требуется сопротивление шунта:

Rш = Ra /(n-1).

Амперметр всегда включается последовательно с тем участком цепи, в котором измеряется сила тока.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ АНАЛОГОВЫМИ ВОЛЬТМЕТРАМИ

Электронные аналоговые вольтметры являются первым примером электронных измерительных приборов, рассматриваемых в курсе. Среди них встречаются как вольтметры прямого преобразования, так и вольтметры сравнения. Рассмотрим принцип работы, структурные схемы и основные функциональные узлы аналоговых вольтметров прямого преобразования и сравнения.

АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Структурная схема электронного аналогового вольтметра прямого преобразования соответствует типовой схеме рис. 2.1 и, как видно из рис. 3.13, в самом общем случае включает входное устройство (ВУ), на вход которого подается измеряемое напряжение Ux, ИП и магнитоэлектрический прибор, применяемый в качестве ИУ.

Входное устройство представляет в простейшем случае делитель измеряемого напряжения — аттенюатор, с помощью которого расширяются пределы измерения вольтметра. Помимо точного деления Ux, ВУ не должно снижать входной импеданс вольтметра, влияющий, как уже неоднократно подчеркивалось, на методическую погрешность измерения Ux- Таким образом, использование ВУ в виде аттенюатора является, в дополнение к добавочным

Рис. 3.13. Обобщенная структурная схема аналогового вольтметра прямого преобразования.

сопротивлениям и измерительным трансформаторам напряжения, еще одним способом расширения пределов измерения вольтметров. Именно этот способ применяется в электронных вольтметрах и других радиоизмерительных приборах.

В качестве ИП в вольтметрах постоянного тока (В2) применяется усилитель постоянного тока (УПТ), а в вольтметрах переменного и импульсного тока (ВЗ и В4) —детектор в сочетании с УПТ или усилителем переменного тока. Более сложную структуру имеют преобразователи в вольтметрах остальных видов. В частности, преобразователи селективных вольтметров (В6) должны обеспечить, помимо детектирования и усиления сигнала, селекцию его по частоте, а преобразователи фазочувствительных вольтметров (В5) — возможность измерения не только амплитудных, но и фазовых параметров исследуемого сигнала.

Структурная схема аналогового вольтметра постоянного тока соответствует обобщенной схеме рис. 3.13. Основным функциональным узлом таких вольтметров является УПТ. Современные вольтметры постоянного тока разрабатываются в основном как цифровые приборы.

Вольтметры переменного и импульсного тока в зависимости от назначения могут проектироваться по одной из двух структурных схем (рис. 3.14), различающихся типом ИП. В вольтметрах первой модификации (рис. 3.14, а) измеряемое напряжение Ux^ преобразуется в постоянное напряжение Ux=, которое затем измеряется вольтметром постоянного тока. Наоборот, в вольтметрах второй модификации (рис. 3.14, б) измеряемое напряжение сначала усиливается с помощью усилителя переменного тока, а затем детектируется и измеряется. При необходимости между детектором и ИУ может быть дополнительно включен УПТ.

Сравнивая структурные схемы рис. 3.14, можно еще до рассмотрения схемных решений их функциональных узлов сделать определенные выводы в отношении свойств вольтметров обеих модификаций. В частности, вольтметры первой модификации в отношении диапазона частот измеряемых напряжений не имеют таких ограничений, как вольтметры второй модификации, где этот параметр зависит от полосы пропускания усилителя переменного тока. Зато вольтметры второй модификации имеют высокую чувствительность. Из курса «Усилительные устройства» известно, что с помощью усилителя переменного тока можно получить значительно больший коэффициент усиления, чем с помощью УПТ, т. е. проектировать микровольтметры, у которых нижний предел Ux^. ограничивается собственными шумами усилителя. За счет изменения

Рис. 3.14. Структурные схемы аналоговых вольтметров переменного и импульсного тока:

а—с детектором на входе; б — с усилителем переменного тока на входе.

коэффициента деления ВУ и коэффициента усиления усилителей диапазон измеряемых напряжений может быть большим у вольтметров обеих модификаций.

Тип детектора в структурных схемах рис. 3.14 определяет принадлежность вольтметров обеих модификаций к вольтметрам амплитудного, среднеквадратического или средневыпрямленного напряжения. При этом вольтметры импульсного тока (В4) проектируются только как вольтметры первой модификации, чтобы избежать искажений формы импульсов в усилителе переменного тока. При измерении напряжения одиночных и редко повторяющихся импульсов применяются либо диодно-емкостные расширители импульсов в сочетании с детекторами, либо амплитудно-временное преобразование импульсов, характерное для цифровых вольтметров.

АНАЛОГОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ

Рис. 3.16. Схема измерительного потенциометра.

Электронные аналоговые вольтметры сравнения в большинстве своем реализуют наиболее распространенную модификацию метода сравнения — нулевой метод. Поэтому чаще они называются компенсационными вольтметрами. По сравнению с вольтметрами прямого преобразования это более сложные, но и, как подчеркивалось ранее более точные приборы. Кроме того, из схемы рис. 2.2 видно, что в момент компенсации DХ=0 и прибор не потребляет мощности от источника X. Применительно к компенсационным вольтметрам это означает возможность измерения не только напряжения, но и ЭДС маломощных источников. В практике электрорадиоизмерений подобные измерения выполняются как с помощью электронных компенсационных вольтметров, так и электромеханических. Для пояснения применения нулевого метода при измерении ЭДС и напряжения рассмотрим вначале классическую схему электромеханического компенсатора постоянного тока, представленную на рис. 3.16.

Одним из основных функциональных узлов любого компенсатора является высокоточный переменный резистор R, по шкале которого отсчитывают измеряемое значение ЭДС (Ех) или напряжения (Ux). Поэтому компенсаторы принято называть по ГОСТ 9245—79 измерительными потенциометрами. В качестве образцовой меры ЭДС применяется нормальный элемент (НЭ) — электрохимический источник, ЭДС (Еа) которого известна с очень высокой степенью точности. Однако емкость НЭ невелика, и длительное сравнение в процессе измерений Ex(Ux) с Ен невозможно. Поэтому схема потенциометра дополняется вспомогательным источником ЭДС (Еo) большой емкости. Для сравнения с Ex(Ux) используется падение напряжения на образцовом резисторе Rн., создаваемое током от источника Eо—рабочим током (Iр), который предварительно устанавливается. Таким образом, процесс измерения Ex{Ux) должен состоять из двух этапов.

На первом этапе устанавливается требуемое значение Iр. Для этого переключатель устанавливается в положение 1 и с помощью потенциометра Rp добиваются нулевого показания индикатора И (как правило, магнитоэлектрический гальванометр). Как видно из рис. 3.16, этому соответствует IpRн=Eн, т. е. рабочий ток Iр, который далее должен оставаться постоянным, будет воспроизводить в процессе измерений значение Ен.

На втором этапе измеряют значение Ex(Ux). Для этого переключатель переводится в положение 2, и изменением сопротивления потенциометра R вновь добиваются нулевого показания И. При Iр = const этому соответствует Ex (Ux) = IpR, т. е. искомое значение Ex(U^}^.R и может быть отсчитано по шкале R.

Таким образом, метрологические характеристики измерительных потенциометров постоянного тока определяются параметрами НЭ, образцовых резисторов, индикатора и источника Еу. В качестве НЭ применяются насыщенные и не насыщенные обратимые гальванические элементы, положительный электрод которых образуется ртутью, а отрицательный — амальгамой кадмия.

Измерительные потенциометры могут использоваться и для измерения переменных напряжений. Однако компенсирующее напряжение необходимо в этом случае регулировать не только по модулю, но и по фазе. Поэтому такие потенциометры имеют более сложную схему, чем потенциометры постоянного тока, а по точности значительно уступают им из-за отсутствия на переменном токе образцовой меры, аналогичной по своим характеристикам НЭ. В практике электрорадиоизмерений они полностью вытеснены электронными компенсационными вольтметрами.

Вопросы для подготовки к практическим занятиям

1. Что такое класс точности средств измерений?

2. Какими видами погрешностей нормируется класс точности?

3 Как и когда выбирается класс точности?

4. Как обозначается класс точности на средствах измерений и в документации?

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Методическое пособие

для выполнения лабораторных работ

по предмету

«Методы и средства измерения»

НАВОИ 201_

Кадыров Ё.Б  Бобоев А.А.  Методическое указание для выполнения лабораторных работ по предмету«Методы и средства измерения».

Навои, НГГИ, 201_, - ___стр.

В методическом указания приведены темы практических занятий, теоретические материалы по темам, схемы исполнительных механизмов, принципы работы, конструкции. Примеры построение характеристик, определение усилие действующие на исполнительные механизмы, контрольные вопросы по темам. Лабараторные занятия по дисциплине «Методы и средства измерения», изучаемой студентами направления «метрология, стандартизация и     менеджмент качества продукта» имеют целью повысить навыки решения типовых задач.

Кафедра «Автоматизация и управление»

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:		ЖумаевО.А., к.т.н., доц., каф. «АУ» НГГИ

Введение

Этот предмет «методы и средств измерение»  охватывает часть программы «Приборы и методы измерения электричество», его основание, история тенденции прогрессивного расцветание, перспективы и результаты социально-экономических реформ в Республике и проблемы в измерениях электричество и средств и инженерство и работа инженерство, средство измерения электричество, ошибки, оценки и задач используемые в направлениях отрасли метрология, стандартизации и сертификации.

Предмет «Измерения в теплотехнике» охватывает средств измерения, единицы измерения и от них пользоваться и разные задачи в тепловой технике и в других отраслях производственного процесса.

Предмет «линейно-угольные и акустические измерения» имеет информации как, линейно-угольные измерения, механические методы и приборы, электрические методы и приборы, акустические измерения, условия выполнение основные акустические измерения, анализ измеряемых сигналов.

Часть «физико-химическое измерение» охватывает информации про измерительные приборы, методы и основные показатели качеств  в контроле и управление технологических процессов. В том числе особое внимание выделяется важность физико-химических измерений, определение показатели качеств продукта в производстве и повысить качество производимого продукта, внедрение систему качества.

Этот предмет охватывает задачи как, современное управление систему качеств, внедрение информационно технологии  и развивать перспективу, решение проблемы возникающих в Республике как, повысить качество и конкурентоспособность производство продукта и услуги сервиса.

Предмет «Методы и средств измерения» является основным специальном  предметом при подготовке бакалавров направлении – 5310900 «метрология, стандартизация и менеджмент качества продукта», и проводятся 3,4,5,6,7 семестрах. Для выполнение программы требуется иметь достаточное знания и навыков планированных математических и естественных (высшая математика, физика, электроника, информатика, теоретическое механика), специализированных (теоретическая и практическая метрология) предметов.

Лабораторная работа № 1

Проверить измерительные приборы разных системах, определения ошибки

Цель работы: ознакомиться с устройством, принципом действия и использования электроизмерительных приборов различных систем; приобретение навыков сборки электрической цепи и проведения простейших электрических измерений.

Теоретическое введение

Классификация и технические характеристики электроизмерительных приборов

К электроизмерительным приборам относятся приборы для измерения силы тока (амперметры), напряжения (вольтметры), сопротивления (омметры), мощности (ваттметры) и так далее в цепях постоянного и переменного токов. На панелях электроизмерительных приборов указываются технические характеристики:

единицы измеряемых величин (табл. 1);

система прибора (табл. 2);

наличие защиты измерительной цепи от магнитных или электрических полей и вид преобразователя (табл. 3);

рабочее положение прибора и испытательное напряжение изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу (табл. 4);

род тока и число фаз (табл. 5);

класс точности прибора;

устойчивость к климатическим воздействиям.

Также могут быть указаны: внутреннее сопротивление измерительного механизма; ток, отклоняющий стрелку на всю шкалу прибора; падение напряжения на внутреннем сопротивлении; год изготовления и заводской номер.

Пример проведения отчета по шкале стрелочного прибора

Сравнивая  значения  относительных  погрешностей,  приходим  к выводу,  что  чем  на  большее  число  делений  отклоняется  стрелка,  тем меньшую относительную погрешность мы получим.

Как  видно  из  приведённых  выше  фотографий  прибора  на  шкале имеется зеркальная полоска.  Она  позволяет избежать ошибки параллакса. Отсчёт  производят  тогда,  когда  стрелка  и  её  изображение  в  зеркале

совмещаются.

Контрольные вопросы

1.  Как классифицируются электроизмерительные приборы?

2.  Что называют абсолютной и относительной погрешностью измерения?

Как они рассчитываются?

3.  Что называют классом точности электроизмерительного прибора?

4.  Что называют чувствительностью прибора? Как она рассчитывается?

Литература

(см. основной список литературы)

1.  Приборы  электроизмерительные  [Электронный  ресурс].  URL:

http://standartgost.ru/0/22203-pribory_elektroizmeritelnye  (дата  обращения

25.01.2017).

2.  Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  8.417-2002  "Государственная

система обеспечения единства измерений. Единицы величин" (введен в

действие  постановлением  Госстандарта  РФ  от  4  февраля  2003  г.

№ 38-ст).  [Электронный  ресурс]  Доступ  из  справочно-правовой

системы «Гарант» (дата обращения 25.01.2017).

Лабораторная работа №2

Обработка результатов измерения

Цель работы: ознакомиться с устройством, принципом действия использования электро	измерительных приборов различных  систем;приобретение навыков  сборки  электрической  цепи  и  проведенияпростейших электрических измерений.

Теоретическое введение

Класс точности прибора

Приведённая  погрешность,  выраженная  в  процентах,  называется классом точности прибора.Класс  точности  указывается  на  шкале  прибора.  В  настоящее  время электроизмерительным приборам в соответствии со стандартом присвоено девять классов точности: 0,05;  0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5;  3;  4; 5. Приборы классов  точности от 0,01 до 0,5 включительно называются прецизионными и используются для точных лабораторных исследований. Приборы классов точности  от  1,0  до  4,0  включительно  –  технические;  выше  4,0  –внеклассовые.

Зная  класс  точности  прибора,  можно  определить  абсолютную

погрешность прибора, которая на выбранном пределе измерения считается

постоянной

Например, если  класс  точности  вольтметра 0,5, а предел измерения

15 В, то максимальная абсолютная погрешность составит

Предел измерения, чувствительность электроизмерительного прибора, цена деления и диапазон измерений

Предел  измерения  – максимальное  значение  измеряемой  величины, при котором стрелка прибора отклонится на максимальное число делений при данномвключении.

Важной  характеристикой  электроизмерительного  прибора  является чувствительность,  которая  характеризуется  способностью  прибора реагировать  на  изменение  измеряемой  величины.  Оценивается  она отношением  изменения  положения  указателя  на  шкале  к  изменениюизмеряемой величины, вызвавшему это перемещение

Приведённая  погрешность,  выраженная  в  процентах,  называется классом точности прибора.

Класс  точности  указывается  на  шкале  прибора.  В  настоящее  время электроизмерительным приборам в соответствии со стандартом присвоено девять классов точности: 0,05;  0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5;  3;  4; 5. Приборы классов  точности от 0,01 до 0,5 включительно называются прецизионными и используются для точных лабораторных исследований. Приборы классов точности  от  1,0  до  4,0  включительно  –  технические;  выше  4,0  –внеклассовые.

Зная  класс  точности  прибора,  можно  определить  абсолютную погрешность прибора, которая на выбранном пределе измерения считается постоянной

Например, если  класс  точности  вольтметра 0,5, а предел измерения  15 В, то максимальная абсолютная погрешность составит

Контрольные вопросы

1.  Как классифицируются электроизмерительные приборы?

2.  Что называют абсолютной и относительной погрешностью измерения?

Как они рассчитываются?

3.  Что называют классом точности электроизмерительного прибора?

4.  Что называют чувствительностью прибора? Как она рассчитывается?

Литература

(см. основной список литературы)

1.  Приборы  электроизмерительные  [Электронный  ресурс].  URL:

http://standartgost.ru/0/22203-pribory_elektroizmeritelnye  (дата  обращения

25.01.2017).

2.  Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  8.417-2002  "Государственная

система обеспечения единства измерений. Единицы величин" (введен в

действие  постановлением  Госстандарта  РФ  от  4  февраля  2003  г.

№ 38-ст).  [Электронный  ресурс]  Доступ  из  справочно-правовой

системы «Гарант» (дата обращения 25.01.2017).

Лабораторная работа №3

Измерения энергии в однофазных электрических цепях

Цель работы: Исследование цепи однофазного синусоидального тока, состоящей из отдельных электроприемников: резистора, катушки индуктивности и батареи конденсаторов и овладение методикой построения векторных диаграмм.

Теоретическая часть

Физические процессы в электрических цепях переменного тока принципиально отличаются от процессов в цепях постоянного тока. Переменные токи и напряжения вызывают появление в некоторых элементах цепи дополнительных ЭДС и токов. Так, переменное магнитное поле вызывает возникновение ЭДС самоиндукции в катушке индуктивности, а изменение электрического поля – токи зарядки и разрядки (токи электрического смещения конденсаторов). Эти ЭДС и токи усложняют расчет цепей переменного тока. Для цепи синусоидального тока большое значение имеет частота f. От частоты зависит влияние индуктивностей и емкостей на их реактивные сопротивления и, следовательно, на процессы в цепи.

В данной работе исследуются процессы, происходящие в цепи однофазного синусоидального тока с отдельно взятым элементом: резистором R (рис. 3.1), индуктивностью L (рис. 3.2) и конденсатором С (рис.3.3).

Резистивный элемент в цепи синусоидального тока

Резистивный элементили резистор характеризуется активным сопротивлениемR, которое является его параметром и отражает наличие электрического сопротивления проводника переменному току (без учета индуктивности и емкости).

Часто наименование элемента – резистор заменяется наименованием его параметра – активное сопротивление. В активном сопротивлении электрическая энергия необратимо преобразуется в другие виды энергии, в частности, в тепловую энергию, которая рассеивается в окружающее пространство и частично затрачивается на нагревание проводника. Резистивный элемент в схемах замещения может также учитывать потери энергии в магнитопроводе (сердечнике) катушки индуктивности или электрической машины при прохождении через этот сердечник переменного магнитного потока. При промышленной частоте f = 50 Гц активное сопротивление практически не отличается от сопротивления проводника постоянному току.

В цепи синусоидального тока с активным сопротивлением R приложенное напряжение и протекающий ток совпадают по фазе (см. рис. 3.1), то есть угол сдвига фаз между напряжением и током равен нулю:

j = yu - yi = 0

Для участка цепи с активным сопротивлением закон Ома для действующих значений тока и напряжения имеет вид:

,(3.1)а в комплексной форме:

. (3.2а)Отсюда комплексное действующее значение напряжения на резистивном элементе: (3.2б)

а) б) в)

Рис 3.1. Резистор (R-элемент) в цепи синусоидального тока

а) – эквивалентная схема замещения для резистора R;

б) – графики мгновенных значений напряжения и тока для резистора;

в) – векторная диаграмма действующих значений напряжения и тока для резистора

а) б) в)

Рис 3.2. Индуктивность (L-элемент) в цепи синусоидального тока

а) – эквивалентная схема замещения для индуктивности L;

б) – графики мгновенных значений напряжения и тока для индуктивности;

в) – векторная диаграмма действующих значений напряжения и тока для индуктивности

а) б) в)

Рис. 3.3. Конденсатор (С-элемент) в цепи синусоидального тока

а) – эквивалентная схема замещения для конденсатора С;

б) – графики мгновенных значений напряжения и тока для конденсатора;

в) – векторная диаграмма действующих значений напряжения и тока для конденсатора

· Катушка индуктивности в цепи синусоидального тока

Катушка индуктивности представляет собой многовитковую катушку, намотанную изолированным проводом с числом витков W.

При протекании через катушку электрического тока внутри и вокруг нее возникает магнитное поле. Сумма магнитных потоков Ф, пронизывающих отдельные витки катушки, то есть сцепленных с ее витками, называется потокосцеплением и обозначается y.

Если все W витков катушки охвачены одним и тем же магнитным потоком, то потокосцепление

Потокосцепление и ток катушки в линейной цепи прямопропорциональны и связаны соотношением:

Y = Li,

где i – мгновенное значение синусоидального тока; L – коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью катушки.

Единица индуктивности – генри (Гн):

[L] = [Y]/[I] = 1 Вб/А = 1 Всек/A=1 Гн.

Синусоидальный ток, проходящий по катушке индуктивности, помимо активного сопротивления проводников катушки RK , испытывает индуктивное сопротивление XL (Ом). Физически индуктивное сопротивление обусловлено ЭДС самоиндукции е, возникающей в катушке из-за периодического изменения во времени магнитного потока Ф, а, следовательно, и потокосцепления Y[1].

Индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте и индуктивности:

XL = wL = 2pfL, (3.3)

где w =2pf–угловая (циклическая) частота синусоидального тока; f – частота тока, обратная периоду колебаний Т:

f =1/T.

Стандартная промышленная частота в России равна 50 Гц. Единица частоты − герц (Гц):

[ f ]=1/[ T ]= 1/сек =1 Гц.

Единица угловой частоты w – рад/сек.

Из формулы (3.3) следует, что индуктивное сопротивление катушки XL проявляет себя только в цепях переменного тока при f > 0, а в цепях постоянного тока, когда f = 0, XL =0 .

В цепи синусоидального тока с чисто индуктивным элементом (если пренебречь активным сопротивлением проводников катушки индуктивности) ток отстает по фазе от приложенного напряжения на p/2 или 900 (см. рис. 3.2), и, наоборот, можно считать, что напряжение на индуктивном элементе опережает проходящий через него ток на тот же угол j = p/2. То есть угол сдвига фаз между приложенным напряжением и током:

j = yu – yi = p/2, (3.4)

(угол j равен разности начальных фаз напряжения и тока).

Для участка цепи синусоидального тока с индуктивным элементом закон Ома для действующих значений тока и напряжения записывается так:

(3.5)

а в комплексной форме:

, (3.6)

где ZL= jXL – комплексное индуктивное сопротивление. (здесь и далее комплексное сопротивление обозначается черточкой внизу для отличия от его модуля);  – мнимая единица; XL = wL – модуль (величина) комплексного индуктивного сопротивления.

Из формулы (3.6) следует, что комплексное действующее напряжение на участке цепи с индуктивным сопротивлением:

Полное сопротивление ZК катушки индуктивности, которая входит в схему исследуемой цепи с учетом ее активного сопротивления провода RК (см. рис. 3.4), рассчитывается, исходя из закона Ома:

(3.7)

а также по формуле из треугольника сопротивлений [1,2]:

(3.8)

где ZK, Ом – модуль комплексного (полного) сопротивления катушки; RK и XL, Ом – активное и индуктивное сопротивление катушки.

Отсюда индуктивное сопротивление катушки:

Величина активной составляющей напряжения на катушке:

UR = RK IK.

Реактивная индуктивная составляющая напряжения на катушке:

UL = XL IK.

· Конденсатор (емкостной элемент) в цепи синусоидального тока

Конденсатор представляет собой электротехническое устройство из двух проводников, заряженных разноименными и равными по абсолютной величине зарядами, разделенными тонким слоем диэлектрика. Проводники, образующие конденсатор и имеющие достаточно большую поверхность и малую толщину, называются его обкладками и, как правило, выполняются из алюминиевой фольги.

Конденсаторы служат накопителями зарядов и, следовательно, электрической энергии. Электроемкостьюконденсатора называется физическая величина, равная отношению заряда QC, накопленного в конденсаторе, к напряжению или разности потенциалов UC = j1 – j2 между его обкладками:

Единица электроемкости называется фарадой (Ф):

[C] = [Q]/[U] = 1 Кл/В = 1 Ф.

Фарада – очень крупная единица емкости, поэтому в практических расчетах применяется в миллион раз меньшая единица – микрофарада (мкФ); 1 мкФ = 10-6 Ф (см. Приложение 1).

Для получения больших электроемкостей конденсаторы соединяют друг с другом параллельно в батарею.

Общая емкость батареи конденсаторов равна:

где Сk – емкость k-го конденсатора.

На основании закона Ома для участка цепи с емкостным элементом (с конденсатором) действующее значение тока равно:

(3.9)

где

Ом (3.10)

– емкостное сопротивление конденсатора.

Из (3.10) видно, что емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте и емкости конденсатора.

Из формул (3.9), (3.10) видно что конденсатор не пропускает постоянный ток (для f = 0 XC = ¥). Если конденсатор подключить к источнику постоянного тока, то в начальный момент в цепи появится только кратковременный зарядный ток. Конденсатор, подключенный к источнику синусоидального напряжения, периодически перезаряжается, и в цепи с конденсатором будет протекать переменный ток той же частоты.

Если емкость С измеряется в микрофарадах, то формула (3.10) имеет вид:

(3.11)

Из формулы (3.9) видно, что размерность емкостного сопротивления – Ом:

[XC] = [UC]/[IC] = 1 B/A = 1 Ом.

Закон Ома для участка цепи с емкостным элементом для комплексов действующих значений тока и напряжения:

, (3.12)

где ZC = -jXC – комплексное сопротивление емкостного элемента (конденсатора).

Из формулы (3.12) следует, что комплексное напряжение на конденсаторе равно:

(3.13)

Ток на участке цепи с емкостным элементом при синусоидальном напряжении также синусоидальный и опережает приложенное к конденсатору напряжение на угол p/2 или 900 (см. рис. 3.3,б и рис. 3.3в). Можно сказать, что в этом случае напряжение на конденсаторе отстает по фазе от тока текущего через конденсатор на тот же угол j = p/2.

Таким образом, угол сдвига фаз между напряжением и током с учетом знака равен:

j = yu–yi= –p/2, (3.14)

где yu и yi – начальные фазы синусоидальных напряжения u и тока i, соответственно (см. разд 1.2)

Рис. 3.4. Принципиальная схема цепи синусоидального тока для исследования 
отдельных электроприемников

1. Перед подачей питания к исследуемой цепи на панели стенда с мнемосхемой (см. рис. 3.5) перевести все выключатели (S1÷S5, S'1÷S'5) на панели в нижнее положение (состояние – «откл»).

Рис. 3.5. Панель стенда с мнемосхемой и цифровыми измерительными приборами для исследования отдельных электроприемников

2. Лаборант или учебный мастер подключает электронный измерительный прибор – двухлучевой осциллограф С1-55 к зажимам на панели стенда через два экранированных кабеля осциллографа, в соответствии с принципиальной схемой на рис. 3.8, включает осциллограф в сеть и делает начальную регулировку прибора.

3. Подключить лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (см. рис. 3.4), установленный на горизонтальной панели блока питания рис. 3.6) к сетевому напряжению (~220 В) нажатием черных кнопок «вкл» выключателей. При этом загораются две зеленые сигнальные лампы «сеть». После этого нужнообязательноповернуть ручку регулятора ЛАТРАа против часовой стрелки до упора, тем самым, снизив напряжение на его выходедо нуля.

Рис. 3.6. Панель блока питания лабораторного стенда СБ-4

3. Подать регулируемое напряжение от ЛАТРа ко входу исследуемой цепи и подключить цифровые измерительные приборы, установив на панели стенда с мнемосхемой (см. рис. 4.5) кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 в положение «вкл». При этом должны засветиться зеленые цифры на электроизмерительных приборах.

4. Плавным поворотом по часовой стрелке ручки регулятора ЛАТРа установить напряжение U на входе цепи порядка 50 ÷ 100 В, контролируя его цифровым вольтметром V (прибор ЩП02М, установленный слева на панели стенда – рис. 3.5). Это напряжение остается неизменным для всех трех опытов. При этом ручку регулируемого сопротивления R на панели установить в среднее положение.

5. Установить емкость батареи конденсаторов порядка С » 60 ÷ 100 мкФ нажатием соответствующих черных кнопок выключателей рядом с подключаемыми конденсаторами на панели №4 стенда с мнемосхемой батареи конденсаторов (см. рис. 3.7)

Рис. 3.7. Панель №4 стенда с мнемосхемами батареи конденсаторов
и катушки индуктивности

6. В процессе исследования цепей с отдельными электроприемниками провести три опыта. Для этого следует выполнить следующее:

6.1. В первом опыте – исследование однофазной цепи с активным сопротивлением (R-элемент) подключить к источнику питания (выходу ЛАТРа) резисторы R1, R2 с общим сопротивлением R, включив выключатель S3 (см. рис. 3.4 и рис. 3.5). При этом катушка индуктивности и конденсатор должны быть отключены от питающего напряжения (кнопки выключателей S4 и S5 находятся в нижнем положении «откл»).

Рис. 3.8. Схема цепи с параллельным соединением электроприемников 
при снятии осциллограмм тока и напряжения для активного сопротивления R

6.2. С помощью лаборанта или учебного мастера на осциллографе С1-55 установить нужный тип синхронизации (внутр. I), а также выбрать ручками регуляторов и переключателей по обоим каналам (левый канал I – осциллограмма напряжения, правый канал II – осциллограмма тока) удобные для наблюдения величины усиления (вольт/дел.) и длительности развертки (время/дел.). Кроме того, плавной регулировкой ручками синхронизации и стабилизации (стаб) следует зафиксировать (сделать неподвижными) на экране осциллограммы напряжения и тока

6.3. С помощью двухлучевого осциллографа С1-55 пронаблюдать осциллограммы напряжения и тока в цепи с активным сопротивлением, убедившись, что они совпадают по фазе (см. рис. 3.9).

6.4. Измерить входное напряжение U, потребляемую активную мощность Р и протекающий через активное сопротивление ток IR, соответственно цифровыми измерительными приборами: вольтметром V, ваттметром W и амперметром АR (см. принципиальную схему на рис. 3.4 и панель стенда на рис. 3.5).

6.5. В конце 1-го опыта отключить напряжение питания и активное сопротивление R, установив кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 и S3 в нижнее положение «откл» (см. рис. 3.5).

Рис. 3.9. Осциллограммы напряжения (кривая 1) и тока (кривая 2) 
для цепи с активным сопротивлением

6.6. Во втором опыте – исследование однофазной цепи с индуктивностью (L-элемент) вначале следует подключить катушку индуктивности, обладающую собственной индуктивностью LК с небольшим активным сопротивлением провода катушки (RК = 5 Ом), включив выключатель S4 (см. рис. 3.5 и рис. 3.10). При этом активное сопротивление R и конденсатор C остаются отключенными от питающего напряжения (кнопки выключателей S3 и S5 находятся в нижнем положении «откл»).

6.7. После этого надо подключить конец кабеля осциллографа по каналу II (осциллограмма тока) в гнездо цепи между амперметром АК и резистором RK (см. рис. 3.5 и рис. 3.10).

6.8. Далее нужно подать установленное ранее напряжение U от ЛАТРа ко входу исследуемой цепи (рис. 3.10), установив кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 в положение «вкл».

Рис. 3.10. Схема цепи с параллельным соединением электроприемников 
при снятии осциллограмм тока и напряжения для катушки индуктивности

6.9. С помощью двухлучевого осциллографа С1-55 пронаблюдать осциллограммы напряжения и тока в цепи с катушкой индуктивности, убедившись, что синусоида напряжения опережает синусоиду тока на четверть периода (т.е. на p/2 или 90о по фазе), как показано на рис. 3.11).

6.10. Измерить входное напряжение U, потребляемую активную мощность Р и протекающий через индуктивность ток IL, соответственно цифровыми измерительными приборами: вольтметром V, ваттметром W и амперметром АK (см. принципиальную схему на рис. 3.10 и панель стенда на рис. 3.5).

Рис. 3.11. Осциллограммы напряжения (кривая 1 – левый канал I) 
и тока (кривая 2 – правый канал II) для цепи с катушкой индуктивности

6.11. В конце 2-го опыта отключить напряжение питания и катушку индуктивности, установив кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 и S4 в нижнее положение «откл» (см. рис. 33.5 и рис. 3.10).

6.12. В третьем опыте – исследование однофазной цепи с конденсатором (С-элемент) вначале следует подключить конденсатор С, включив выключатель S5 (см. рис. 3.5 и рис. 3.12). При этом активное сопротивление R и индуктивность L остаются отключенными от питающего напряжения (кнопки выключателей S3 и S4 находятся в нижнем положении «откл»).

6.13. Далее нужно подать напряжение от ЛАТРа ко входу исследуемой цепи (рис. 4.12), установив кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 в положение «вкл».

6.14. С помощью двухлучевого осциллографа С1-55 пронаблюдать осциллограммы напряжения и тока в цепи с конденсатором С, убедившись, что синусоида напряжения (кривая 1) отстает от синусоиды тока (кривая 2) на четверть периода (т.е. на p/2 или 90о по фазе), как показано на рис. 3.13.

Рис. 3.12. Схема цепи с параллельным соединением электроприемников 
при снятии осциллограмм тока и напряжения для конденсатора

Рис. 3.13. Осциллограммы напряжения (кривая 1) и тока (кривая 2) 
для цепи с конденсатором С

6.15. Измерить входное напряжение U, потребляемую активную мощность Р и протекающий через конденсатор ток IС, соответственно цифровыми измерительными приборами: вольтметром V, ваттметром W и амперметром АС (см. принципиальную схему на рис. 3.12 и панель стенда на рис. 3.5).

6.16. В конце 3-го опыта отключить напряжение питания и конденсатор, установив кнопки выключателей S1, S'1, S2, S'2 и S5 в нижнее положение «откл» (см. рис. 3.5 и рис. 3.12).

6.17. После проведения измерительной части работы результаты измерений, относящиеся к данной работе, предъявляются преподавателю или учебному мастеру до отключения стенда и демонтажа цепи.

6.18. Полученные результаты измерений трех опытов заносятся в таблицу 4.1.

6.19. Отключить данную цепь от источника питания и блок питания от силового щитка с помощью выключателей S1 и S1' на панели с мнемосхемой (см. рис. 3.5) и красной кнопки «выкл» выключателя на панели блока питания (см. рис. 3.6). Сообщить преподавателю об окончании измерений и приступить к вычислениям параметров цепи.

3. Расчетная часть

1. По результатам измерений (табл. № 3.1) вычислить активное сопротивление цепи R, величины полного сопротивления катушки индуктивности ZK индуктивного сопротивления XL, емкостного сопротивления конденсатора XC, величины напряжений на активном сопротивлении цепи UR и индуктивном сопротивлении катушки индуктивности UL, а также коэффициенты мощности цепи cosj для всех трех опытов.

Примечание.

Вычисления величин, соответствующие ячейкам с прочерком в табл. 3.1, не проводятся.

2. Вычисления параметров цепи проводить по нижеследующим формулам:

2.1. Величина общего активного сопротивления R для цепи с резисторами R1 и R2 (см. рис. 3.8) определяется через потребляемую активную мощность P1 = Р и ток IR = I в первом опыте:

.

2.2. Полное сопротивление катушки индуктивности ZK определяется из закона Ома:

,

где IL = I – ток цепи с катушкой индуктивности во втором опыте.

2.3. Индуктивное сопротивление XL катушки индуктивности определяется из треугольника сопротивлений [1,2]:

,

где  = 5 Ом – активное сопротивление провода катушки индуктивности (см. панель №4 на рис. 3.7).

2.4. Величина емкостного сопротивления ХС для опыта №3, а также составляющие напряжений UR и UL катушки индуктивности для 2-го опыта определяются из закона Ома для участка цепи:

;  ;  ,

где IС = I – ток цепи с конденсатором в третьем опыте.

2.5. Коэффициенты мощности cosφR, cosφL, cosφC, соответственно для 1-го, 2-го и 3-го опыта определяются по следующим формулам:

;  ;  ,

где P1, P2, P3 – потребляемые активные мощности Р цепи для 1-го, 2-го и 3-го опыта, соответственно.

Таблица 3.1

Результаты измерений и вычислений для работы 1

| № опыта | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
| U | P | I | R | ZK | XL | XC | UR | UL | cosj |
| В | Вт | А | Ом | Ом | Ом | Ом | В | В | о.е. |
| 1. |  |  |  |  | – | – | – | – | – |  |
| 2. |  |  |  | – |  |  | _ |  |  |  |
| 3. |  |  |  | – | – | – |  | – | – |  |

Примечания:

Ток I в табл. 3.1 соответствует току IR для 1-го опыта, току IL для 2-го опыта и току IC для 3-го опыта;

4. Оформительская часть – построение векторных диаграмм

1. Перед построением векторных диаграмм внимательно изучить правила их построения, изложенные в разд. 1.4.

2. Выбрать масштабы для напряжений mU и тока mI , как указано в разд. 1.4.

3. С помощью выбранных масштабов определить длины векторов напряжений и тока по формулам:

;

4. Занести выбранные масштабы, измеренные и вычисленные величины напряжений и тока и длины векторов этих величин для трех опытов в табл. 3.2.

Таблица № 3.2

Масштабы, величины и длины векторов напряжения и тока

| № опыта | Масштабы | Базовый вектор | Остальные векторы |
| --- | --- | --- | --- |
| mU | mI | I | lI | UR | lUR | UL | lUL | UC | lUC | U | lU |
| В/см | А/см | А | см | В | см | В | см | В | см | В | см |
| 1. |  |  |  |  |  |  | _ | _ | _ | _ |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ |  |  |
| 3. |  |  |  |  | _ | _ | _ | _ |  |  |  |  |

5. Построить для всех трех опытов векторные диаграммы тока и напряжений для отдельных электроприемников R, L, C, пользуясь правилами построения векторных диаграмм, изложенные в разд. 1.4

Контрольные вопросы

1.  Как классифицируются электроизмерительные приборы?

2.  Что называют абсолютной и относительной погрешностью измерения?

3.  Что называют осциллографом ?

4.  Что называют чувствительностью прибора?

Литература

(см. основной список литературы)

1.  Приборы  электроизмерительные  [Электронный  ресурс].  URL:

http://standartgost.ru/0/22203-pribory_elektroizmeritelnye  (дата  обращения

25.01.2017).

2.  Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  8.417-2002  "Государственная

система обеспечения единства измерений. Единицы величин" (введен в

действие  постановлением  Госстандарта  РФ  от  4  февраля  2003  г.

Лабораторная работа №4

Измерения с помощью мостовые схемы. Измерения сопротивления с помощью постоянного моста

Цель работы: Знакомство с методами измерения сопротивления резистора, емкости конденсатора и индуктивности катушки, а также приобретение практических навыков обращения с измерительными приборами.

### Теоретические основы работы

Измерение активного сопротивления.

Одним из распространенных методов измерения сопротивления является метод, в котором используется мостовая схема.Мостовая схема (рис. 1) состоит из реохорда (R), образцового сопротивления () известной вели-чины и измеряемого сопротивления (RХ).

Рис. 1

Реохорд — это проволочное сопротивление, у которого имеется средний передвижной контакт 3. Реохорд обычно выполняется из высокоомной проволоки, намотанной на каркас, или просто представляет собой отрезок натянутой проволоки из материала с высоким удельным сопротивлением. Предполагается, что общее сопротивление реохорда (между контактами 1 и 2) известно, а также известны сопротивления между контактом 3 и контактами 1 (R1) и 2 (R2) при любом положении контакта 3.

Измерение активного сопротивления обычно производится с использованием постоянного напряжения Uследующим образом. Подвижный контакт 3 устанавливают так, чтобы напряжение между точками 3 и С стало равным нулю. В этом случае справедливы следующие отношения между величинами падения напряжения на сопротивлениях R1 , R2, R0 и RX:

, (1)	. (2)

Поделим правые и левые части уравнений (1) и (2) друг на друга:

. (3)

В силу закона Ома справедливы следующие соотношения:

, , , ,

где I1, I2 — электрические токи в левой и правой частях моста (см. рис. 1).

Подставив эти выражения в соотношение (3), получим

или. (4)

Соотношение (4) используется для определения неизвестного сопротивления RX. Точность измерения RXопределяется точностью, с которой известны значения R0, R1, R2.

Соотношение (4) остается справедливым и в том случае, когда к точкам А и В моста (см.рис. 1) приложено переменное напряжение. При этом предполагается, что величины емкостей и индуктивностей элементов схемы, показанной на рис. 1, пренебрежимо малы.

Измерение емкости конденсатора.

Покажем теперь, что мостовая схема, к которой подводится переменное напряжение (U~), может быть использована для измерения электрической емкости. Для измерения неизвестной емкости СX сопротивление в схеме нужно заменить на (образцовую емкость), a RX – на СX.

Синусоидальное напряжение на конденсаторе С:	,

где , f — частота переменного напряжения. Заряд, емкость и напряжение на конденсаторе связаны следующим соотношением q=CU.

Следовательно,    .

Рассмотрим мостовую схему, показанную на рис. 2.

Если напря-жение между точ-ками 3 и С равно нулю, то для напряжений на со-противлениях R1, R2 и емкостях С0 и СXсправедливы соотношения:

.

Рис. 2

Следовательно, . (5)

## Далее,

аналогично, ,

где ,  – напряжения на  и , а  и  – амплитуды напряжений на  и .

Отсюда получается

или . (6)

## Подставляя (6) в (5), получаемили. (7)

#### ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка для определения сопротивления резистора, емкости конденсатора и индуктивности катушки (рис. 4) состоит из кругового реохорда, генератора и панели, на которой смонтированы все элементы измерительного моста, в том числе:

– переключатель рода работы S1 — R–L–C;

– переключатель S2 образцовых величин выбранной группы: R, С или L (по два номинала каждый);

- переключатель S3, подключающий к мосту измеряемые элементы R, С или L (по два номинала каждый).

Кроме перечисленного на панели имеется милливольтметр переменного тока, его чувствительность определяется электронным усилителем, имеющим коэффициент усиления К=2500.

Питание усилителя производится от специального источника питания, имеющего напряжение 9 В и гальванически не связанного с корпусом. Номиналы R, С и L (образцовые и измеряемые) обозначены на схеме.

Рис. 4

###### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Упражнение 1. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА

1. Включить установку тумблером "сеть.

2. Переключатель S1 поставить в позицию «R».

3. Переключатель S2 – в позицию «1 кОм» (образцовый).

4. Переключатель S3 – в позицию «~1 кОм» (измеряемый).

5. Перемещая движок Д реохорда АВ, добиться минимального показания милливольтметра V. Если зона нечувствительности значительная, то нужно повысить напряжение звукового генератора. Если спад напряжения незначительный, то напряжение звукового генератора надо понизить (при этом частота генератора должна быть в пределах 6  10 кГц).

6. Записать длины плеч l1 и 12 реохорда (в омах), где l1 считывается непосредственно с линейки, а 12 берется как разность всей линейки и 11.

7. Указанным выше способом определить длины плеч реохорда для образцового резистора «10 кОм» и измеряемого «~10 кОм».

- Повторить указанные измерения не менее 3-х раз.

- Вычислить измеряемое сопротивление по формуле:

,

где 1 – длина реохорда.

10. Оценить ошибку измерения по приближенной формуле

,

где l1, l2, R0 – cредние значения измеренных величин

l1, l2, R0 – абсолютные погрешности измеренных величин.

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое резистор, от чего зависит сопротивление резистора?

2. Какое сопротивление можно назвать линейным?

3. Что представляет собой мостовая схема измерения? Объясните принцип измерения.

4. В чем преимущества измерения по мостовой схеме перед другими методами.

5. Есть ли различие в точности измерения сопротивления для моста постоянного тока и переменного тока?

Лабораторная работа №5

Измерения методом компенсации разных величин и обработка    результатов

Цель работы: ознакомиться с методом обработки результатов измерений.Ознакомление с классическим методом измерения сопротивлений.

Приборы и принадлежности: цилиндр, штангенциркуль, микрометр.

Теоретические сведения

Каждая лабораторная работа физического практикума связана с измерениями тех или иных физических величин.  Под измерением понимается сравнение измеряемой величины с другой величиной, принятой за единицу измерения.Различают измеренияпрямые и косвенные.  Прямые-  это измерения, которые производятся с помощью приборов, непосредственно дающих значение измеряемой величины (длины - линейкой, штангенциркулем; времени - секундомером; силы тока - амперметром и т.д.)

Косвенныe - это измерения, при которых неизвестная величина определяется по результатам прямых измерений других величин, с которыми она связана определенной формулой, например, плотность вещества    вычисляют через измеренные m - массу и V – объем тела по формуле  = m /V; электросопротивление проводника   R  - через измеренные  напряжение  U  и силу тока I   по формуле I = U/R и т.д.

При измерениях любой величины мы никогда не получаем ее истинного значения.  Это  объясняется  принципиальной    невозможностью устранить все посторонние  влияния на процесс измерения. Иначе говоря, при всяких измерениях мы допускаем ошибки; их величину принято характеризовать абсолютной погрешностью измерений x (cм. ниже) и относительной погрешностью . Эти характеристики не являются независимыми. На способах определения х подробно остановимся ниже. Что же касается , то относительной погрешностью измерений называют отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины .

Так как  х0- величина неизвестная, то на практике x0  заменяют найденным из опыта среднеарифметическим значением <x> , поэтому  .                                                                (1.1)

Относительную погрешность  часто выражают в процентах. Таким образом, задача всякого измерения состоит из нахождения наиболее вероятного значения измеряемой величины и оценки абсолютной и относительной погрешности.

Определение диаметра цилиндра.

1. Микрометром или штангенциркулем измерить не менее 7 раз (в          разных местах и направлениях) диаметр цилиндра. Результаты записать в таблицу.

2. Вычислить среднее значение диаметра

<d> =

где n - число измерений, i - номер измерения.

3. Вычислить di = (di - <d>),  di2 и .

d

h

4. Задавшись надежностью  (от 0,90 до 0,97), по таблице выбрать коэффициенты Стьюдента t,n и t,.

5. Определить приборную погрешность dпр. Для микрометра dпр = /2 ( - цена деления микрометра, равная обычно 0,01 мм). Для  штангенциркуля dпр = ,  - “цена” деления нониуса.

6. Вычислить абсолютную ошибку (полуширину доверительного интервала) в определении диаметра цилиндра:

.

7. Вычислить относительную погрешность d = d/<d>.

Определение высоты цилиндра

Все измерения и вычисления, выполненные при определении диаметра цилиндра,  повторить при той же надежности  для высоты цилиндра h. Результаты записать в таблицу.

Определение объема цилиндра

1. Вычислить среднее значение объема цилиндра

<V> = /4 <d>2 <h>.

2. Вычислить относительную погрешность определения объема

где  = /.

3. Вычислить полуширину доверительного интервала

V = v <V>.

| № n/n | di , мм | di - <d> | (di-<d>)2 | hi, мм | hi -- < h> | (hi-<h>)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 . . |  |  |  |  |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значен. |  |  |  |  |  |  |

4. Результаты записать в виде

V =<V>V   при  = ...        v =...%,.

6 Проверить статические характеристики автоматического моста

Рассмотрим свойства и принцип работы этой схемы. Схема содержит четыре сопротивления, соединенные в две параллельные ветви по два последовательно включенных сопротивления (рис. 1). Решим простую задачу: рассчитаем Разность потенциалов между точками С и D. Ток , текущий по ветви, содержащей сопротивления  и , равен, очевидно,

Рис. 1. Мост Уитстона.

|  | . | (1) |
| --- | --- | --- |

Падение напряжения на сопротивлении  (по закону Ома) будет равно

|  | . | (2) |
| --- | --- | --- |

Аналогично падение напряжения на сопротивлении  определяется формулой

|  | . | (3) |
| --- | --- | --- |

Разность потенциалов между точками С и D будет определяться разностью . После несложных арифметических преобразований получим

|  | . | (4) |
| --- | --- | --- |

Если выполняется условие  , (5)

то разность потенциалов между точками С и D равняется нулю при любых напряжениях источника питания моста  и любых значениях сопротивлений , , , . При выполнении условия (5) мост Уитстона сбалансирован, то есть измерительный прибор (вольтметр, гальванометр), включенный между точками С и D, будет показывать нулевое значение.

Теперь рассмотрим, как на практике осуществляется измерение сопротивлений.

В качестве неизвестного сопротивления, величину которого надо определить, возьмем . Тогда из (5) получим

|  | . | (6) |
| --- | --- | --- |

В качестве  берут сопротивление, величина которого заранее известна. Это обычно магазин сопротивлений, то есть устройство с набором калиброванных сопротивлений, которые можно подключать или отключать в процессе работы (правила пользования магазином сопротивлений Вам объяснит преподаватель или лаборант).

Сопротивления  и изготовляются из однородной проволоки, по которой скользит контакт, соответствующий точке В. Между точками С и D подключается гальванометр или вольтметр. На практике такая схема выглядит так, как показано на рис. 2 .

Включив питание "моста", увидим, что стрелка гальванометра не показывает нуль. Передвигая контакт D, тем самым пропорционально изменяя сопротивления  и , находим положение, при котором гальванометр показывает нуль (тока нет). А это значит, что разность потенциалов между точками С и D отсутствует и выполняется тем самым выражение (5). Зная величину сопротивлений ,  и , по формуле (6) можно подсчитать величину сопротивления . Величину  можно узнать, прочитав показания лимбов магазина сопротивлений. А как найти величину сопротивлений  и ?

Сопротивления  и  являются частями одного отрезка однородной проволоки. В данной работе эта проволока натянута на деревянном бруске, к которому прикреплена линейка со шкалой. На этом же бруске укреплен подвижной контакт D. Это устройство называется реохордом.

Однородная проволока  это проволока, имеющая по всей длине одинаковую плотность и диаметр. Сопротивление однородной проволоки Rпрямо пропорционально ее длине  и обратно пропорционально площади ее поперечного сечения S:

|  | , | (7) |
| --- | --- | --- |

где   удельное сопротивление металла, из которого изготовлена проволока.

Следовательно, вместо сопротивления  можно взять длину отрезка AD = , а вместо  длину отрезка DB = . Тогда формула (6) примет вид

| . | , | (8) |
| --- | --- | --- |

Длины отрезков  и  отсчитываются по линейке.

Установлено, что наиболее точные измерения получаются при . На простом мосте Уитстона можно вести измерения с точностью до десятых долей Ома. Недостатком схемы является то, что неконтролируемое сопротивление соединительных проводов прибавляется к величине измеряемых сопротивлений.

На практике часть бывает необходимо рассчитать общее сопротивление нескольких проводников, соединенных последовательно и параллельно.

Согласно закону Ома для замкнутой цепи, сила тока в этой цепи определяется выражением

|  | . | (9) |
| --- | --- | --- |

Если в цепь источника тока с электродвижущей силой  и внутренним сопротивлением r последовательно включить несколько проводников с сопротивлением , , ,  то, согласно уравнению (9), сила тока в такой цепи равна

|  | , | (10) |
| --- | --- | --- |

где

(11)

полное сопротивление внешней цепи. Следовательно, полное сопротивление внешней цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников.

Рассмотрим электрическую цепь, показанную на рис. 3. Согласно первому правилу Кирхгофа, сила тока в узле А равна

. (12)

Согласно закону Ома для участка цепи , , , , где   напряжение, приложенное к проводникам; R  полное сопротивление параллельно соединенных проводников. Подставляя значения токов в (12),получим

|  | , | (13) |
| --- | --- | --- |

Формула (14) справедлива для любого количества проводников. Выражение  называется проводимостью проводника.

Для двух проводников, соединенных параллельно, общее сопротивление можно посчитать по формуле

|  | . | (15) |
| --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

- Объясните принцип работы моста Уитстона.

- Что означает выражение “мост Уитстона сбалансирован”?

- Сформулируйте первое и второе правило Кирхгофа.

- Напишите формулу для расчёта электрического сопротивления однородной проводящей проволоки.

- Будут ли равны токи, протекающие через разные по величине сопротивления, включённые параллельно? Последовательно? Почему?

- Закон Ома для полной электрической цепи.

Лабораторная работа №5

Проверить статические характеристики автоматического моста

Цель работы: ознакомиться с методом обработки результатов измерений. Ознакомление с классическим методом измерения сопротивлений

Сопротивления  и изготовляются из однородной проволоки, по которой скользит контакт, соответствующий точке В. Между точками С и D подключается гальванометр или вольтметр. На практике такая схема выглядит так, как показано на рис. 2 .

Включив питание "моста", увидим, что стрелка гальванометра не показывает нуль. Передвигая контакт D, тем самым пропорционально изменяя сопротивления  и , находим положение, при котором гальванометр показывает нуль (тока нет). А это значит, что разность потенциалов между точками С и D отсутствует и выполняется тем самым выражение (5). Зная величину сопротивлений ,  и , по формуле (6) можно подсчитать величину сопротивления . Величину  можно узнать, прочитав показания лимбов магазина сопротивлений. А как найти величину сопротивлений  и ?

Сопротивления  и  являются частями одного отрезка однородной проволоки. В данной работе эта проволока натянута на деревянном бруске, к которому прикреплена линейка со шкалой. На этом же бруске укреплен подвижной контакт D. Это устройство называется реохордом.

Однородная проволока  это проволока, имеющая по всей длине одинаковую плотность и диаметр. Сопротивление однородной проволоки Rпрямо пропорционально ее длине  и обратно пропорционально площади ее поперечного сечения S:

|  | , | (7) |
| --- | --- | --- |

где   удельное сопротивление металла, из которого изготовлена проволока.

Следовательно, вместо сопротивления  можно взять длину отрезка AD = , а вместо  длину отрезка DB = . Тогда формула (6) примет вид

| . | , | (8) |
| --- | --- | --- |

Длины отрезков  и  отсчитываются по линейке.

Установлено, что наиболее точные измерения получаются при . На простом мосте Уитстона можно вести измерения с точностью до десятых долей Ома. Недостатком схемы является то, что неконтролируемое сопротивление соединительных проводов прибавляется к величине измеряемых сопротивлений.

На практике часть бывает необходимо рассчитать общее сопротивление нескольких проводников, соединенных последовательно и параллельно.

Согласно закону Ома для замкнутой цепи, сила тока в этой цепи определяется выражением

|  | . | (9) |
| --- | --- | --- |

Если в цепь источника тока с электродвижущей силой  и внутренним сопротивлением r последовательно включить несколько проводников с сопротивлением , , ,  то, согласно уравнению (9), сила тока в такой цепи равна

|  | , | (10) |
| --- | --- | --- |

где

(11)

полное сопротивление внешней цепи. Следовательно, полное сопротивление внешней цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников.

Рассмотрим электрическую цепь, показанную на рис. 3. Согласно первому правилу Кирхгофа, сила тока в узле А равна

. (12)

Согласно закону Ома для участка цепи , , , , где   напряжение, приложенное к проводникам; R  полное сопротивление параллельно соединенных проводников. Подставляя значения токов в (12),получим

|  | , | (13) |
| --- | --- | --- |

или

|  | . |  |
| --- | --- | --- |

Формула (14) справедлива для любого количества проводников. Выражение  называется проводимостью проводника.

Для двух проводников, соединенных параллельно, общее сопротивление можно посчитать по формуле

|  | . | (15) |
| --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

- Объясните принцип работы моста Уитстона.

- Что означает выражение “мост Уитстона сбалансирован”?

- Сформулируйте первое и второе правило Кирхгофа.

- Напишите формулу для расчёта электрического сопротивления однородной проводящей проволоки.

- Будут ли равны токи, протекающие через разные по величине сопротивления, включённые параллельно? Последовательно? Почему?

- Закон Ома для полной электрической цепи.

Лаборатория №7

Образовать и наблюдать кривую линии выпрямленного напряжения в экране электронного осциллографа

Цель работы: ознакомление с устройством и работой электронного осциллографа и некоторыми его применениями.

Электронно-лучевая трубка внешне представляет собой стеклянную колбу специальной формы. Внутри колбы создан высокий вакуум. В колбе (рис. 1) помещается подогреватель 1, катод 2, управляющий электрод 3, первый анод (фокусирующий) 4, второй анод (ускоряющий) 5, горизонтально отклоняющие пластины (ПX) 6, вертикально отклоняющие пластины (ПY) 7, экран 8, покрытый флюоресцирующим веществом. Подогреватель, катод, управляющий электрод и оба анода образуют электронную пушку. Назначение электронной пушки – получить сфокусированный поток электронов (электронный луч). Электронная пушка получает питание от высоковольтного выпрямителя, обеспечивающего разность потенциалов между катодом и вторым анодом 1-5 кВ. Это напряжение подается на ряд последовательно соединенных резисторов (потенциометров) R1, R2, R3, R4.

Рис. 1 – Упрощенная электрическая схема осциллографа

Таким образом, обеспечивается возможность регулирования потенциалов отдельных частей пушки. Например, подавая на управляющий электрод отрицательный по отношению к катоду потенциал, можно регулировать число электронов, выходящих из электронной пушки (сравните с действием сетки в трехэлектродной лампе), и, следовательно, яркость свечения экрана. Поэтому ручка, соответствующая движку потенциометра R1, выведена на переднюю панель, обозначена “Яркость” или “☼”. Кроме того, совместно с первым анодом управляющий электрод образует электростатическую линзу, собирающую электроны в пучок. Пучок, проходя внутри первого анода, сжимается, а затем окончательно фокусируется второй электростатической линзой. Изменением потенциала первого анода осуществляется фокусировка. Ручка потенциометра R3 выведена на переднюю панель и обозначена “Фокус” или “ хО”. Выйдя из второго анода, электронный луч проходит между двумя парами отклоняющих пластин и, попадая на флюоресцирующий экран, вызывает его свечение. В отсутствие разности потенциалов между отклоняющими пластинами луч падает в центр экрана. При приложении между пластинами разности потенциалов между ними образуется электрическое поле, которое, действуя на пролетающие в нем электроны, отклоняет их от первоначального направления в сторону пластины с большим потенциалом. Отклонение луча зависит от величины и знака разности потенциалов, приложенной к пластинам. Как показывают расчеты, смещение луча на экране пропорционально разности потенциалов между пластинами, т.е.

X=XUX, (1)

Y=YUY, (2)

где X, Y – смещения луча в горизонтальном и вертикальном направлении; UX, UY – разности потенциалов между горизонтальными и вертикальными отклоняющими пластинами. Коэффициенты пропорциональности X и Y называются чувствительностями трубки к напряжению соответственно в направлениях осей X и Y. Чувствительность к напряжению определяет смещение электронного луча на экране при разности потенциалов на пластинах 1 В.Обычно исследуемое напряжение подводится к пластинам ПY, тогда как на пластины ПX подается напряжение, управляющее движением электронного пучка (например, пилообразное напряжение). Для перемещения изображения сигнала по экрану управляющие пластины соединены с потенциометрами R5 и R6 (рис. 1), которые, в свою очередь, присоединены к источнику постоянного напряжения. Середина каждого из потенциометров R5 и R6 заземлена. Если ручка потенциометра R5стоит на середине, то между пластинами 7 разность потенциалов равна нулю, так как противоположная пластина всегда заземлена. При повороте ручки потенциометра R5 от среднего значения потенциал пластины ПX будет изменяться, что приведет к перемещению луча на экране по горизонтали. Ручка потенциометра R5 выведена на переднюю панель и обозначена “↔”. Аналогично работает потенциометр R6. Его ручка обозначена “↕”.Для того, чтобы подавать исследуемое напряжение на пластины, на задней или передней стенке осциллографа имеются специальные гнезда: вход Y, вход X. На некоторых осциллографах имеется возможность исследовать одновременно два напряжения, поэтому на таких приборах имеется два гнезда Y1, Y2. С входной клеммы Y напряжение UY подается на делитель напряжения, состоящий из резисторов R7, R8, R9 (рис. 2). Эти резисторы подобраны таким образом, что при постановке переключателя S1 в положения 1, 2, 3 на потенциометр R10 подаются соответственно напряжения UY, UY/10, UY/100. Переключатель S1 имеет на передней панели ручку, обозначенную “Ослабление” или “V|DIV” или “ВОЛЬТ/ДЕЛ”.Перемещая движок потенциометра R10, можно плавно изменять напряжение, подаваемое на усилитель, а следовательно, и на пластину ПY. Ручка потенциометра R10на передней панели осциллографа обозначена “Усиление” или “Плавно”. Аналогичные потенциометры и усилитель стоят перед пластиной ПX.

Рис. 2 – Делитель напряжения

В то время, когда на канал Y подается исследуемое напряжение, на канал X, внутри осциллографа, подается напряжение с генератора развертки. Генератор непрерывной развертки или генератор пилообразного напряжения вырабатывает импульсы напряжения пилообразной формы. График этого напряжения показан на рис. 3а. Напряжение в течение промежутка T линейно увеличивается, а затем почти мгновенно падает до первоначального значения. Подадим такое напряжение на пластину ПX (на канале Y при этом исследуемого напряжения нет) и проследим за движением луча на экране. Поскольку напряжение UX пропорционально времени в течение промежутка T, смещение X (формула 1) тоже пропорционально времени, то есть луч движется по экрану равномерно слева направо (прямой ход). Когда напряжение быстро падает до начального, луч быстро возвращается в исходную точку (обратный ход) и снова начинает равномерное движение вправо.

Рис. 3 – Напряжение пилообразной формы (а), движение луча (б)

С помощью переключателя “Диапазон частот” (или “ВРЕМЯ/ДЕЛ”, или “TIME|DIV”) и ручки “Частота плавно” можно менять частоту (период) пилообразного напряжения. При частотах до 10 Гц заметно перемещение луча на экране, при больших частотах след сливается в сплошную линию.Одновременно с напряжением развертки, поданным на пластину ПX, на вход Y подается периодически изменяющееся напряжение с периодом T, равным периоду развертки. При этом луч будет участвовать в двух взаимно перпендикулярных движениях и вычерчивать на экране траекторию этого движения. Пусть для простоты UYменяется синусоидально, т.е.

. (3)

Тогда луч будет колебаться в вертикальном направлении и при этом равномерно перемещаться в горизонтальном направлении слева направо. Очевидно, траектория луча будет представлять собой синусоиду (рис. 3б). Через период T луч быстро вернется в крайнее левое положение и снова начнет вычерчивать на экране синусоиду. Если, как указывалось, периоды развертки и исследуемого напряжения (в нашем случае синусоидального) равны, то следующая синусоида точно ляжет на первую, и мы увидим на экране неподвижную светящуюся линию. На рис. 3б нанесены стрелки, показывающие направление движения луча.

Удобно проводить предыдущие рассуждения, используя рис. 4а. На рисунке изображен график UY(t), на него наложен график пилообразного напряжения, который делит ось времени на промежутки (t)1=(t)2=(t)3=Tразв, в течение которых происходит полная развертка.

Рис. 4 – Развертка изображения: а) Tразв=Tиссл; б) Tразв=2Tиссл

Луч на экране при каждой развертке вычерчивает ту часть синусоиды, в течение которой происходит развертка. При равенстве периодов Tиссл=Tразв кривые I, II, III одинаковы и при наложении друг на друга совпадают.Если уменьшить частоту развертки ровно вдвое (т.е. увеличить период развертки вдвое), то за увеличенное время развертки луч успеет совершить два полных колебания в вертикальном направлении, и на экране мы увидим картину, изображенную на рис. 4б справа.Если UY изменяется по другому закону, но является периодической функцией от времени, на экране мы увидим график этого напряжения, что и используется при исследовании различных процессов. Если период развертки TX не является целым кратным периода TY изучаемого напряжения, то электронный луч будет начинать движение слева направо каждый раз в различных фазах, и получаемая на экране картина будет представлять наложение нескольких смещенных траекторий. Разобраться в такой картине практически невозможно, и приходится менять период развертки ручкой "Частота плавно" или до тех пор, пока он не станет согласованным с периодом изучаемого напряжения (TX=nTY). Исследовать можно и одиночные импульсы, но при этом применяется несколько более сложная техника (ждущая развертка фотографирования).Итак, устойчивая картина на экране осциллографа наблюдается при совпадении частоты исследуемого напряжения и частоты развертки или в более общем случае, когда периоды Tразв и Tиссл кратны друг другу: Tразв=nTиссл, n – целое число.

Рис. 5 – Принцип образования осциллограммы

Рис. 6 – Фигуры Лиссажу для двух гармонических сигналов с различными соотношениями часто и фаз

1Назначение органов управления, настройки и подключения приведено в таблице 1.Назначение переключателя «АВТО/ЖДУЩ/ТВ». Выбор автоматического режима работы развертки осуществляется установкой переключателя в положение «АВТО» (автоматический).

Таблица 1

Назначение органов управления осциллографа ОСУ-10А

| Органы управления, настройки и подключения | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- |
| Кнопка «СЕТЬ» | Включение прибора | Не нажата |
| Ручка «ЯРКОСТЬ» | Регулировка яркости луча | Среднее |
| Ручка «ФОКУС» | Регулировка фокусировки луча | Среднее |
| Ручка «↕» | Смещение луча на экране по вертикали | Среднее |
| Ручка «↔» | Смещение луча на экране по горизонтали | Среднее |
| Ручка «УРОВЕНЬ» | Регулировка уровня синхронизации развертки | Среднее |
| Переключатель «ВОЛЬТ/ДЕЛ» | Установка коэффициентов отклонения канала Y | «.1» и «V» |
| Переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» | Установка коэффициентов развертки (канал X) | «.5» и «ms» |
| Гнездо →ВХОД Y | Вход канала Y | - |

Продолжение таблицы 1

Назначение органов управления осциллографа ОСУ-10А

| Органы управления, настройки и подключения | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- |
| Гнездо → ВХОД X | Вход канала X | - |
| Ручки «ПЛАВНО» | Плавное изменение коэффициентов отклонения каналов с перекрытием не менее чем в 2,5 раза в каждом положении переключателей «ВОЛЬТ/ДЕЛ» и «ВРЕМЯ/ДЕЛ» | Крайнее левое |
| Переключатель «» | Переключатель режима работы входов усилителя: Переменный сигнал / усилитель заземлен /постоянный сигнал | «» |
| Переключатель «ВНУТР/СЕТЬ/ ВНЕШН» | Развёртка синхронизируется внутренним сигналом (ВНУТР), от сети питания (СЕТЬ) или внешним сигналом (ВНЕШН) | «ВНУТР» |
| «АВТО/ЖДУЩ/ТВ» | АВТО - если нет сигнала синхронизации или он меньше 25 Гц, развертка переходит в автоколебательный режим; ЖДУЩ - развертка запускается только при наличии входного сигнала; ТВ - синхронизация телевизионным строчным сигналом | «АВТО» |
| «+\ – \ X» | Развёртка синхронизируется положительным фронтом сигнала (+), отрицательным фронтом сигнала (–) или осциллограф работает в режиме X-Y (X). | «+» |

Проведение измерений

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставлять статичную точку с высокой яркостью неподвижной на экране в течение больше чем нескольких секунд. В этом месте люминофор экрана может быть поврежден.

Красный вывод кабеля осциллографа следует подсоединять к красной клемме генератора ГЗЧМ, а черный вывод к синей клемме «┴».

Проверка работоспособности осциллографа:

1. Установить в исходное положение органы управления осциллографа согласно таблице 1. Подключить двухпроводный кабель к генератору («генератор звуковой частоты / метроном», ГЗЧМ).

Контрольные вопросы

1. Как при помощи осциллографа измерить напряжение и ток?

2. Как при помощи осциллографа измеряется комплексное сопротивление?

3. Изложите сущность определения частоты методом фигур Лиссажу.

4. При каком соотношении частот удобнее пользоваться методом круговой развертки для определения частоты? Изложите сущность этого метода.

5. Как измеряется угол сдвига фаз методом эллипса?

Лабораторная работа № 8

Измерения уголь сдвига фаз и частоты с помощью электронного осциллографа

Цель работыОзнакомиться с принципом работы, конструкцией, техническими характеристиками и правилами эксплуатации электронного осциллографа. Усвоить методику электрических измерений электронным осциллографом.

Задание

1. Изучить принцип действия, конструкцию и инструкцию по эксплуатации электронного осциллографа.

2. Определить зависимость отклонения луча осциллографа по осям  и  от амплитуды напряжения, приложенного:

а) к вертикальным и горизонтальным пластинам электронно-лучевой трубки- , ,

б) к входам осциллографа  и при всех положениях аттенюатора.

2.3. Измерить:

а) величину тока в цепи,

б) активное, реактивное и комплексное сопротивления,

в) частоту методом круговой развертки с модуляцией луча по яркости,

г) угол сдвига фаз в  и цепях методом эллипса.

2.4. Определить поправки шкалы генератора методом фигур Лиссажу.

2.5. Вычислить амплитудную чувствительность по осям  и :

а) электронно-лучевой трубки -  и ;

б) осциллографа -  и .

2.6. Начертить:

а) зависимость отклонения луча осциллографа по осям  и  от амплитуды напряжения, приложенного к вертикальным и горизонтальным пластинам электронно-лучевой трубки- , , и   к входам ,  осциллографа- ,  при всех положениях аттенюатора;

б) ломаную кривую поправок шкалы звукового генератора.

3. Теоретическая часть

Электронный осциллограф является прибором, позволяющим наблюдать формы кривых переменных напряжений в широком частотном диапазоне.

Кротме того, электронным осциллографом можно производить измерение напряжения, тока, частоты, фазы, длительности импульсов, сопротивления и других электрических величин. Осциллограф может быть использован также для измерения ряда неэлектрических величин.

Важными достоинствами электронно-лучевого осциллографа являются: высокая чувствительность, малое потребление мощности от испытуемого источника напряжения, возможность исследования процессов, частота которых достигает сотен мегагерц и выше, линейная зависимость между отклонением луча и входным напряжением при изменении последнего в определенных пределах.

Учитывая, что отклонение луча на экране соответствует удвоенной амплитуде измеряемого напряжения, амплитудная чувствительность электронно-лучевой трубки  и по осям  и  определится выражениями:

,

(1)

где , - действующие значения напряжений, подаваемых на пластины электронно-лучевойтрубки;

, - отклонения луча на экране трубки.

Чувствительность трубок сравнительно невелика (порядка долей миллиметра на вольт), поэтому для получения достаточного отклонения луча при исследовании малых напряжений требуется их предварительное усиление. При наличии усилителей вводится понятие о чувствительности осциллографа. Величина амплитудной чувствительности осциллографа  и  по осям  и  может быть рассчитана по формулам:

,

,(2)

где , - коэффициенты усиления усилителей вертикального и горизонтального отклонения. Обычно в осциллографах . Это объясняется тем, что на вход осциллографа  подаются малае по величине напряжения. В то же время напряжение генератора развёртки достаточно велико по амплитуде, следовательно, не требуется его значительногоусиления.

Для выбора наилучших условий при наблюдении форм кривых напряжений на экране осциллографа, амплитуды которых меняются в широких пределах, на входе усилителя  включён аттенюатор или ослабитель (реостатно-емкостной делитель напряжения), обеспечивающий ступенчатое ослабление входного напряжения в отношении 1:1, 1:10, 1:100. Кроме этого в усилителях вертикального и горизонтального отклонения предусмотрена возможность плавной регулировки коэффициентов усиления  и , что позволяет установить изображение в пределах экрана. В связи с этим на практике амплитудная чувствительность осциллографа по осям  и  определяется при максимальных  и по формулам:

(при 1:1, 1:10, 1:100),

(3)

Измерение тока с помощью осциллографа производится косвенным методом, поскольку последний позволяет измерять только напряжения. При определении тока используется схема, приведенная на рис.1. Осциллографом измеряется падениенапряжения  на известном образцовом резисторе, включенном в цепь тока . Величина находится из выражения: (4)

Для того, чтобы сопротивление не меняло величину тока в цепи необходимо соблюдать условие: . В противном случае возможны дополнительные погрешности при измерении тока.

ЭО

Рис.1. Схема для измерения тока.

1

2

ЭО

а)

П

б)

ЭО

1

2

П

К

Рис.2. Схемы для измерения активного (а) и комплексного (б) сопротивлений.

В схеме рис.2.а на вход осциллографа  с помощью переключателя П поочередно подаются падения напряжений на сопротивлениях  и . Меняя величину , добиваются равенства отклонений луча на экране в обоих случаях при неизменных положениях всех регулирующих органов осциллографа. Тогда , где - показание магазина сопротивлений, а служит для ограничения тока в цепи.

Измерение комплексных сопротивлений методом сравнения осуществляется с помощью схемы, изображенной на рис.2.б. При замкнутом ключе К переключатель П устанавливается в положение 1. При этом измеряется на экране осциллографа отклонение луча. Затем переключатель П переводится в положение 2 и, изменяя величину , добиваются прежнего отклонения луча. Полученное значение сопротивления магазина  равно модулю измеряемого комплексного сопротивления, т.е.

(5)

Для определения активной- и реактивной- составляющих комплексного сопротивления  производится еще одно измерение при разомкнутом ключе К. В этом случае последовательно с включается добавочное сопротивление , величина которого выбирается после измерения в пределах . Регулируя сопротивление магазина , добиваются равенства отклонения луча на экране для обоих положений переключателя П. Полученное новое значение  сопротивления магазина равно :

(6)

Решая совместно (5) и (6), определяют

; ; ,	 (7)

где - аргумент сопротивления , представляющий угол сдвига фаз между напряжением и током в комплексном сопротивлении .

Измерение частоты синусоидальных напряжений при помощи осциллографа можно производить методом фигур Лиссажу или методом круговой развертки с модуляцией луча по яркости.

Если к пластинам горизонтального и вертикального отклонения подвести два переменных напряжения, то электронный луч вычертит на экране трубки сложную замкнутую кривую, конфигурация которой зависит от соотношения амплитуд, частот и фаз этих напряжений. Фигуры, полученные на экране трубки, называются фигурами кратности или Лиссажу. Вид некоторых фигур Лиссажу при разных соотношениях частот показан на рис.3.

Метод определения частоты по фигурам Лиссажу заключается в сравнении измеряемой частоты с известной частотой эталонного генератора синусоидальных колебаний.

Сдвиг фаз

Отношение частот

1:1

2:2

0

Рис.3. Фигуры Лиссажу, полученные для разных фазовых сдвигов и отношений частот при одинаковых амплитудах двух синусоидальных напряжений.

При этом пользуются схемой, изображенной на рис.4.

~

ЭО

~

Рис.4. Схема для измерения частоты методом Лиссажу.

Любая фигура Лиссажу вписывается в прямоугольник со сторонами, равными удвоенным амплитудам сравниваемых напряжений. Если частоты сравниваемых колебаний относятся как целые числа, то на экране трубки получается неподвижное изображение.

Значение измеряемой частоты определяется по формуле:

, (8)

где - число точек касания с горизонтальной касательнойк фигуре,

- число точек касания с вертикальной касательной к фигуре.

Точность измерения частоты методом фигур Лиссажу может быть очень высокой и определяется стабильностью эталонной частоты. Данный метод используется при измерении частоты, если отношение  не превышает 10.

В связи с высокой точностью измерения частоты методом фигур Лиссажу, последний используется для градуировки и поверки градуировки генераторов синусоидальных колебаний.

При большем отношении частот удобнее пользоваться методом круговой развертки с модуляцией луча по яркости. Схема для измерения частоты по этому методу приведена на рис.5. Напряжение образцовой частоты через фазовращающую - цепочку подводится к пластинам  и . На экране осциллографа появляется эллипс. На модулирующий электрод трубки подается напряжение измеряемой частоты . В результате модуляции светового луча по яркости фигура на экране трубки становится прерывистой. Число светящихся полос  равно отношению: .Измеряемая частота определяется по формуле: .

Рис.5. Схема для измерения частоты

методом круговой развёртки.

Сдвиг фаз между двумя напряжениями одинаковой частоты может быть измерен при помощи осциллографа несколькими способами. В частности, при измерении фазы методом эллипса одно из исследуемых напряжений  подаётся на вход , а другое на вход . В результате на экране получается фигура Лиссажу ввиде эллипса, форма которогозависит от сдвига фаз между этими напряжениями. Определивразмеры эллипса, показанные нарис.7., угол сдвига фазподсчитывается по формуле:

или                                  (10)

Погрешность определения угла  данным способом может достигать  и более.

ЭО

6. Схема для измерения сдвига фаз.Рис.7. Форма эллипса, обусловленная сдвигом   фаз.

4. Описание лабораторной установки

4.1. Лабораторная установка состоит из схем, показанных на рис.8-12.

ЭО

1

2

3Г

ЭО

1

2

3Г

Рис.8а. Схема для определения

чувствительности электронно-лучевой трубки.

Рис.8б. Схема для определения   чувствительности осциллографа.

ЭО

3Г

1

2

Р

Тр

Блок 1

~220В

50Гц

Рис.9. Схема для определения поправок шкалы генератора.

ЭО

~220В

Тр

1

2

3

П

K

Блок 2

Рис.10. Схема для измерения тока, активного и комплексного сопротивлений.

~220В

M

3Г

Тр

P

Блок 3

ЭО

Рис.11. Схема для измерения частоты методом круговой развёртки.

3Г

Блок 4

ЭО

П

1

2

Рис.12. Схема для измерения сдвига фаз в  и  цепях.

В схемах рис.8а и б показаны соединения, при которых определяются зависимости , ,а также чувствительности трубки и осциллографа по вертикальным пластинам. Для нахождения функций , , чувстви-тельностей трубки и осциллографа по горизонтальным пластинам выход генератора 1 присоединяется к клемме .

Схема 9 позволяет находить поправки шкалы генератора ЗГ методом фигур Лиссажу с использованием эталонной частоты, в качестве которой применяется частота 50 Гц сети переменноготока.

Схема рис.10 при включении переключателя П в положение 1 используется для измерения тока, в положении 1 и 2- для измерения активного сопротивления, в положении 1 и 3- для измерения комплексного сопротивления.

Схема рис.12 при включении переключателя П в положение 1 позволяет измерять сдвиг фаз в  цепи, в положении 2- сдвиг фаз в  цепи.

4.2. Электронный осциллограф типа С1-1

4.2.1. Назначение прибора

Осциллограф типа С1-1 позволяет исследовать периодические процессы в электрических цепях и измерять напряжение, ток, сдвиг фаз, частоту и глубину модуляции.

4.2.2. Техническая характеристика

1. Чувствительность усилителя вертикального отклонения – 0,25 .

2. Коэффициент усиления вертикального усилителя не менее 1800.

3. Входное сопротивление вертикального усилителя 2%.

4. Коэффициент ослабления входного аттенюатора 1:1, 1:10, 1:100%.

5. Чувствительность усилителя горизонтального отклонения- 4,5 .

6. Коэффициент усиления горизонтального усилителя- 56.

7. Входное сопротивление горизонтального усилителя- 0,6%.

8. Непрерывная развертка обеспечивается в диапазоне 2-50.

9. Виды синхронизации:

а) внутренняя (исследуемым сигналом),

б) внешняя (внешним сигналом),

в) от сети.

10. Предусмотрена возможность подачи сигнала непосредственнона пластины трубки.

11. Условия эксплуатации- температура , времянепрерывной работы- 8

часов.

4.2.З. Принцип работы прибора

Упрощенная блок-схема прибора изображена на рис.13.

П2

Сеть

Вх.

Вх.

A

УВО

УГО

ГР

Внешн. синхр.

П4

П3

пл.

М

пл.

П1

Рис.13. Упрощенная блок-схема осциллографа С1-1.

Исследуемый сигнал подается на вход . С гнезда вход  сигнал последовательно поступает на декадный аттенюатор А, усилитель вертикального отклонения УВО и через переключатель П1 на вертикально-отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. С помощью переключателя П1 исследуемый сигнал может подаваться непосредственно на пластины, минуя аттенюатор и усилитель. В усилителе имеются регулировки чувствительности и смещения луча по вертикали.

Генератор развертки ГР вырабатывает пилообразное напряжение, осуществляющее равномерное перемещение луча по горизонтали. Собственная частота ГР может регулироваться скачкообразнои плавно.

Для синхронизации частоты генератора может быть использовано напряжение, полученное:

а) с усилителя вертикального отклонения,

б) с гнезда "ВНЕШН. СИНХР." при синхронизации внешним напряжением,

в) от сети.

Напряжение развертки или внешний сигнал с гнезда вход  в зависимости от положения переключателя П3 подается на усилитель горизонтального отклонения УГО. В усилителе имеются регулировки чувствительности и смещения луча по горизонтали. Выходное напряжение УГО поступает на горизонтально-отклоняющие пластины трубки. С помощью переключателя П2, на горизонтально-отклоняющие пластины можно подавать напряжение, минуя усилитель.

В приборе предусмотрена модуляция луча по яркости. Модуляцию луча можно осуществлять от внешнего сигнала, который в этом случае подается на электрод М.

4.2.4. Подготовка к работе

- Включить прибор в сеть тумблером "СЕТЬ" и дать ему прогреться в течение 1-2

минуты. На экране должна появиться горизонтальная световая полоса. Если она отсутствует, то это значит, что луч находится за пределами экрана. Для перемещения луча в пределы экрана служат регуляторы "ОСЬ " и"ОСЬ ".

2. Установить необходимую яркость и четкость луча ручками"ЯРКОСТЬ" и "ФОКУС".

Примечание: Во избежание прогорания экрана не желательно оставлять луч на экране неподвижным.

4.2.5. Работа с прибором

- Исследуемый сигнал додается на вход "". Ручками аттенюатора "ОСЛАБЛЕНИЕ" и регулятором "УСИЛЕНИЕ" на экране трубки устанавливается величина изображения, удобная для исследования.

- Переключателем "ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ" и ручкой "ЧАСТОТА ПЛАВНО" устанавливается такая частота развертки, при которой изображение на экране имеет необходимое число периодов наблюдаемых колебаний.

- Переключателем "СИНХРОНИЗАЦИЯ" выбирается род синхронизации.

- Ручка "АМПЛИТУДА СИНХРОНИЗАЦИИ" вращается до установления неподвижного изображения на экране, при этом может также потребоваться плавная подстройка частоты развертки ручкой "ЧАСТОТА ПЛАВНО".

- Включение на вход  горизонтального усилителя осуществляется установкой переключателя "ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ" в положение “0” или “ВЫКЛ.”.

- Величина сигнала, подаваемого на вход , не должна превышать 25во избежание перегрузки усилителя.

- Для подачи напряжения непосредственно на пластины необходимо: выключить прибор, открыть крышку сзади кожуха, тумблер соответствующей пары пластин переключить в верхнее положение, подключить к пластинам исследуемое напряжение, включить прибор.

Предупреждение! Пластины трубки находятся под высоким потенциалом относительно шасси прибора. На пластины можно подавать напряжение, амплитуда которого лежит в диапазоне  В. Напряжение выше 100 В непосредственно подавать на пластины не рекомендуется, т.к. изображение будет выходить за пределы экрана.

8. Для модуляции луча по яркости необходимо: открыть крышку сзади кожуха, тумблер рода модуляции переключить в нижнее положение, между гнездом "М" и земляной клеммой включать модулирующий сигнал. На время операций по включению внешней модуляции прибор выключить.

5. Порядок выполнения работы

5.1. Собрать схему для определения чувствительности электронно-лучевой трубки (рис.8а.):

а) для определения чувствительности трубки по оси  выход генератора 1 подключить к клемме ;

б) включить напряжение питания осциллографа и звукового генератора. Прогреть приборы в течение 1-2 минут;

в) установить регулятором выхода звукового генератора напряжение, подаваемое на пластины , определить его величину по стрелочному прибору генератора и измерить отклонение луча на экране трубки. Опыт повторить 5 раз при разных напряжениях генератора. Результаты измерений записать в таблицу 1.

Таблица 1.

Определение чувствительности трубки

| № п.п. |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | mm | mm/V | V | mm | mm/V |  |

г) для определения чувствительности трубки по оси выход генератора 1 подключить к клемме и повторить пункт5.1.в.

5.2. Собрать схему для определения чувствительности осциллографа (рис.8.6):

а) для определения чувствительности осциллографа по входу  выход генератора 1 подключить к входу ;

б) установить на осциллографе: ручку "УСИЛЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ"- в крайнее правое положение, ручку " УСИЛЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ"- в крайнее левое положение, переключатель аттенюатора "ОСЛАБЛЕНИЕ"- в положение 1:1, переключатель "ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ"- в положение 0 или ”ВЫКЛ”;

в) переместить вертикальную полосу в центр экрана осциллографа с помощью регуляторов "ОСЬ ", "ОСЬ ";

г) снять зависимости , согласно пункту 5.1.в при коэффициентах ослабления входного аттенюатора 1:1, 1:10, 1:100. Результаты записать в таблицу 2.

Таблица 2.

Определение чувствительностиосциллографа

| № п.п | Положение аттенюатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | mm | mm/V | V | mm | mm/V |
|  | 1:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:100 |  |  |  |  |  |  |

д) для определения чувствительности осциллографа по входу выход генератора 1 подключить к входу ;

е) установить на осциллографе: ручку "УСИЛЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ"- в крайнее левое положение, ручку  "УСИЛЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ"- в крайнее правое положение, переключатель "ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ"- в положение 0 или "ВЫКЛ.";

ж) снять зависимость  повторяя пункты 5.2.в,г. Переключатель аттенюатора "ОСЛАБЛЕНИЕ" находится в любом положении.

5.3. Собрать схему для определения поправок генератора рис.9.:

а) выход генератора 1 подключить ко входу осциллографа  и поставить на осциллографе: ручки "УСИЛЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ", "УСИЛЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ"- в среднее положение, аттенюатор- в положение 1:1. Проверять выполнение пункта 5.2.в;

б) меняя регулятором выхода звукового генератора величину напряжения, подаваемого на вход осциллографа , а потенциометром  величину напряжения, подаваемого на вход , установить изображение в пределах экрана;

в) установить на шкале генератора ЗГ оцифрованное значение частоты равное 50 Гц. Меняя расстройку генератора, добиться неподвижного изображения на экране осциллографа. Результаты измерений записать в таблицу 3. Измерения повторить для других оцифрованных значений частоты генератора,кратных 50 Гц;

г) рассчитать поправки  шкалы генератора.

Таблица 3.

Определение поправокшкалы генератора

| № п.п. |  | Расстройка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |

5.4. Собрать схему для измерения тока и сопротивлений рис.10.

а) установить на осциллографе: аттенюатор- в положение 1:1, ручки "УСИЛЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ"- в крайнее правое положение, "УСИЛЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ"- в крайнее левое положение, переключатель "ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ"- в положение 0 или "БЫКЛ." Проверить выполнение пункта 5.2в.;

6) для измерения тока поставить переключатель П в положение 1. Меняя , установить отклонение луча в пределах экрана. Измерить отклонение луча на экране осциллографа. Данные измерений и значение сопротивления  записать в таблицу 4.

Таблица 4.

Измерение тока и сопротивлений

| № п.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm/mV |  | A |  |  |  |  |  | C |

в) для измерения активного сопротивления переключатель П поставить в положение 2 и заметить отклонение луча на экране осциллографа. Поставить переключатель П в положение 1 и, менял сопротивление магазина , добиться прежнего отклонения луча на экране осциллографа. Значение магазина записать в таблицу 4 в графу ;

г) для измерения комплексного сопротивления и его составляющих переключатель П поставить в положение 3, ключ К замкнуть. Заметить отклонение луча на экране осциллографа. Установить П в положение 1 и меняя сопротивление магазина добиться прежнего отклонения луча. Значение магазина  записать в таблицу 4 в графу . Опыт повторить при разомкнутом ключе К и результат записать в графу .

5.5. Собрать схему для измерения частоты методом круговойразвертки рис.11:

а) изменяя частоту генератора ЗГ, добиться неподвижного изображения на экране осциллографа. Подсчитать число светящихся полосок    на экране осциллографа. Данные измерений и значение частоты генератора ЗГ записать в таблицу 5.

Таблица 5.

Определение частоты и сдвига фаз

| № п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. Собрать схему для измерения сдвига фаз в  и  цепях рис.12:

а) повторить пункт 5.З.а;

б) поставить переключатель П в положение 1, зарисовать осциллограмму на кальку; измерить параметры эллипса и записать их в таблицу 5;

в) опыт повторить при установке переключателя П в положение 2.

Контрольные вопросы

1.Что такое электронный осциллограф и для каких целей он применяется?

2. Каковы основные достоинства электронных осциллографов?

3. Объясните устройство электронно-лучевой трубки осциллографа.

4. Что называют чувствительностью электронно-лучевой трубки?

5. Что называется чувствительностью электронного осциллографа?

6. Какие два основных режима осциллографа вы знаете?

РАЗРАБОТКА И КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА ПО ПРЕДМЕТУ

3.1. Разработка рейтинга

| № | Виды контроля | Кол-во | Кол. и балл | Общ.балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ (35% = 35бaлл) |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение практических заданий | 6 | 2х6 | 12 |
| 1.2. | Выполнение лабораторных заданий | 4 | 1х8 | 8 |
| 1.3. | Самостоятельная работа - (Реферат) | 2 | 7+8 | 15 |
| II. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ(35% =35бaлл) |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 – промежуточный контроль, письменная работа (2 вопроса) | 1 | 6х2 | 12 |
| 2.2 | 2 – промежуточный контроль, письменная работа (2 вопроса) | 1 | 6х2 | 12 |
| 2.3 | Самостоятельная работа – (задаётся как третый вопрос к промежуточного контроля) | 2 | 5+6 | 11 |
| Общие баллы – ОБ:(ТК+ПК) |  |  |  | 70 |
| III.ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ(30 % =30бaлл) |  |  |  |  |
| 3.1. | Итоговый контроль (3 вопроса) | 1 | 10х3 | 30 |
| ВСЕГО |  |  |  | 100 |

3.2. Критерии оценки

1.1. Студент выполнен полные практических заданий поставляется 1.7 - 2 баллы, студент выполнен полные практических заданий по уровень отвечающие на вопросы поставляется 1,3 - 1,7баллы, если выполнен неполный практических заданий, по уровням поставляется 1,1 - 1,3 баллы. Тема практических работ следующие:

- Определение степень автоматизации технологического процесса

- Параметрический синтез технологического процесса

- Состав функциональная схема и выбор комплексов технических средств

- Состав принципиальная электрическая схема и выбор их элементов

- Состав схемы электроснабжение; запасирование

- Состав пневмоснабжающие схемы

- Состав приципиальные пневматические схемы и выбор их элементов

- Монтаж щитов и пультов средств автоматики

- Состав схемы размещения приборов и проводов

- Предварительные вычисления монтажные параметры выпрямителья с помощью компьютера

- Выбор образцовые приборы предварительные монтажные работы

- Решение примеры и задачи по обеспечение нормальные работы средств измерение температуры

1.2. Студент выполнен полные лабораторных заданий поставляется 0.8 - 1. баллы, студент выполнен полные лабораторных заданий по уровень отвечающие на вопросы поставляется 0,8 – 0,6баллы, если выполнен неполный лабораторных заданий, по уровням поставляется 0,6 – 0,5 баллы. Тема лабораторных работ следующие:

- Измерение температура и типическая монтаж средств автоматизации и изучение наладка

- Измерение расхода и типическая монтаж средств автоматизации и изучение наладка

- Измерение уровня и типическая монтаж средств автоматизации и изучение наладка

- Измерение давления и типическая монтаж средств автоматизации и изучение наладка

1.3. * Самостоятельной работы по текущему контролю студента - подготовить документы по следующих тем:

- Абстрактная тема полностью открыта, непосредственный результат творческого мышления – 5,5 - 7 баллов.

- тема была раскрыта, но вывод – 5,5 - 4, балла.

- отражает суть предмета, но есть некоторые недостатки – 3,5 - 4 балла.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ

(Лекции, лаборатории, практические занятие)

Наименование предмета: Методы и средства измерения

Факультет: 		Энерго-механический

Курс_________семестр_____группа _______________________________________

Лекция читает _______________Кадыров Ё. Б._______________________________

Проведение практические занятие___Бобоев А.А____________________________

| № | Виды занятий | Тема и краткое содержание | Информация о выполненье работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отве дено | Число | Кол. час. | Подпись |
|  | Лекция | Введение в предмет «Методы и приборы электро измерений» | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Общие информации о электро измерений | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Типы и методы электро измерений | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Ошибки измерений и оценивать | 4 |  |  |  |
|  | Лекция | Общая информация о электро измерительных приборах | 4 |  |  |  |
|  | Лекция | Аналоговые электро измерительные приборы | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Выпрямительные приборы | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Электронные приборы | 4 |  |  |  |
|  | Лекция | Измерение параметров электрических цепей | 4 |  |  |  |
|  | Лекция | Измерение электрических величин компенсационном методом | 2 |  |  |  |
|  | Лекция | Числовые измерительные приборы и измерение разных величин | 4 |  |  |  |
|  | Лекция | Электронные осциллографы | 2 |  |  |  |

Подпись преподавателя ________________________________

Заведующая кафедра ___________________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ

(Лекции, лаборатории, практические занятие)

Наименование предмета: Методы и средства измерения

Факультет: 		Энерго-механический

Курс_________семестр_____группа _______________________________________

Лекция читает _______________Кадыров Ё. Б._______________________________

Проведение практические занятие___Бобоев А.А____________________________

| № | Виды занятий | Тема и краткое содержание | Информация о выполненье работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отве дено | Число | Кол. час. | Подпись |
| 7-семестра |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Практика | Изучение метрологические свойства элктро измерительных приборов.Ошибки измерения. Изучения закономерности распределения случайных ошибок. Посредственное обработка и вычисление результатов измерения. | 4 |  |  |  |
| 2 | Практика | Вероятная оценка точности измерения. Изучения методов мумещения и вычисления ошибок | 2 |  |  |  |
| 3 | Практика | Масштабные преобразователи, их использования, Решения задачи | 2 |  |  |  |
| 4 | Практика | Изучение методы регистрации: с помощью магнита, с помощью электронной излучений. | 4 |  |  |  |
| 5 | Практика | Основные части цифровых измерительных приборов, их работа и методы | 2 |  |  |  |
| 6 | Практика | Появления разных дуг в экранах электронного осциллографа и их практические цели | 4 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 18 |  |  |  |
| 1 | Лабор-я | Проверить измерительные приборы разных системах, определения ошибки | 2 |  |  |  |
| 2 | Лабор-я | Обработка результатов измерения | 2 |  |  |  |
| 3 | Лабор-я | Измерения энергии в однофазных электрических цепях | 2 |  |  |  |
| 4 | Лабор | Измерения с помощью мостовые схемы. Измерения сопротивления с помощью постоянного моста | 2 |  |  |  |
| 5 | Лабор | Измерения методом компенсации разных величин и обработка результатов | 2 |  |  |  |
| 6 | Лабор | Проверить статические характеристики автоматического моста | 2 |  |  |  |
| 7 | Лабор | Образовать и наблюдать кривую линии выпрямленного напряжения в экране электронного осциллографа | 2 |  |  |  |
| 8 | Лабор | Измерения уголь сдвига фаз и частоты с помощью электронного осциллографа | 4 |  |  |  |

Подпись преподавателя ________________________________

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Тесты

по предмету

«Методы и средства измерения»

НАВОИ 201_

1.Предметом метрологии и стандартизации являются:

а) Обеспечение единства измерений.

б) Обеспечение единства применяемых материалов.

в) Замена эталонов.

г) Обработка методов анализа измерений.

2.Физическая величина - это

а) Свойство проводника, характеризующее его способность препятствовать прохождению электрического тока.

б) Характеристика свойств источника тока.

в) Одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого из них.

г) Свойства пассивного элемента электрической цепи.

3.Однократное измерение:

а) Измерение, выполняемое один раз.

б) Измерение, выполняемо не один раз.

в) Измерение, в результате имеющее одно значение.

г) Измерение, в результате имеющее много значений

4.Абсолютное измерение:

а) Измерение отношение величины к одноименной величине, играющий роль единицы, ее измерение и изменение величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную.

б) Измерение изменяющейся по размеру физической величины.

в) Измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и использовании значений физических констант

5.Динамическое измерение

а) Измерение, выполненное один раз.

б) Измерение изменяющейся по размеру физической величины.

в) Измерение физической величины, принимаемую в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

г) Ряд измерений, какой- либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях

6.Область измерений:

а) Часть вида измерений, выделяющаяся особенностями измерений однородной величины (по диапазону, по размеру величины и др.)

б) Информация о значениях физических величин.

в) Совокупность измерений физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.

7.Измерительная задача:

а) Задача, заключающаяся в определении физической величины путем её измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

б) Задача, ставящая измерение основной целью деятельности.

в) Задача, заключающаяся в определении используемых средств и методов при измерени

8.Средство измерений:

а) Средство измерений той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

б) Средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений.

в) Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени

9.Погрешность результата измерений:

а) отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

б) отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины под действием прибора.

в) отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины обусловленная индивидуальными особенностями оператора.

10.Погрешность метода:

а) составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешностей применяемых средств измерений. б) это составляющая погрешности измерения, происходящая от недостаточно точного отсчитывания показаний средств измерений.

в) это составляющая погрешности измерения, происходящая от несовершенства метода измерений.

11.По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на (?) класса

а) Два

б) Три

в) Четыре

12.В зависимости от типа, применяемых измерительных средств, различают (?) метода:

а) Два

б) Три

в) Четыре

13.Мера это

а) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера

б) Численное значение измеренной величины

в) Ограничение при измерении физической величины

14.Эталон единицы:

а) предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам. Он не всегда является физической копией государственного эталона.

б) применяют для передачи размера единицы образцовым средствам измерений высшей точности, а в отдельных случаях — наиболее точным средствам измерений.

в) средство измерений (или комплекс средств), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона

15.Измерение длины детали при нормальной температуре:

а) Статическое измерение

б) Динамическое измерение

в) Абсолютное измерение

16.Единицей измерения температуры не является:

а) Фаренгейт б) Цельсий в) Кельвин г) Тесла д) Нет верного варианта ответа

17.Один и тот же преобразователь можно использовать для:

а) измерения различных неэлектрических величин

б) измерения схожих неэлектрических величин

в) измерения различных электрических величин

18.Часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин:

а) Вид измерений

б) Подвид измерений

в) Объект измерений

19.Средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

20.Средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

21.По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на (?) класса

а) Два

б) Три

в) Четыре

22.Погрешность метода:

а) составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешностей применяемых средств измерений. б) это составляющая погрешности измерения, происходящая от недостаточно точного отсчитывания показаний средств измерений.

в) это составляющая погрешности измерения, происходящая от несовершенства метода измерений.

23.По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на (?) класса

а) Два

б) Три

в) Четыре

24.В зависимости от типа, применяемых измерительных средств, различают (?) метода:

а) Два

б) Три

в) Четыре

25.Мера это

а) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера

б) Численное значение измеренной величины

в) Ограничение при измерении физической величины

26.Часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин:

а) Вид измерений

б) Подвид измерений

в) Объект измерений

27.Средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

28.Средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

29.Физическая величина - это

а) Свойство проводника, характеризующее его способность препятствовать прохождению электрического тока.

б) Характеристика свойств источника тока.

в) Одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого из них.

г) Свойства пассивного элемента электрической цепи.

30.Однократное измерение:

а) Измерение, выполняемое один раз.

б) Измерение, выполняемо не один раз.

в) Измерение, в результате имеющее одно значение.

г) Измерение, в результате имеющее много значений

31.Абсолютное измерение:

а) Измерение отношение величины к одноименной величине, играющий роль единицы, ее измерение и изменение величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную.

б) Измерение изменяющейся по размеру физической величины.

в) Измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и использовании значений физических констант

32.Динамическое измерение

а) Измерение, выполненное один раз.

б) Измерение изменяющейся по размеру физической величины.

в) Измерение физической величины, принимаемую в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

33.Средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

34.Средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной:

а) Вспомогательное средство измерений

б) Стандартизированное средство измерений

в) Нестандартизиованное средство измерений

35.По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на (?) класса

а) Два

б) Три

в) Четыре

36.По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на (?) класса а) Два

б) Три

в) Четыре

37.В зависимости от типа, применяемых измерительных средств, различают (?) метода:

а) Два

б) Три

в) Четыре

38.Мера это

а) средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера

б) Численное значение измеренной величины

в) Ограничение при измерении физической величины

39.Предметом метрологии и стандартизации являются:

а) Обеспечение единства измерений.

б) Обеспечение единства применяемых материалов.

в) Замена эталонов.

г) Обработка методов анализа измерений.

40.Физическая величина - это

а) Свойство проводника, характеризующее его способность препятствовать прохождению электрического тока.

б) Характеристика свойств источника тока.

в) Одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого из них.

г) Свойства пассивного элемента электрической цепи.

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1. Входной контроль

Входной контроль знаний студентов проводится на первом практическом занятии. На нем проводится контроль остаточных знаний по дисциплинам, изученным ранее и необходимом для освоения данной дисциплины. Контроль проводится в виде письменной работы с ответами на 10 вопросов по физике, физическим основам измерений и эталонам, теоретически основам электротехники, электронике и метрологии.

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Параметры и характеристики датчиков;

- Назначение измерительных коммутаторов;

- Виды нормирующих преобразователей;

- Особенности последовательных структур аналогового ввода;

- Особенности параллельных структур аналогового ввода;

- Назначение измерительных интерфейсов;

- Способы обмена данными в АС.

С целью проверки усвоения учебного материала дисциплины проводится текущий контроль для выявления уровня и оценки знаний студентов, накопленных на конкретном этапе обучения.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется на основе Рейтинг плана деканата по результатам выполнения лабораторных работ, практических (семинарских) занятий в следующих формах:

-контрольных точек, проводимых преподавателем в виде устного опроса, прослушивания ответа и оценки каждого студента;

- письменного ответа студента на предложенный преподавателем индивидуальный вопрос с последующей оценкой его правильности и полноты;

- тестового опроса для выявления усвоения материала по окончании прослушивания конкретной темы дисциплины;

- проверки этапов выполнения курсового проекта.

Тестовые задания для текущего контроля по дисциплине приводятся.

ВАРИАНТЫ ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вопросы текущего контроля (примеры):

- Перечислите особенности моделирования аналоговых схем в системах MATLAB, OrCAD.

- C помощью каких функций можно редуцировать TF – модель?

- В каком приложении MATLAB можно создать модели электронных схем.

- C помощью какой функции можно просмотреть полные характеристики модели?

- В чем отличие стандартов RS-232 от RS-485?

- Назначение и особенности параллельного интерфейса ИРПР-М (Centronics)?

- Приведите временные диаграммы режима квитирования в Centronics.

- Перечислите порты адаптера параллельной связи.

- Какие функции предоставляет BIOS для поддержки параллельного интерфейса?

- В чем отличие режимов ЕРР и ЕСР?

- Каким образом обнаруживаются ошибки в Centronics?

- Приведите схему алгоритма и аппаратной реализации передачи двухбайтового числа.

- Опишите состав шин магистрали приборного интерфейса GPIB (КОП).

- Перечислите типы устройств, подключаемых к магистрали, и функции контроллера.

- Перечислите классы сообщений, передаваемых по КОП.

- Чем отличается командное сообщение от сообщения о состоянии устройства?

- Каким образом кодируются команды?

- Какие функции выполняет устройство, подключенное к магистрали КОП?

- Какие способы идентификации устройств, нуждающихся в обслуживании, существуют в КОП?

- Какие интерфейсные функции могут потребоваться для подключения через КОП цифрового мультиметра?

Тестовые задания «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ»(для текущей и промежуточной аттестации студентов)

1. Электрический сигнал и его формы. Перечень контролируемых учебных элементов. Студент должен знать: виды электрических сигналов, их параметры, виды модуляции.

МВ. Задание №2. Для вольтметров нормируют:

- пределы доверительной погрешности.

- предел допускаемой основной погрешности и соответствующие нормальные условия;

- пределы суммарной погрешности результата измерения;

- пределы допускаемых дополнительных погрешностей;

- пределы допускаемой вариации показаний и невозвращения указателя к нулевой отметке;

3. Цифровые измерительные приборы (ЦИП). Перечень контролируемых учебных элементов. Студент должен знать: принцип действия и основные узлы ЦИП, системы счисления, основные характеристики, достоинства и недостатки.

ВО. Задание №1. Какой метод преобразования значений непрерывных измеряемых величин в коды обладает наибольшим быстродействием:

- Метод последовательного счета.

- Метод последовательного приближения.

- Метод считывания.

- Метод интегрирования.

МВ. Задание №2. Цифровой измерительный прибор включает в себя два обязательных функциональных узла:

- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- цифровое отсчетное устройство;

- Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП);

- Интегральные микросхемы

УС. Задание №4. Принцип действия ЦСИ определяется принципом действия его квантователя. А) Время – импульсное ЦСИ имеет …;

Б) Частотно-импульсное ЦСИ имеет …;

В) Кодо-импульсное (или поразрядного уравновешивателя) ЦСИ содержит….

1. Квантоватль частоты;

2. Квантователь постоянного ока или напряжения.

3. Квантователь интервала времени.

КО. Задание №5. В любом ЦСИ предусмотрено определенное количество десятичных разрядов, каждый из которых реализует возможные состояния входного сигнала, соответствующие цифрам от 0 до 9. Тогда максимальное число кодов, которое может индицироваться на ОУ, при трех разрядах составляет…

- 999; 2) 9999; 3) 900; 4) 998.

4. Измерительно-информационные системы (ИИС) и измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). Перечень контролируемых учебных элементов. Студент должен знать: назначение, классификацию и требования, предъявляемые к ИИС, ИВК и их элементам.

МВ. Задание №2. Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) бывают …

- Универсальные;

- Проблемно-ориентированные

- Уникальные.

- Программные.

- Унифицированные.

УП. Задание №3. Установите последовательность передачи информации в обобщенной структурной схеме ИИС (измерительная информационная система):

- Объект.

- Устройство обработки информации.

- Устройство измерения.

- Устройство хранения информации.

- Устройство представления информации.

- Устройство управления.

- Устройство воздействия на объект

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Оператор

Или ЭВМ

УС. Задание №4. К основным видам вычислительных средств, выполненных на базе микропроцессоров относятся: собственно микропроцессор (1), микропроцессорный модуль (2) и микроЭВМ (3). Установите соответствие:

А) функционально законченное и выполненное на одной плате изделие, включающее в себе БИСы (большие интегральные схемы) с МП (микропроцессор), ОЗУ (оперативное запоминающее устройство), ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), интерфейс внешних устройств, а также генератор тактовых импульсов (ГТИ). Он может выполнять функции устройства управления (контроллера) при встраивании его в микропроцессорную систему;

Б)   конструктивно завершенное автономное цифровое вычислительное устройство, выполненное на основе микропроцессорных модулей и включающее в себя источник питания, устройство ввода-вывода, пульт управления и комплект программного обеспечения;

В) одна или несколько БИС, реализующих функции арифметико-логического устройства (АЛУ), внутренних регистров (Рr), устройства управления (УУ); внутренний интерфейс обеспечивает связь перечисленных устройств между собой.

КО. Задание №5.

В токовых телеизмерительных системах информативным параметром является значение постоянного тока…

- 0 – 5 мА; 2. 0 – 10 мА; 3.- 5мА; 4. – 10 мА.

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется по результатам по результатам выполнения лабораторных работ, практических (семинарских) занятий и сдачи зачета в 5 семестре.

Образцы билетов для зачета

Билет 1

1. Понятие об автоматизации измерений, контроля и испытаний. Примеры автоматизированных и неавтоматизированных измерений.

2.Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений.

3. Классификация ИИС. Виды ИИС. Компоненты ИИС и их взаимосвязь.

Билет 2

1.Понятие об измерительных системах. Информационно-измерительные системы (ИИС).

2. Интерфейс между техническим процессом и системой измерения.

3. Основы теории суммирования погрешностей.

Билет 3

- Классификация ИИС. Виды ИИС. Компоненты ИИС и их взаимосвязь.

2. Общая структура измерительной системы с ЭВМ.

3. Нормирование динамических характеристик средств измерений.

Билет 4

1.Понятие об измерительных системах. Информационно-измерительные системы (ИИС).

2. Интерфейс между техническим процессом и системой измерения.

3. Основы теории суммирования погрешностей.

Вопросы к зачету

- Понятие об автоматизации измерений, контроля и испытаний. Примеры автоматизированных и неавтоматизированных измерений.

- Цели и задачи автоматизации измерений, контроля и испытаний. Роль вычислительной техники в  автоматизации измерений, контроля и испытаний.

- Понятие об измерительных системах. Информационно-измерительные системы (ИИС).

- Классификация ИИС. Виды ИИС. Компоненты ИИС и их взаимосвязь.

- Общая структура измерительной системы с ЭВМ.

- Интерфейс между техническим процессом и системой измерения.

- Источники погрешностей. Классификация погрешностей.

- Описание погрешностей: случайная погрешность отдельного измерения, случайная погрешность среднего значения, систематическая погрешность, градуировка.

- Распространение погрешностей: систематические погрешности, случайные погрешности. Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей.

- Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений. Метрологические характеристики,предназначенные для определения результатов измерений.

- Метрологические характеристики погрешностей средств измерений. Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам.

•	Нормирование динамических характеристик средств измерений.

- Комплексы нормируемых метрологических характеристик средств измерений.

- Основы теории суммирования погрешностей.

- Суммирование систематических погрешностей.

- Суммирование случайных погрешностей.

- Расчет погрешностей средств измерений по нормированным метрологическим характеристикам.

- Классы точности средств измерений.

Итоговый контроль по дисциплине производится  по результатам по результатам выполнения лабораторных работ, практических занятий и сдачи экзамена.

Экзамен проводится по билетам, в которых приводятся два вопроса основного материала из списка, прилагаемых для итогового контроля. Вопросы к экзамену приводятся ниже.

Образцы билетов для экзамена

Билет 1

1. Способы цифрового кодирования: прямое двоичное кодирование, трехуровневое кодирование, манчестерское кодирование.

2.Понятия об интеллектуальных датчиках и виртуальных приборах.

………………………………………………………………………………………

Билет 2

1.Интерфейсы персонального компьютера: системная магистраль ISA, интерфейс Centronics, интерфейс RS-232, интерфейс PCI, интерфейс USB.

2. Примеры автоматизации различных видов контроля.

………………………………………………………………………………..

Билет 3

1.Основы обработки измерительной информации: достоверность исходных данных, масштабирование  и линеаризация,  усреднение, калибровка и компенсация дрейфа.

2. Управление доступом к среде. Межсетевые устройства.

Вопросы к итоговому контролю - экзамену

Для проведения экзамена формируются варианты билетов, содержащих по два вопроса из перечисленных ниже.

- Состав и функции АИКИ. Виды обеспечения АИКИ согласно ГОСТ 34.003-90.

- Архитектура автономной и распределенной АИКИ. Примеры применения АИКИ.

- Сопряжение датчиков с системой. Структурные схемы ввода аналоговых сигналов.

- Методы аппроксимации градуировочной характеристики датчика.

- Алгоритм линеаризации и масштабирования данных.

- Измерительные коммутаторы, типы, параметры коммутаторов. Погрешность коммутатора.

- Многоканальный сбор данных. Устройства выборки-хранения. Опрос каналов.

- Фильтрация сигналов в измерительном канале. Простейшие аналоговые фильтры низкой и высокой частоты.

- Нормализующие преобразователи. Схемотехника, параметры, методика расчета.

- Определение разрядности и быстродействия АЦП.

- Контроль достоверности информации.

- Типы интерфейсов автономной АИКИ. Требования к совместимости элементов АИКИ. Организация передачи данных во времени.

- Принципы обмена данными по магистральному интерфейсу. Физическая реализация интерфейсных шин. Обеспечение помехоустойчивости передачи данных.

- Стандартный интерфейс GPIB. Общая характеристика интерфейса, структура и назначение шин и линий. Сигналы интерфейса. Сообщения интерфейса.

- Функциональная организация GPIB. Протоколы источника и приемника для одного байта. Адресация. Передача многобайтного сообщения. Последовательный опрос.

- Физическая и программная реализация GPIB. Драйверы приборов.

- Стандарты RS-232 и RS-485.

- Параллельный интерфейс. Инициализация адаптера параллельной связи.

- Способы передачи информации по параллельному интерфейсу.

- Модули и шины VME.

- Физическая реализация VME/VXI.

- Алгоритмы обработки информации в АИКИ. Опрос датчиков. Определение оценки значения входной величины.

- Суммирование погрешностей.

- Способы повышения точности измерений. Усреднение результатов измерений.

- Особенности автоматизации средств неразрушающего контроля.

- Особенности автоматизации испытаний.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентовсостоит в проработке лекционного материала, подготовке к лабораторным работам и практическим (семинарским) занятиям и курсовому проектированию. Она составляет 54 часа и включает:

- проработку лекционного материала и подготовку к практическим (семинарским занятиям) (24 ч.);

- подготовку к лабораторным работам (6 ч.)

- изучение тем (вопросов), выделенных для самостоятельной проработки студентами (работа в библиотеке и интернете по поиску материалов по современным датчикам и средствам измерений).

Расчетно-графическая работа

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) | Номер темы | Конкретная цель выполнения работы | Объем заданий | Время дополн. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет погрешности канала измерительной системы | 8 |  |  |  |
| 2 | Расчет погрешностей средств по нормированным метрологическим характеристикам |  |  |  |  |

Методические указания к расчетно-графической  работе студента

Введение

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои знания по основным разделам курса «Автоматизация измерений, контроля испытаний» путём поиска и анализа передовых достижений в указанных разделах дисциплин и вместе с тем овладеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по вопросам   метрологии, стандартизации и сертификации.

Настоящие методические указания к расчетно-графической работе содержат всю необходимую информацию для выполнения расчетно-графической работы и оформления по ней отчета.

- Объём самостоятельной работы

Отчёт  должен содержать прядка 20 – 30 страниц и включать следующие разделы:

- Титульный лист.

- Календарный план выполнения расчетно-графической  работы

- Аннотация.

- Оглавление.

- Постановка задачи на проведение исследования.

- Краткий обзор литературных источников (в т.ч. периодических и Интернет).

- Анализ состояния по каждому разделу.

- Основные результаты и выводы по каждому этапу выполненной расчетно-графической работы.

- Список использованной литературы.

- Приложения.

- Методические указания по оформлению работы

Отчёт оформляется на бумажном носителе и в электронном виде с соблюдением всех требований ЕСКД к оформлению текстовых документов. Чертежи и рисунки располагаются в тексте отчёта непосредственно после ссылки на них.

Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 2 настоящих методических указаний.

Оформление самостоятельных  работ следует проводить при соблюдении единого свода правил.

1. Работа выполняется на компьютере в текстовом редакторе. Допускается и рукописное исполнение. Обязательно оформляется титульный лист, утвержденный Ректором университета (для кафедры) [   ].

1.1. Оформление текста:

- размер бумаги А4;

- поля: 30 мм – левое; 10 мм – правое; 20 мм – верхнее и нижнее по ГОСТ Р 6. 30 – 2003 [ 1 ];

- колонтитулы – 1.25 см; шрифт  TimesNewRoman (основной текст), размер 14;

- межстрочное расстояние – одинарное;

- красная строка – 1.5 см;

- автоперенос.

1.1.1. Требования к рисункам:

- толщина линий не менее 1 пункта;

- рисунки черно-белые;

- размер шрифта текста на рисунках – не менее 12.

1.1.2. Требования к формулам:

- обычный символ 14;

- крупный индекс 9;

- мелкий индекс 7;

- крупный символ 12.

Нумерация страниц текста работы сквозная, номер проставляется в середине верхнего поля места без точек и тире арабскими цифрами по ГОСТ Р 6. 30 -

1.2. Оформление таблиц – по ГОСТ 7.32 – 2001 и приложению А.

Оформление приложений – по ГОСТ 7.32 -2001

1.3. Материал, дополняющий текст расчетно-графической работы, следующий большой  текст допускается приводить в приложениях (графический материал,  таблицы большого формата, описания приборов,  библиографический список). Приложения оформляются как продолжение текста, соблюдая сквозную нумерацию страниц.

1.4.  Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещенные в отчете, должны соответствовать требованиям национальных стандартов ЕСКД (единой системы конструкторской документации):

Обозначения условные графические в электрических схемах – по ГОСТ 2.755 – 87

Выполнение диаграмм (графики, схемы) по Р – 50-77-88

Обозначения условные в схемах автоматизации по ГОСТ 21.404-85

# Термины

Очень важным фактором правильного понимания дисциплины и науки метрология служат использующиеся в ней термины и понятия. Надо сказать, что, их правильная формулировка и толкование имеют первостепенное значение, так как восприятие каждого человека индивидуально и многие, даже общепринятые термины, понятия и определения он трактует по—своему, используя свой жизненный опыт и следуя своим инстинктам, своему жизненному кредо. А для метрологии очень важно толковать термины однозначно для всех, поскольку такой подход дает возможность оптимально и целиком понимать какое—либо жизненное явление. Для этого был создан специальный стандарт на терминологию, утвержденный на государственном уровне. Поскольку Россия на сегодняшний момент воспринимает себя частью мировой экономической системы, постоянно идет работа над унификацией терминов и понятий, создается международный стандарт. Это, безусловно, помогает облегчить процесс взаимовыгодного сотрудничества с высокоразвитыми зарубежными странами и партнерами. Итак, в метро логии используются следующие величины и их определения:

1) физическая величина, представляющая собой общее свойство в отношении качества большого количества физических объектов, но индивидуальное для каждого в смысле количественного выражения;

2) единица физической величины, что подразумевает под собой физическую величину, которой по условию присвоено числовое значение, равное единице;

3) измерение физических величин, под которым имеется в виду количественная и качественная оценка физического объекта с помощью средств измерения;

4) средство измерения, представляющее собой техническое средство, имеющее нормированные метрологические характеристики. К ним относятся измерительный прибор, мера, измерительная система, измерительный преобразователь, совокупность измерительных систем;

5) измерительный прибор представляет собой средство измерений, вырабатывающее информационный сигнал в такой форме, которая была бы понятна для непосредственного восприятия наблюдателем;

6) мера – также средство измерений, воспроизводящее физическую величину заданного размера. Например, если прибор аттестован как средство измерений, его шкала с оцифрованными отметками является мерой;

7) измерительная система, воспринимаемая как совокупность средств измерений, которые соединяются друг с другом посредством каналов передачи информации для выполнения одной или нескольких функций;

8) измерительный преобразователь – также средство измерений, которое производит информационный измерительный сигнал в форме, удобной для хранения, просмотра и трансляции по каналам связи, но не доступной для непосредственного восприятия;

9) принцип измерений как совокупность физических явлений, на которых базируются измерения;

10) метод измерений как совокупность приемов и принципов использования технических средств измерений;

11) методика измерений как совокупность методов и правил, разработанных метрологическими научно—исследовательскими организациями, утвержденных в законодательном порядке;

12) погрешность измерений, представляющую собой незначительное различие между истинными значениями физической величины и значениями, полученными в результате измерения;

13) основная единица измерения, понимаемая как единица измерения, имеющая эталон, который официально утвержден;

14) производная единица как единица измерения, связанная с основными единицами на основе математических моделей через энергетические соотношения, не имеющая эталона;

15) эталон, который имеет предназначение для хранения и воспроизведения единицы физической величины, для трансляции ее габаритных параметров нижестоящим по поверочной схеме средствам измерения. Существует понятие «первичный эталон», под которым понимается средство измерений, обладающее наивысшей в стране точностью. Есть понятие «эталон сравнений», трактуемое как средство для связи эталонов межгосударственных служб. И есть понятие «эталон—копия» как средство измерений для передачи размеров единиц образцовым средствам;

16) образцовое средство, под которым понимается средство измерений, предназначенное только для трансляции габаритов единиц рабочим средствам измерений;

17) рабочее средство, понимаемое как «средство измерений для оценки физического явления»;

18) точность измерений, трактуемая как числовое значение физической величины, обратное погрешности, определяет классификацию образцовых средств измерений. По показателю точности измерений средства измерения можно разделить на:

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛОССАРИЙ

Международныйсловарьпозаконодательнойметрологии (VIML) Internationalvocabularyoflegalmetrology (VIML)

Введение

История этого издания Международного словаря терминов по законодательной метрологии (VIML) демонстрирует взаимосвязь между различными областями метрологии и важность гармонизированной терминологии в метрологии.

Работы по гармонизации терминологии, используемой в области законодательной метрологии, были начаты МОЗМ в 1961 г. по инициативе проф. Яна Обальски, который сыграл ведущую роль в подготовке первого издания Словаря по законодательной метрологии(VML). Работы были санкционированы 3 -й Международной конференцией по законодательной метрологии в 1968 г., словарь опубликован в 1969 г. Первое издание было позднее дополнено двумя приложениями, утвержденными 4-й и 5-й Международными конференциями по законодательной метрологии в 1972 и 1976 гг., соответственно.

Второе издание VML, которое включило первую версию от 1969 г. и оба дополнения, было опубликовано в 1978 г. в виде двуязычной франко-английской версии.

Потребность во всемирной гармонизации метрологической терминологии выявила общие концепции, которые формируют базовую терминологию, общую для различных технических дисциплин. Семь международных организаций (МБМВ, МЭК, МФКХ - Международная Федерация клинической химии, ИСО, ИЮПАК - Международный союз теоретической и прикладной химии, ИЮПАП - Международный союз теоретической и прикладной физики и МОЗМ) совместно подготовили Международный словарь основных и общих терминов в метрологии (VIM), для которого версия VML1978 г. использовалась как один из основных источников. Первое издание VIMбыло опубликовано в 1984 г. Второе издание Международного словаря основных и общих понятия метрологии (VIM) увидело свет в 1993г.

Важностьмеждународныхаспектов

Introduction

The history of this edition of the International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) demonstrates the mutual relationship between specific fields of metrology and the importance of harmonized terminology in metrology.

The work on the harmonization of terminology used in the field of legal metrology was started by the OIML in 1961. The work was initiated by Professor Jan Obalski who played a leading role in the preparation of the first edition of the Vocabulary of legal metrology (VML). It was sanctioned by the 3rd International Conference on Legal Metrology in 1968 and published in 1969. The first edition was later completed by two addenda sanctioned by the 4th and 5th International Conferences on Legal Metrology in 1972 and 1976 respectively.

The second edition of the VML, which included the first edition of 1969 and the two addenda, was published in 1978 as a bilingual French-English version.

The need to harmonize metrological terminology worldwide resulted in the identification of general concepts which form the basic terminology common to various technical disciplines. Seven International Organizations (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML) thus jointly prepared the International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM) for which the VML, 1978 edition, was used as one of the basic sources. The first edition of the VIM was published in 1984. The second edition of the International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM) was published in 1993.

The importance of international aspects of terminology in legal metrology and the need to speak a common language in international cooperation resulted in the continuation of the work on the Vocabulary of legal metrology although the major part of the text of the 1978 терминологиивзаконодательнойметрологииипотребностьвединомязыкемеждународногосотрудничествапривелакпродолжениюработнадСловаремпозаконодательнойметрологии, хотябольшаячастьтекстаиздания 1978 г. былаперенесенавVIM. Работы были заново предприняты в 1995 г. Техническим Комитетом МОЗМ 1 Терминология, и в 2000 г. был издан Международный словарь терминов по законодательной метрологии (VIML).

Тем временем, в рамках Объединенного Комитета по Руководствам в метрологии (JCGM), в который входит МОЗМ, продолжались работы по пересмотру VIM. Среди прочих их целью был охват измерений в областях, которые не были в достаточной мере рассмотрены в ранних изданиях VIM. Также новые определения получили некоторые важные общие понятия (например, метрологическая прослеживаемость,	неопределенность

измерений). Работа закончилась публикацией 3го издания VIMв 2008 г. Для того, чтобы подчеркнуть первостепенную роль понятий в развивающемся словарном составе, название было изменено на «Международный словарь по метрологии - Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)».

Стимулом для пересмотра VIMLстала публикация 3-го издания VIM, а также восемь лет, прошедшие с момента его выпуска. Развитие в области законодательной метрологии за этот период было связано с повышением роли оценки	соответствия,	программного

обеспечения, а также с изменением взгляда на традиционные формы законодательной метрологии. Надеемся, что эта эволюция была адекватно отображена в данном новом издании VIML.

Все термины и определения 3-го издания VIM, опубликованного МОЗМ как V2-200:2012, полностью адаптированы МОЗМ и применимы в области законодательной метрологии. Однако, было решено некоторые из них включить в VIML- в раздел 0. Основные термины. Более того, учитывая растущее применение оценки соответствия, было признано, что специально избранные термины, относящиеся к ней, также должны быть включены в VIML. Эти термины, взятые из ИСО/МЭК 17000:2004 Оценка соответствия - Словарь и общие принципы, включены в Приложение А.

edition had been transferred to the VIM. The work was restarted in 1995 by OIML TC 1 Terminology and in 2000 the International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) was published.

In the meantime, work on revising the VIM continued within the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) of which the OIML is a Member Organization. The aim of the JCGM was, among others, to cover measurements in fields which had not been sufficiently considered in earlier editions of the VIM. Some important general concepts (e.g. metrological traceability, measurement uncertainty) also acquired new definitions. This work led to the publication of the third edition of the VIM in 2008. Its title was changed to International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), in order to emphasize the primary role of concepts in developing a vocabulary.

The publication of the third edition of the VIM, as well as the period of eight years since the publication of the VIML, provided a stimulus to begin a revision of the latter. The developments in legal metrology which had occurred over that period included an increased role of conformity assessment, software tools, and also a change in views on the traditional forms of legal metrology. It is hoped that these developments have been adequately reflected in this new edition of the VIML.

All the terms and definitions contained in the third edition of the VIM, published by the OIML as OIML V2-200:2012, are fully adopted by the OIML and are applicable in the field of legal metrology. However, it was found necessary to quote a number of those terms in the VIML. They are contained in Clause 0. Basic terms. Furthermore, considering the increasing use of conformity assessment it was acknowledged that selected terms pertaining to it should also be included in the VIML. Those terms have been taken from ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles and are contained in Annex A.

Область применения

Набор терминов и определений данного словаря относится к различным аспектам законодательной метрологии, которые рассматриваются в публикациях МОЗМ. Вместе с тем при разработке настоящего Словаря предполагалось увязать его с основными публикациями по метрологии, прежде всего, с «Международным словарем по метрологии: Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)», чтобы его можно было использовать не только в рамках МОЗМ.

В качестве справочника настоящий словарь предназначен как для метрологов, так и для специалистов, занимающихся различными другими видами деятельности, связанными с законодательной метрологией, - будь то измерениями	и	законодательным

метрологическим	контролем	или

законодательной деятельностью. Он может служить справочником также для правительственных и межправительственных организаций, торговых объединений, изготовителей средств измерений и пользователей метрологических услуг.

Словарь вносит вклад в глобальную гармонизацию терминологии, используемой в метрологии, в том числе в законодательной.

Scope

The set of terms and definitions in this vocabulary is related to various aspects of legal metrology which are dealt with in OIML publications. However, this vocabulary was developed to be compatible with fundamental metrological publications, first of all the International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM), so it can be used not only within the OIML.

This vocabulary is meant as a reference for metrologists as well as for other specialists involved in various activities pertaining to legal metrology - from measurement and legal metrological control to legislation. It can also be a reference for governmental and intergovernmental bodies, trade associations, manufacturers of measuring instruments and users of metrological services.

It is intended to contribute to the global harmonization of the terminology used in (legal) metrology.

0. Основные термины 0.01

метрология

наука об измерениях и их применении

Примечание - Метрология включает все теоретические и практические аспекты измерений, безотносительно к значениям неопределенности измерений и области применения.

[ОІМЬ У2-200:2012, 2.2]

0.02

Международная система единиц (СИ)

система единиц, основанная на Международной системе величин, их наименованиях и обозначениях, включая набор приставок и их наименований и обозначений вместе с правилами их применения, принятая Г енеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ)

[ОІМЬ У2-200:2012, 1.16]

Примечание 1	Основу СИ составляют

семь основных величин Международной системы величин; См. Словарь ОІМЬ У2- 200:2012, 1.16 и «Брошюру СИ» [ВІРМ 2006].

Примечание 2	Основные единицы и

когерентные производные единицы СИ составляют когерентный набор, называемый «набором когерентных единиц СИ».

Примечание 3 Полное описание и толкование Международной системы единиц представлены в действующей редакции	«Брошюры	СИ»,

опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ), и доступной на вебсайте МБМВ (www.bipm.org).

Примечание 4	Величина	«число

объектов» в исчислении величины часто рассматривается как основная величина с основной единицей один, обозначение 1.

Примечание 5 Приставки, используемые в СИ для кратных единиц и дольных единиц, приведены в ОІМЬ У2-200:2012, 1.16.

0. Basic terms 0.01

metrology

science of measurement and its application

Note Metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever the measurement uncertainty and field of application.

[OIML V2-200:2012, 2.2]

0.02

International System of Units SI

system of units, based on the International System of Quantities (ISQ), their names and symbols, including a series of prefixes and their names and symbols, together with rules for their use, adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM)

[OIML V2-200:2012, 1.16]

Note 1 The SI is founded on the seven base quantities of the ISQ. See: OIML V2- 200:2012, 1.16 and the SI brochure [BIPM 2006].

Note 2 The base units and the coherent derived units of the SI form a coherent set, designated the “set of coherent SI units”.

Note 3 For a full description and explanation of the International System of Units, see the current edition of the SI brochure published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and available on the BIPM website.

Note 4 In quantity calculus, the quantity ‘number of entities’ is often considered to be a base quantity, with the base unit one, symbol 1.

Note 5 The SI prefixes for multiples of units and submultiples of units are given in OIML V2-200:2012, 1.16.

показание

значение величины, формируемое средством

измерений или измерительной системой

Примечание 1	Показание может быть

представлено в визуальной или звуковой форме или может быть передано на другое устройство.	Показание	часто

представляется в виде позиции указателя на дисплее для аналоговых выходов, отображенного или напечатанного числа для цифровых выходов, кодовой комбинации для кодовых выходных сигналов или приписанного значения величины для материальных мер.

Примечание 2	Показание	и

соответствующее значение измеряемой величины не обязательно являются значениями величин одного рода.

[01МЬ У2-200:2012, 4.1]

0.04 погрешность показания

разность между показанием и опорным

значением величины

Примечание Иногда для «опорного значения» используют термин «(условно) истинное значение величины». Однако см. также 01МЬ У2-200:2012, 2.12, Примечание 1.

0.05

максимальная допускаемая погрешность измерения

максимальная допускаемая погрешность предел погрешности

экстремальное значение погрешности измерения относительно известного опорного значения величины, разрешенное техническими характеристиками или нормативными документами для данного измерения, средства измерений или измерительной системы

0.03 indication

quantity value provided by a measuring

instrument or a measuring system

Note 1 An indication may be presented in visual or acoustic form or may be transferred to another device. An indication is often given by the position of a pointer on the display for analog outputs, a displayed or printed number for digital outputs, a code pattern for code outputs, or an assigned quantity value for material measures.

Note 2 An indication and a corresponding value of the quantity being measured are not necessarily values of quantities of the same kind.

[OIML V2-200:2012, 4.1]

0.04 error of indication

indication minus a reference quantity value

Note This reference value is sometimes referred to as a (conventional) true quantity value. See, however, also OIML V2- 200:2012, 2.12, Note 1).

0.05

maximum permissible measurement error

maximum permissible error limit of error

extreme value of measurement error, with respect to a known reference quantity value, permitted by specifications or regulations for a given measurement, measuring instrument, or measuring system

Note 1 Usually the term “maximum

Примечание 1 Обычно, когда имеются два экстремальных значения, используют термины «максимальные допускаемые погрешности»,	или	«пределы

погрешности».

Примечание 2 Не следует использовать термин «допуск» для обозначения понятия «максимальная	допускаемая

погрешность».

[01МЬ У2-200:2012, 4.26]

Примечание 3 Сокращенно термин «максимальная допускаемая погрешность» может обозначаться как МДП.

0.06 основная погрешность

погрешность показания, установленная при

использовании средства измерений в

нормальных условиях

0.07 влияющая величина

величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения

Пример 1 Частота при прямом измерении постоянной амплитуды переменного тока с помощью амперметра.

Пример 2 Молярная	концентрация

билирубина при прямом измерении молярной концентрации гемоглобина в плазме крови человека.

Пример 3 Температура микрометра, применяемого для измерения длины стержня, но не температура самого стержня, которая может входить в определение измеряемой величины.

Пример 4 Фоновое давление в источнике ионов масс-спектрометра во время измерения молярной доли вещества.

permissible errors” or “limits of error” are used, where there are two extreme values.

Note 2 The term “tolerance” should not be used to designate ‘maximum permissible error’.

[OIML V2-200:2012, 4.26]

Note 3 Usually the term “maximum permissible error” is abbreviated to “MPE”, or “mpe”.

0.06 intrinsic error

error of indication, determined under reference conditions

0.07 influence quantity

quantity that, in a direct measurement, does not affect the quantity that is actually measured, but affects the relation between the indication and the measurement result

Example 1 Frequency in the direct measurement with an ammeter of the constant amplitude of an alternating current.

Example 2 Amount-of-substance concentration of bilirubin in a direct measurement of hemoglobin	amount-of-substance

concentration in human blood plasma.

Example 3 Temperature of a micrometer used for measurement of length of a rod, but not the temperature of the rod itself, which can enter into the definition of the measurand.

Example 4 Background pressure in the ion source of a mass spectrometer during a measurement of amount-of-substance fraction.

Примечание 1 Косвенное измерение включает комбинацию прямых измерений, каждое из которых может находиться под воздействием влияющих величин.

Примечание 2 В GUM1 понятие «влияющая величина» определено так же как во 2-м издании VIM, и охватывает не только величины, влияющие на измерительную систему, как в определении выше, но также и те величины, которые влияют на фактически измеряемые величины. Кроме того, в GUMэто понятие не ограничивается	прямыми

измерениями.

[OIMLV2-200:2012, 2.52]

0.08

нормированные условия эксплуатации

условия эксплуатации, которые должны выполняться во время измерения, для того чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением

Примечание Нормированные	условия

эксплуатации, как правило, определяют интервалы значений для измеряемой величины и для любой влияющей величины.

[01МЬ У2-200:2012, 4.9]

0.09

референтные условия эксплуатации

референтные условия

условия эксплуатации, предписываемые для оценивания рабочих характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений

Note 1 An indirect measurement involves a combination of direct measurements, each of which may be affected by influence quantities.

Note 2 In the GUM* 1, the concept ‘influence quantity’ is defined as in the 2nd edition of the VIM, covering not only the quantities affecting the measuring system, as in the definition above, but also those quantities that affect the quantities actually measured. Also, in the GUM this concept is not restricted to direct measurements.

[OIML V2-200:2012, 2.52]

0.08

rated operating condition

operating condition that must be fulfilled during measurement in order that a measuring instrument or measuring system perform as designed

Note Rated operating conditions generally specify intervals of values for a quantity being measured and for any influence quantity.

[OIML V2-200:2012, 4.9]

0.09

reference operating condition

reference condition

operating condition prescribed for evaluating the performance of a measuring instrument or measuring system or for comparison of measurement results

Примечание 1 Референтные условия эксплуатации определяют интервалы значений измеряемой величины и влияющих величин.

Примечание 2 В 1ЕС 60050-300, пункт 31106-02, термин «референтные условия» относится к условиям эксплуатации, при которых установленная инструментальная неопределенность будет наименьшей.

[ОГМЬ У2-200:2012, 4.11]

0.10

средство измерений

устройство, используемое для выполнения

измерений отдельно или в сочетании с одним

или более дополнительными устройствами

Примечание 1 Средство измерений, которое может использоваться отдельно, является измерительной системой.

Примечание 2 Средство измерений может быть показывающим измерительным прибором или материальной мерой.

[ОГМЬУ2-200:2012, 3.1]

Note 1 Reference operating conditions specify intervals of values of the measurand and of the influence quantities.

Note 2 In IEC 60050-300, item 311-06-02, the term “reference condition” refers to an operating condition under which the specified instrumental measurement uncertainty is the smallest possible.

[OIML V2-200:2012, 4.11]

0.10 measuring instrument

device used for making measurements, alone

or in conjunction with one or more

supplementary devices

Note 1 A measuring instrument that can be used

Основные и дополнительные литературы и информационные источники
Основные литературы

- Кодирова Ш.А. Электрорадиоизмерение. Лекционный текст. - Т.: ТГТУ. 1999.

- Исматуллаев П.Р, Кадырова III.А., Газиев Г.А. Электрорадиоизмерения. Учебная пособие. - Т.: ТГТУ 2007.

- Исматуллаев П.Р., Кодирова Ш.А. Основы метрологии.Учебное пособие. - Т.: Тафаккур, Extremum-Press, 2012.

- Исматуллаев П.Р. и др. Физико – химические измерения. - Т.: ТГТУ, 2007.

- Исматуллаев П.Р., Аъзамов А.А. и др. Измерения в теплотехнике. Учебное пособие. - Т.: ТГТУ. 2007.

- Horst Czichos, Leslie Е. Smith Springer Handbook of Metrology and Testing 2nd ed. 2011 Edition Springer New York, 2011

- G.K.Vijayaraghavan., R.Rajappan., Engineering Metrology and Measurements.. For 5th Semester Mechanical and Automobile Engineering ( As per the Latest Anna University Syllabus - Reg.,2008.

Дополнительная литература

- Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Узбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Узбекистон Республикаси Президентининг лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи. -Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2016. - 56 б.

- Мирзиёев Ш.М.Конун устуворлигива инсонманфаатларини таъминлаш-юрт тараккиёти ва халк фаровон- лигининг гарови. Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза 2016 йил 7 декабрь. - Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2016.-48 б.

- Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз. - Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2017. - 488 б.

- Узбекистон Республкасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. - Т.:2017 йил 7 февраль,

ПФ-4947-С011ЛИ Фармони.

- Qodirova Sh.A.. Umarova N.S.. Axmеdov M.Ya. Elеktr o‘lchash usullari va asboblari fanidan laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlami o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatma. Г.: I Dll). 2014. 96 b.

- Исматулласв П.Р., Крлирова 111.А.. Гозисв I.А. "Электр- ўлчаш асбобларини таъмирлаш ва ростлаш”. 1-қисми. “Электр- ўлчашлар ва ўлчаш асбоблари". Касб-хунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Т.: Шарк, 2007. 6,2 б.т.

- Абдувалиев А.А. и др. Основы обеспечения единства измерений, книга 1, Ташкент, 2005.

- O'zDSt8.012:2005 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Единицы величин»

- Ахмедов Б.М., Бегунов А.А. Теоретические основы измерения влажности аналитических отраслях. Ташкент, 2006.-83с.

- Раннев Г.Г. Методы и средства измерений. Учебник.- М.: Академия. 2004.

Информационные источники

www.bilim.uz:

- http://www.kicvpribor.com.ua

- http;//www.rostock.kie\ .ua

- http://www.sames.co.zawww.smsiti.ilim.uz